Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie dotyczące treści zapisów umowy Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały. Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie dotyczące treści zapisów umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?, Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 17 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość.Filtr na drenie dla ochrony pacjenta przed zatorem powietrznym. Dren łączący długość min. 120 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną zatyczkę , zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Pompa z klemą umożliwiającą przyczepinie pompy do ubrania. Nominalna prędkość infuzji: 5ml/godz; Nominalna objętość: 250ml ml, objętość minimalna: 200 ml i objętość maksymalna 320 ml. Nominalny czas pracy 50h. Obudowa, filtr i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość.Filtr na drenie dla ochrony pacjenta przed zatorem powietrznym. Dren łączący długość min. 120 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną zatyczkę , zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Pompa z klemą umożliwiającą przyczepinie pompy do ubrania. Nominalna prędkość infuzji: 10ml/godz; Nominalna objętość: 250ml ml, objętość minimalna: 200 ml i objętość maksymalna 320 ml. Nominalny czas infuzji 25h. Obudowa, filtr i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przygotowywania i pobierania leków z zaworem bezigłowym z płaską i gładką membraną. Filtr powietrza przy kolcu zabezpieczony klapką otwieraną lub domykaną ręcznie. Odpowietrznik z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną w kanale powietrza chroni filtr przed zwilżeniem. Kolec ścięty dwupłaszczyznowo o długości 3,5cm (+/-0,1). Długość przyrządu ok.9,5cm. Kolec osłonięty zatyczką. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 120 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Przyrząd posiada badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU Nominalna prędkość infuzji: 5ml/godz; Nominalna objętość: 275ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 120 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Przyrząd posiada badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU Nominalna prędkość infuzji: 10ml/godz; Nominalna objętość: 275ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Czas infuzji 27h. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.1 i 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przenośny system infuzyjny powinien posiadać na drenie zacisk umożliwiający zatrzymanie infuzji w sytuacjach awaryjnych? Pragniemy nadmienić, że zacisk na drenie stanowi istotny element bezpieczeństwa użytkowania systemu infuzyjnego. Umożliwia szybkie zatrzymanie przepływu leku w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej np. wystąpienia objawów niepożądanych u pacjenta, konieczności pilnego odłączenia pacjenta od systemu lub potrzeby natychmiastowej kontroli miejsca podania leku. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 21 poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z foli PE 50 µm ze wzmocnieniem 1x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE ze wzmocnieniem 75x100 cm 1x serweta dolna 240x304 cm z przylepnym wycięciem U 7x108 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 65x130 cm 1x serweta górna 170x260 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x25 cm 1x serweta 152x213 cm z folii PE z przylepnym wycięciem U 20x76 1x serweta nieprzylepna 100x100 cm, pełnobarierowa 1x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa 2x taśma przylepna 9x50 cm 2x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2 o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10 ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym pozbawionym pylących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze w 121 g/m² odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 280 kPa, o współczynniku absorpcji min. 650%. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 21 poz 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 μm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta 145 x193 cm, pełnobarierowa 1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposażona w zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m2 bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,25 log10 ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym o łącznej gramaturze 140 g/m2, odpornym na penetrację płynów min. 480 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 310 kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 33 poz 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel