Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 18 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o liczbie kanałów przetwarzania 3 670 016. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 19 parametry techniczne Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy 1 – 20 MHz Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 32 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji bramki w Dopplerze pulsacyjnym 0,5 – 20 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 42 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez oprogramowania do badania tarczycy zgodnie z EU-TIRADS-PL oraz piersi (BI-RADS) Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Oprogramowanie to stanowi podstawowy wymóg Zamawiającego ze względu na docelowe przeznaczenie aparatu. - Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 46 parametry techniczne Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z powiększeniem obrazu 15X. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 57 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 4 – 14 MHz spełniająca pozostałe parametry. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG punkt 59 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości pracy - górna częstotliwość pracy 18 MHz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski