Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu 
i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie z grzałkami elektrycznymi poza komorą mycia ale w przestrzeni spustowej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Przestrzeń (komora) spustowa gromadzi zanieczyszczenia stałe i pozostałości procesowe przed ich odprowadzeniem; umieszczenie w niej elementów grzejnych rodzi ryzyko termicznego utrwalania zanieczyszczeń białkowych na powierzchniach grzałek oraz utrudnia utrzymanie czystości i kontrolę stanu elementów grzejnych. Wymóg poz. 12 ma charakter funkcjonalny (higieniczne umiejscowienie grzałek) i nie wskazuje żadnej konkretnej technologii wykonania. 2. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez zbiornika do wstępnego podgrzewania wody zlokalizowanego po za komorą mycia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg ma uzasadnienie funkcjonalne wskazane wprost w OPZ (system skracający cykl i oszczędzający energię): przygotowanie (podgrzanie) wody demineralizowanej równolegle z trwającym procesem skraca fazy płukania końcowego i dezynfekcji termicznej, zwiększając dobową wydajność linii mycia Centralnej Sterylizatorni, której zwiększenie jest jednym z celów niniejszego zamówienia. 3. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompy perystaltyczne? Nasze doświadczenie w serwisie myjni dezynfektorów różnych producentów pokazuje że zarówno pompy perystaltyczne jak i membranowe posiadają swoje wady i zalety. Poza tym wymóg zastosowania pomp membranowych maksymalnie zawęża grono firm mogących wziąć udział w postępowaniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg pomp membranowych wynika z kosztów eksploatacji i stabilności dozowania: wężyki pomp perystaltycznych są elementem zużywalnym wymagającym okresowej wymiany, a ich postępujące zużycie zmienia wydajność tłoczenia pomiędzy wymianami, co wpływa na powtarzalność dozowania środków. Parametr określa zatem obiektywne wymaganie trwałościowo-eksploatacyjne, a nie preferencję konstrukcyjną. 4. Czy zamawiający dopuści urządzenie z zbiornikiem do wstępnego podgrzewania wody wyposażonym w grzałki elektryczne ale bez systemów odzysku ciepła oraz ogrzanej wody? 5.Czy zamawiający dopuści urządzenie z agregatem napędzanym silnikiem elektrycznym jednofazowym bezszczotkowym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W ramach modyfikacji OPZ poz. 18 przestaje być parametrem granicznym i otrzymuje status parametru ocenianego: kolumna „Parametr wymagany”: „Tak/Nie”; kolumna „Punktacja”: „Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt”. 6. Czy zamawiający dopuści urządzenie z funkcja informacyjną odnośnie statusu pracy urządzenia wyświetlaną na panelu dotykowym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W ramach modyfikacji OPZ poz. 28 przestaje być parametrem granicznym i otrzymuje status parametru ocenianego: kolumna „Parametr wymagany”: „Tak/Nie”; kolumna „Punktacja”: „Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt”. 7. Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisania 20 programów fabrycznych oraz 20 programów użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że 20 stałych programów fabrycznych spełnia wymóg poz. 29 (min. 15–20 programów). Jednocześnie, w ramach modyfikacji OPZ, poz. 30 otrzymuje brzmienie: „Zdolność zapisania w pamięci sterownika dodatkowych programów użytkownika w liczbie min. 20, ze swobodną możliwością ich modyfikacji przez użytkownika (zgodnie z uprawnieniami dostępu).” 8.Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie charakteryzujące się maksymalnym natężeniem dźwięku na poziomie 66 dB? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9.Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania pozycji nr 37 i dopuści urządzenie wyposażone w równoważny system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych oraz modułów do wózków wsadowych działający w oparciu o czujniki zbliżeniowe (magnetyczne/kodowe) umieszczone w komorze myjącej oraz odpowiadające im elementy identyfikacyjne zamontowane na samym wózku? Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z punktowania poz. 37. Jednocześnie wyjaśnia, że wymóg ma charakter funkcjonalny, a przykładowy katalog rozwiązań („znaczniki, magnesy lub system RFID”) obejmuje również system oparty o czujniki zbliżeniowe (magnetyczne/kodowe) współpracujące z elementami identyfikacyjnymi zamontowanymi na wózkach. Jeżeli system zapewnia automatyczne rozpoznanie wózka/modułu i automatyczny dobór właściwego programu, zostanie uznany za spełniający poz. 37 i otrzyma punkty zgodnie z kryterium. 10. Czy zamawiający wydłuży czas na realizację zlecenia o 2 tygodnie robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu, który wynika z konieczności terminowego rozliczenia otrzymanej dotacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski