Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. (pakiet 1, pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaniem elektrycznym: 400 V; 50Hz, moc całkowita urządzenia 21,5 kW. Ogrzewanie elektryczne? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. (pakiet 1, pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym grzałki elektryczne umieszczone są na dnie komory myjącej i są osłonięte oraz niedostępne podczas standardowego użytkowania myjni co ułatwia bezpieczne czyszczenie i użytkowanie komory. Jest to najwydajniejszy sposób podgrzewania wody, dlatego grzałki posiadają niską moc grzania, przez co zmniejszony jest pobór energii elektrycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Elementy grzejne umieszczone wewnątrz komory mycia – również osłonięte – pozostają w kontakcie z kąpielą myjącą zawierającą zanieczyszczenia; powierzchnie o wysokiej temperaturze rodzą ryzyko termicznego utrwalania pozostałości białkowych, a zabudowa grzałek na dnie komory tworzy przestrzenie utrudniające czyszczenie i kontrolę czystości komory. Wymóg poz. 12 ma charakter funkcjonalny i pozostaje bez zmian. 3.(pakiet 1, pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści system zintegrowanego odzysku wody użytej w ostatnim płukaniu poprzedniego cyklu? Dzięki temu rozwiązaniu zamawiający może oszczędzić 27 litrów wody dejonizowanej na cykl. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zintegrowany system odzysku wody z ostatniego płukania poprzedniego cyklu – wraz z zawartym w niej ciepłem – w celu wykorzystania w kolejnym procesie realizuje cel poz. 18 i zostanie uznany za rozwiązanie oceniane na „Tak”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach modyfikacji OPZ poz. 18 przestaje być parametrem granicznym i otrzymuje status parametru ocenianego: kolumna „Parametr wymagany”: „Tak/Nie”; kolumna „Punktacja”: „Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt”. 4. (pakiet 1, pkt. 20) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym urządzenie posiada minimum 4 zintegrowane pompy dozujące środki chemiczne z bezpośrednią możliwością regulacji stężenia za pomocą analogowych przepływomierzy, które gwarantują niezawodną pracę, jednocześnie utrzymując niskie koszty konserwacji? Wszystkie wbudowane pompy dozujące środki chemiczne będą pompami perystaltycznymi, które wymagają niskich przepływów i posiadają wysoki poziom zapobiegania zanieczyszczeniom, dlatego zapewniają doskonałą kontrolę przepływu oraz wyjątkową prostotę w eksploatacji i utrzymaniu, w tym niższe koszty utrzymania. Te walory eksploatacji i utrzymania pomp perystaltycznych nie mogą być gwarantowane w takim samym stopniu przez pompy membranowe ze względu na ich zawory i ogólną konstrukcję. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 5. (pakiet 1, pkt. 21) Czy Zamawiający dopuści urządzenie które kontrolę i pomiar ilości dozowanych środków chemicznych realizuje przy pomocy redundantnego miernika dozowania? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Cyfrowy pomiar przepływomierzowy zapewnia dokładność oraz rejestrację rzeczywiście dozowanej objętości w dokumentacji procesowej. Użyte w pytaniu określenie „redundantny miernik dozowania” nie pozwala stwierdzić równoważności oferowanego rozwiązania; 6. (pakiet 1, pkt. 25) Czy Zamawiający dopuści system suszenia: wydajny zespół suszący, składający się z filtra absolutnego HEPA H14, dmuchawy oraz elektrycznego zespołu grzewczego (3,6 kW), który nadmuchuje sterylne gorące powietrze na materiał znajdujący się w komorze poprzez ramiona myjące a system ochrony jest realizowany poprzez termostaty, które zapobiegają przegrzewaniu? Zespół grzewczy napędzany silnikami elektrycznymi trójfazowymi bez szczotek węglowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany system suszenia, pod warunkiem że temperatura suszenia podlega regulacji (nastawie) w ramach programu, a termostaty pełnią funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem – samo zabezpieczenie termiczne bez możliwości regulacji temperatury nie spełnia wymogu poz. 25. Filtr HEPA H14 spełnia poz. 26; sposób doprowadzenia powietrza suszącego (w tym przez ramiona natryskowe) nie jest przez Zamawiającego narzucony. Pozostałe wymagania bez zmian. 7. (pakiet 1, pkt. 29) Czy Zamawiający dopuści myjnię z 8 stałymi programami fabrycznymi, w tym dedykowane programy dezynfekcji termicznej 91°C/5 min. z możliwością zwiększenia do 93°C i wydłużeniem czasu dezynfekcji termicznej , a także programy do dezynfekcji chemiczno-termicznej? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej liczby programów fabrycznych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w poz. 29 parametry programów dezynfekcji termicznej („np. 93°C/10 min oraz 90°C/5 min”) mają charakter przykładowy – wymagane są dedykowane programy dezynfekcji termicznej o parametrach zapewniających skuteczność zgodnie z PN-EN ISO 15883. 8. (pakiet 1, pkt. 30) Czy Zamawiający dopuści urządzenie które posiada zdolność zapisania w pamięci dodatkowych kilkudziesięciu (min. 20) programów ze swobodną możliwością modyfikacji przez użytkownika? Wymóg do min 50 programów jest ograniczeniem konkurencyjności, gdyż takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent. Dodatkowo w praktyce Centralnych Sterylizatornii tak duża liczba programów nie ma żadnego zastosowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie, w ramach modyfikacji OPZ, poz. 30 otrzymuje brzmienie: „Zdolność zapisania w pamięci sterownika dodatkowych programów użytkownika w liczbie min. 20, ze swobodną możliwością ich modyfikacji przez użytkownika (zgodnie z uprawnieniami dostępu).” 9. (pakiet 1, pkt. 32) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę programu serwisowego w sterowniku informujący o potrzebie przeglądu technicznego, wyświetlający awarie wraz z możliwością diagnostyki podzespołów na: System zdalnej konserwacji który daje możliwość zdalnego wyświetlania ekranu dotykowego urządzenia, uzyskując dostęp do wszystkich jego na funkcji, historii i cykli i alarmów, przebiegu cyklu itp., a także daje pracownikom serwisu możliwość zdalnej interwencji poprzez diagnozowanie problemu w czasie rzeczywistym, co skraca przestoje sprzętu. System niezależnie od tego wyświetla awarie i komunikaty o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę i podtrzymuje wymóg poz. 32. Jednocześnie wyjaśnia, że wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli sterownik urządzenia informuje o potrzebie przeglądu technicznego oraz wyświetla awarie z możliwością diagnostyki podzespołów – niezależnie od tego, czy urządzenie posiada dodatkowo system zdalnej diagnostyki/konserwacji. Z opisu Wykonawcy wynika, że oferowany system „niezależnie wyświetla awarie i komunikaty o potrzebie wykonania przeglądu” – spełnia zatem wymóg. Funkcje zdalnego dostępu serwisowego mogą być oferowane wyłącznie jako dodatkowe i będą mogły być aktywowane po uzgodnieniu z Zamawiającym warunków bezpieczeństwa sieci i ochrony danych. 10. (pakiet 1, pkt. 40) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: wózka wsadowego modułowego do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) - 1 szt.? Wózek posiada zintegrowane przyłącze do suszenia gorącym powietrzem, 29 przyłączy do narzędzi rurowych, umieszczonych na ergonomicznych modułach oraz pojemność 6 tac sterylizacyjnych? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Minimalna liczba 40 przyłączy do narzędzi rurowych determinuje przepustowość przygotowania instrumentarium chirurgii małoinwazyjnej w jednym cyklu i została określona na podstawie wolumenu zabiegów laparoskopowych Zamawiającego. Wózek z 29 przyłączami oznacza ok. 30% niższą wydajność mycia narzędzi rurowych na cykl i konieczność wykonywania dodatkowych cykli, co wydłuża czas zwrotu instrumentarium chirurgii małoinwazyjnej na bloki operacyjne i obniża dobową wydajność linii mycia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski