Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# POWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)-1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/44/2026 |

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- Załącznik nr 1.1 do SWZ - Myjnia narzędziowa

Było:

| Lp. | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | Ocena Komisji spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
| 14. | System stałego monitorowania i kontroli obrotów ramion natryskowych (komory i wózka wsadowego). | Tak |  |  |  |
| 15. | System mycia oparty o wysokowydajne pompy cyrkulacyjne/obiegowe zasilające niezależnie dysze/ramiona w komorze oraz układ hydrauliczny wózków wsadowych. | Tak |  |  |  |
| 18. | Zintegrowane systemy odzysku ciepła z powietrza suszącego i/lub wody w celu jej wstępnego ogrzewania na potrzeby kolejnych procesów. | Tak |  |  |  |
| 28. | Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory (lub dedykowany wskaźnik zewnętrzny), z podziałem kolorystycznym informującym o aktualnym statusie myjni (np. tryb pracy, zakończenie procesu, stan alarmowy). | Tak, podać |  |  |  |
| 30. | Zdolność zapisania w pamięci dodatkowych kilkudziesięciu (min. 50) programów ze swobodną możliwością modyfikacji przez użytkownika. | Tak |  |  |  |

Jest:

| Lp. | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | Ocena Komisji spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
| 14. | System stałego monitorowania i kontroli obrotów ramion natryskowych (komory i wózka wsadowego). | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |  |
| 15. | System mycia oparty o wysokowydajny układ pompowo-hydrauliczny zapewniający jednoczesne, kontrolowane zasilanie ramion/dysz natryskowych komory oraz układu hydraulicznego wózków wsadowych, z przepływem i ciśnieniem gwarantującymi skuteczność mycia i dezynfekcji potwierdzoną zgodnie z PN-EN ISO 15883 – niezależnie od liczby zastosowanych pomp obiegowych. | Tak |  |  |  |
| 18. | Zintegrowane systemy odzysku ciepła z powietrza suszącego i/lub wody w celu jej wstępnego ogrzewania na potrzeby kolejnych procesów. | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |  |
| 28. | Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory (lub dedykowany wskaźnik zewnętrzny), z podziałem kolorystycznym informującym o aktualnym statusie myjni (np. tryb pracy, zakończenie procesu, stan alarmowy). | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |  |
| 30. | Zdolność zapisania w pamięci sterownika dodatkowych programów użytkownika w liczbie min. 20, ze swobodną możliwością ich modyfikacji przez użytkownika (zgodnie z uprawnieniami dostępu). | Tak |  |  |  |

- Załącznik nr 1.3 do SWZ - Aparat RTG typu ramię C

Było:

| Lp. | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | Ocena Komisji spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim | Tak |  |  |  |
| VII. MONITOR, TOR WUZYJNY I OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |  |
| 74. | Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji) |  |  |  |  |
| VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
| 80. | Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych. | Tak, podać |  |  |  |
| IX. SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 89. | Przeszkolenie min. 2 pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej, zasad konserwacji prewencyjnej oraz odczytywania kodów błędów |  |  |  |  |

## Jest:

| Lp. | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | Ocena Komisji spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| VII. MONITOR, TOR WUZYJNY I OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |  |
| 74. | Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji) | Tak |  |  |  |
| VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
| 80. | Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych. | Tak, podać |  |  |  |
| IX. SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 89. | Przeszkolenie min. 2 pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej, zasad konserwacji prewencyjnej oraz odczytywania kodów błędów | Tak |  |  |  |

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do SWZ

Było:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Okres gwarancji (uwaga parametr punktowany zgodnie z pkt. 18.2 SWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet … - …………….* |  |  |  |

- termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy;

Jest:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Okres gwarancji (uwaga parametr punktowany zgodnie z pkt. 19.2 SWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet … - …………….* |  |  |  |

- termin realizacji przedmiotu zamówienia**:

Pakiet nr 1 – do 90 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2026r.

Pakiet nr 2-4 – do 60 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2026r.

Pakiet nr 5 – do 30 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16.11.2026r.

**Wykonawca wykreśli pakiety, na które nie będzie składał oferty

- Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu do pkt 2.1 „Procedura” Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1, Zmodyfikowany Załącznik nr 1.3, Zmodyfikowany Załącznik nr 2 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski