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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji postępowania nr DZP-271-25/26- pak. 18  . 
W formularzu cenowym w pak. 18 Zamawiający wskazał jeden produkt „ cement kostny dwuskładnikowy z antybiotykiem „ , natomiast w opisie przedmiotu zamówienia dla pak. 18 uwzględniono dwa produkty: cement kostny dwuskładnikowy z antybiotykiem oraz zestaw umożliwiający mieszanie próżniowe . Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie, jaki zakres zamówienia należy przyjąć do wyceny oraz czy oferta powinna obejmować jeden, czy dwa produkty.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Wycena winna  zawierać cement kostny wraz z mieszalnikiem próżniowym.                             W załączeniu aktualny załącznik nr 1a do SWZ

	Pytanie nr 2
Dotyczy części nr I
Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuści panewkę bezcementową pozbawioną wypustek w postaci ząbków, gdzie pierwotną stabilizację zapewnia wysokiej jakości porowaty tytan wytwarzany w technologii druku 3D.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2.
Czy zamawiający dopuści wkład dual - mobility możliwy do zastosowania do panewek od średnicy 50 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy części nr II
Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuści panewkę  monolityczną drukowaną 3D ze stopu tytanu, typu press-fit z możliwością wzmocnienia stabilizacji za pośrednictwem śrub 6,5 mm, zamiast panewki stożkowej - wkręcanej z samogwintującym gwintem.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy części nr III
Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuści panewkę monolityczną drukowaną 3D ze stopu tytanu, która nie posiada struktury "zębów", mocowaną na press-fit, z fabrycznie zaślepionymi 3 otworami na śruby.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2. 
Czy zamawiający dopuści wkład polietylenowy z inklinacją 20 stopni z możliwością lateralizacji za pomocą oddzielnych w pełni  kompatybilnych, metalowych wkładek korygujących, umożliwiających lateralizację o +5 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy części nr IV
Pytanie 1. 
Czy zamawiający dopuści panewkę cementowaną wykonaną z polietylenu - UHMWPE nie posiadającej formuły "cross-link polietylen" w średnicach 42 - 76 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza panewkę wykonaną z UHMWPE, ale wymaga dostarczenia panewek o średnicy w zakresie od 40mm.
Dotyczy części nr VI
Pytanie 1. 
Czy zamawiający dopuści panewkę rewizyjną stawu biodrowego o zakresie średnicy 44 - 76 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

	Pytanie nr 3

Zadanie nr. III
ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA STAWU BIODROWEGO  
Pytanie nr.1:
Czy zamawiający  może doprecyzować oczekiwane  parametry kąta szyjkowo - trzonowego wymagane dla poszczególnych trzpieni?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wartości kątów CCD dla populacji to zwykle 125-135st, jednak ze względu na istniejące zmienności anatomiczne i konieczność dostosowania do nich, dopuści kąt szyjkowo-trzonowy o wartościach w zakresie 121-143st.
Pytanie nr.2:
Czy Zamawiający może doprecyzować parametry techniczne wkładu ( systemu) dual mobility:
Czy wkład ( system) dual mobility powinien składać się z wkładu pokrytego na zewnątrz ceramiczną powłoką ochronną i głowy dwumobilnej wykonanej z wysoko usieciowanego polietylenu stabilizowanego witaminą E?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wkład dual-mobility - to element bądź zestaw elementów umożliwiający jego osadzenie w panewce, a także pozwalający utworzyć artykulację z protezą głowy kości udowej w typowych, oferowanych rozmiarach, zapewniając równocześnie dwie niezależne powierzchnie (sfery) ruchu. 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

	Pytanie nr 4

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11  ust. 2: 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:
1)	w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 
ust. 3 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,
5)	za zwłokę w serwisowaniu instrumentarium, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy wysokości 0,5% części niesprawnego instrumentarium, za każdy dzień zwłoki;
6)	w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonej części zamawianych Wyrobów Medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 7 ust. 9 Umowy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji.



	Pytanie nr 5

 Pytanie nr 1, dot Grupy 4 
Czy Zamawiający w Grupie 4, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dot. Grupy nr 9 
Czy w Grupie nr 9, poz.4, Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej Zestawów do płukania pulsacyjnego zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona dla każdej dostawy i przekazywana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży bezpośredniej zestawów do płukania pulsacyjnego.

Pytanie nr 3, dot. Grupy nr 9 
Czy zamawiający dopuści następujący opis endoprotezy całkowitej stawu kolanowego: 
• Element udowy z chromokobaltu, anatomiczny, w 12 rozmiarach lewych i 12 prawych zapewniający dopasowanie implantu do każdego pacjenta. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2mm w płaszczyźnie czołowej umożliwiające idealne dopasowanie do wielkości kości udowej. Dostępność wersji standard i wąskiej. 
• Element piszczelowy tytanowy o kształcie anatomicznym w 9 rozmiarach lewych i 9 prawych zapewniających maksymalne pokrycie przekroju piszczeli i ustawienie właściwego położenia implantu. 
• Wkładki typu CR i PS wykonane z wysoceusieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie witaminą E w celu uzyskania najdłuższej trwałości, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach dla CR i 8 wysokościach dla PS. Wysokości wkładek CR i PS w zakresie od 10mm do 14mm w skoku rozmiarowym co jeden milimetr umożliwiających optymalne ustawienie balansu i napięcia tkanek miękkich.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zapisy. 

Pytanie nr 4, dot. Grupy nr 16 
Czy Zamawiający w Grupie 16 dopuści również system endoprotezy Comprehensive Complete, w którego skład wchodzą: 
1.proteza urazowa: 
- trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej 
- dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27 
- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia; 
2. proteza połowicza: 
- beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm 
- trzpień monolityczny o długościach 122 mm, 83 mm i 55 mm, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm 
- część ramienna może być zastosowana do protezy odwróconej 
- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27; 
3. proteza odwrócona 
- bezcementowy trzpień monolityczny o długościach 122 mm, 83 mm i 55 mm, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm 
- mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych - podstawa części panewkowej (podstawa głowy) napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA, w dwóch rozmiarach (standard 28 mm i mini 25 mm) oraz augmentowana 25 mm (wysokość i kąt pochylenia augmentu: 3mm i 10 stopni, 5mm i 20 stopni oraz 7mm i 30stopni), mocowana wkrętem centralnym i czterema obwodowymi 
- średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach 
- metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach - wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo; 
4. Augmentowana Podstawa Glenosfery (ABP) 
z łącznikiem mini 
- wykonana ze stopu tytanu, z napyleniem PPS HA 
- średnica 25mm 
- trzy wysokości augmentu 3, 5 i 7mm 
- trzy kąty augmentu 10, 20 i 30 stopni 
- otwór dla śruby centralnej kompresyjnej 6,5mm 
- 4 otwory dla śrub blokowanych obwodowych 4,75mm - cyfrowe planowanie przedoperacyjne z zatwierdzeniem przez producenta planu operacyjnego indywidualnie dla każdego zgłoszonego przypadku;
5. Elementy dodatkowe i hypoalergiczne do endoprotezy; 
6. Program do nawigacji, pozwalający na indywidualne dopasowanie protezy do pacjenta. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, (zaproponowane implanty spełniają oczekiwania Zamawiającego - brak jednak informacji nt. trzpienia rewizyjnego, wymaganego przez Zamawiającego) jednocześnie, Zamawiający wymaga zapewnienia trzpienia rewizyjnego zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5, dot. Grupy nr 16 
Czy Zamawiający w Grupie 16 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wymaga pozostawienia w depozycie implantów endoprotezy pierwotnej wraz z instrumentarium, implanty endoprotezy rewizyjnej wraz z odpowiednim instrumentarium mogą być dostarczone na czas zabiegu do 48h od dokonania zamówienia.

	
Pytanie nr 6

 Pytanie nr 1, dot Grupy 3 
Czy Zamawiący W Grupie 3, dopuści następujący opis panewki i wkładki: 
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 46 do 68 mm. 
Wkładka polietylenowa (XLPE) o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą dla głów 28,32,36 mm ? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższy opis panewki i wkładki. 


	
Ponadto:
1. Zamawiający modyfikuje:
1/. projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ w następującym zakresie:
W § 5  ust. 2 projektu umowy w miejsce „ w terminie do 48 h” wpisuje się „w terminie do 24 h”, w związku z powyższym ust. 2 § 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„2. Dostawca zobowiązuje się do serwisowania pełnego wyposażenia, przekazanego Zamawiającemu (naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów) o którym mowa w ust. 1 powyżej. Naprawa uszkodzonych elementów lub ich wymiana powinna nastąpić nie później niż w terminie do 24 h od chwili telefonicznego zgłoszenia potrzeby naprawy przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia przez Dostawcę, że naprawienie wyposażenia we wskazanym terminie jest nie możliwe, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie zastępcze, w terminie 1 dnia roboczego od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia.”
2/ SWZ (str. 16)  pkt.  10 ppkt. 1) W celu potwierdzenia podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - wymagany dokument:
 po pkt. 3 Wprowadza nowy zapis o następującej treści:
 „4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.”

W załączeniu: 
zał. nr 1a – zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy.
zał. Nr 8 – zmodyfikowany projekt umowy. 
Zmodyfikowana SWZ z dnia 12.08.2026 r.
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