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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
GRUPA 2
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych dla dorosłych (6 sztuk)
1.1.  Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości 2040mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
     Zamawiający dopuszcza.

1.2.  Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z zakresem regulacji wysokości w zakresie 600-900mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
      Zamawiający dopuszcza.

1.3.  Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, nieposzerzające wymiarów gabarytowych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.4.  Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralnym systemem blokownia kół oraz blokadą kierunku jazdy przy użyciu 2 dźwigni blokady usytuowanych od strony nóg pacjenta.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

1.5.  Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytami do prowadzenia metalowymi lakierowanymi proszkowo z wykończeniem z pianki poliuretanowej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.6.  Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem o  grubości 8cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.




Pytanie nr 2
Grupa 5: Temat: Aparat do znieczulenia (1 sztuka)
Dotyczy Załącznika nr 1 - Warunki gwarancji i serwisu 
2.1. Pkt 1 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: 
,,Gwarancją nie są objęte: 
• eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, 
• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 
• Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, 
• uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy” 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1, załącznika nr 5 do SWZ – „Warunki gwarancji i serwisu”, który otrzymuje brzmienie:
,,Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Gwarancja nie obejmuje: 
• eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, 
• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 
• Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania” 

Zamawiający modyfikuje również zapis par. 6 ust. 1, załącznika nr 7 do SWZ –    „Projekt umowy”, który otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony Wyrób Medyczny na okres __ miesięcy od daty dostawy/uruchomienia. 
Gwarancja nie obejmuje: 
• eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, 
• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 
• Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania” 

2.2. Pkt 3 (oraz wzór umowy par. 6 ust. 9) Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3, załącznika nr 5 do SWZ – „Warunki gwarancji i serwisu”, który otrzymuje brzmienie:
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”
Zamawiający modyfikuje również zapis par. 6 ust. 9, załącznika nr 7 do SWZ –    „Projekt umowy”, który otrzymuje brzmienie:
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

2.3. Pkt 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wyłącznie w wersji elektronicznej? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę dla grupy 5.

Dotyczy wzoru umowy:
2.4. §7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność wynagrodzenia nastąpiła do 45 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.5. §9 ust. 2 ppkt 1), 2) i 3) W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.6. §9 ust. 3 Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
	Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 3

GRUPA 2 Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych dla dorosłych (6 sztuk)
3.1. Pytanie nr 1. dotyczy Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej  jakości wózek do przewożenia chorych, którego regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców mieści się w zakresie od 0° do 45°?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.2. Pytanie nr 2, dotyczy Lp. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o wytrzymałym i stabilnym leżu nie przeziernym dla RTG, wykonanym z grubej i solidnej metalowej kratki, zapewniającej długie użytkowanie?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.3. Pytanie nr 3, dotyczy Lp. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego hydrauliczna regulacja wysokości leża realizowana jest za pomocą pompy hydraulicznej sterowanej pedałami nożnymi z obu stron wózka w zakresie od 46 do 85 cm ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.4. Pytanie nr 4, dotyczy Lp. 10, 11 i 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.5. Pytanie nr 5, dotyczy Lp. 13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w barierki boczne składane wzdłuż leża, wykonane z 5 pionowych szczebli aluminiowych połączonych poziomą listwą z aluminium w kolorze jasno-szarym?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.6. Pytanie nr 6, dotyczy Lp. 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, posiadające tworzywową osłoną?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.7. Pytanie nr 7, dotyczy Lp. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w stabilną i bezpieczną blokadę kół osiową, realizowaną przy pomocy pedałów nożnych znajdujących się w każdym narożnikach wózka, gdzie naciśnięcie pedału od strony głowy blokuje oba koła w wezgłowiu, a od strony nóg oba koła w segmencie nóg?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.8. Pytanie nr 8, dotyczy Lp. 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorego, którego uchwyty do przetaczania wykonane są ze stali malowanej proszkowo i stanowią jednocześnie ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.9. Pytanie nr 9, dotyczy Lp. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o dopuszczalnym obciążeniu (nośności maksymalnej) wynoszącym do 240 kg?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.


GRUPA 2 Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych dla dorosłych (6 sztuk)
3.10. Pytanie nr 1, dotyczy Lp. 3 (Szerokość całkowita maksymalnie 800 mm)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości wraz z barierami bocznymi wynoszącej 860 mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.11. Pytanie nr 2, dotyczy Lp. 4 (Leże wózka dwusegmentowe)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w nowoczesne leże czterosegmentowe z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi oraz stałym segmentem siedziska?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.12. Pytanie nr 3, dotyczy Lp. 9 (Zakres regulacji wysokości od 580 do 900 mm)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego zakres regulacji wysokości leża wynosi od 595 do 920 mm, regulowany płynnie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.13. Pytanie nr 4, dotyczy Lp. 10, Lp. 11 (Pozycja Trendelenburga minimum 20°) i Lp. 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do 15°, regulowaną przy pomocy nożnej dźwigni dwustronnej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.14. Pytanie nr 5, dotyczy Lp. 14 (Koła o średnicy 200 mm)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w cztery podgumowane, niebrudzące podłogi koła jezdne o średnicy 150 mm (15 cm), posiadające bieżnik przeciwpoślizgowy oraz tworzywową osłonę?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 4

4.1. Pytanie 1 – Lampa operacyjna mobilna Lp 16
Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją temperatury barwowej w zakresie 3600– 5400 K?
Oferowany zakres jest szeroki i pozwala na dostosowanie barwy światła do rodzaju wykonywanego zabiegu oraz preferencji personelu. Zapewnia odpowiednie warunki oświetlenia w typowych zastosowaniach medycznych.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.2. Pytanie 2 – Lampa operacyjna mobilna Lp 21
Czy Zamawiający dopuści lampę bez dodatkowych uchwytów niesterylnych rozmieszczonych wokół czaszy, z możliwością pozycjonowania lampy za pomocą centralnego uchwytu sterylizowanego?
Centralny uchwyt umożliwia wygodne i precyzyjne ustawienie lampy w wymaganej pozycji. Brak dodatkowych uchwytów na obwodzie czaszy nie ogranicza funkcjonalności urządzenia, a jednocześnie upraszcza konstrukcję i ułatwia utrzymanie powierzchni lampy w czystości.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.3. Pytanie 3 – Lampa operacyjna mobilna Lp 26
Czy Zamawiający dopuści lampę o grubości czaszy do 120 mm?
Oferowana czasza nadal zachowuje płaską, kompaktową konstrukcję, a niewielka różnica w grubości nie wpływa na wygodę użytkowania, możliwość pozycjonowania ani funkcjonalność lampy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.4. Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 73 cm zamiast 70 cm? Różnica wynosząca 3 cm jest niewielka i nie wpływa istotnie na funkcjonalność, komfort użytkowania ani możliwość prawidłowego pozycjonowania lampy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.5. Pytanie 4 – Lampa operacyjna mobilna Lp 26
Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 73 cm zamiast 70 cm? Różnica wynosząca 3 cm jest niewielka i nie wpływa istotnie na funkcjonalność, komfort użytkowania ani możliwość prawidłowego pozycjonowania lampy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.6. Pytanie 5 – Lampa operacyjna mobilna
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu, i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu.
Szkolenie personelu proponujemy w formie szkolenia online które jest tak samo skuteczne, a pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


Pytanie nr 5
Dotyczy Grupy 3 – Stół operacyjny (1 sztuka).
5.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu)? W oferowanym stole regulacja podgłówka oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylanie) odbywa się manualnie (podgłówek za pomocą zapadek ze sprężynami blokującymi, podnóżki za pomocą klamki blokującej i gniazda rozetkowego). Przy wywołaniu pozycji „zero” stół wykorzystuje oba napędy –elektromechaniczny i elektrohydrauliczny. Pragniemy zauważyć, że sterowanie elektromechaniczne uważane jest za bardziej zaawansowane niż elektrohydrauliczne (wymagane w SWZ).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

5.2.  Ad 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym wysunięcie blatu stołu poza kolumnę od strony głowy wynosi 1056 mm, a od strony nóg 1335 mm? Taki zakres jest wystarczający dla optymalnej współpracy stołu z ramieniem C, przy czym zakres wysunięcia blatu stołu poza kolumnę od strony nóg jest dużo korzystniejszy niż wymagany,
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5.3.  Ad 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym o stanie naładowania baterii stołu informuje wskaźnik na panelu sterowania na kolumnie, natomiast pilot bezprzewodowy nie jest wyposażony we wskaźnik naładowania baterii stołu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

5.4. Ad 22, 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja segmentu nóg realizowana jest wyłącznie elektromechanicznie (z pilota)?.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

5.5. Ad 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i przyzna odpowiednią wartość punktową (5 lub 10 pkt.) stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 600-1060 mm? Dolny zakres jest lepszy od wymaganego, górny zaś gorszy zaledwie o 40 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, bez przyznawania punktacji.

5.6. Ad 34. Rosimy o przyznanie 15 pkt za rozwiązanie: System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) .
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

5.7. Ad 46. Ze względu na niejasne - naszym zdaniem - zapisy dotyczące wymogów nośności stołu, prosimy o stanowisko Zamawiającego. Obciążenie robocze stołu operacyjnego to z definicji maksymalna masa pacjenta wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami znajdującymi się na stole, przy której stół może być użytkowany zgodnie z określonymi przez producenta funkcjami i warunkami bezpieczeństwa. Dla takiego założenia prosimy o dopuszczenie do zaoferowania i przyznanie 20 pkt. dla stołu operacyjnego o dopuszczalnym obciążeniu roboczym aż 454 kg (pacjent umieszczony centralnie nad kolumną i dozwolone ruchy góra – dół) orazpełnym udźwigu dynamicznym 270 kg w pozycji normalnej i 270 kg w pozycji odwrotnej (przy tej wadze pacjenta i akcesoriów możliwe wszystkie funkcje blatu w pełnych zakresach regulacji).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, bez przyznawania punktacji.

	
Pytanie nr 6

Dotyczy Grupy 3 – Stół operacyjny (1 sztuka).
6.1st Ad 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami podwójnymi o średnicy 100 mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.2nd Ad 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym wysunięcie blatu stołu poza kolumnę od strony głowy wynosi 1043 mm, a od strony nóg 1109 mm.Taki zakres jest wystarczający dla optymalnej współpracy stołu z ramieniem C.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.3rd Ad 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych czterech stopek, aktywowanych za pomocą pilota ręcznego lub panelu sterowania? Stopki posiadają przy tym system kompensacji nierówności podłoża. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.4. Ad 11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z blatem modułowym, w którym moduły łączone są systemem hakowym, jak to wymagane w pkt. 11. Haki te dla bezpieczeństwa posiadają zatrzaski (jedno kliknięcie i osadzenie stanowi bezpieczne połączenie elementów). Podczas zdejmowania modułu blatu należy odchylić listki blokad zlokalizowane wygodnie pod dłońmi w trakcie odejmowania modułu. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym, nieintencjonalnym zdjęciem modułu blatu. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej bezpieczne niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym LCD?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bezprzewodowym, tradycyjnym, bez wyświetlacza LCD, bez funkcji zapamiętania pozycji (memory)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.7. Ad 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego pilot sterujący aktywowany jest przy naciśnięciu klawisza pilota?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym o stanie naładowania baterii stołu informuje wskaźnik na panelu sterowania na kolumnie, natomiast pilot nie jest wyposażony we wskaźnik naładowania baterii stołu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.9. Ad 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w bezpieczny i skuteczny system antykolizyjny, zatrzymujący ruchy stołu w momencie zbliżającej się kolizji, informując przy tym sygnałem akustycznym? W oferowanym rozwiązaniu wyświetlacz pilota czy inne wskaźniki lub cechy pilota nie informują o kolizji, czy też powodach jej powstania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.10. Ad 18. W związku z tym, że Zamawiający wymaga w dalszych wierszach podgłówka z podwójną regulacją, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu z blatem przeziernym dla promieni X w projekcji AP na całej długości, bez poprzecznych wzmocnień, poza segmentem podgłówka, który to segment jest częściowo nieprzezierny ze względy na umiejscowienie w nim mechanizmu podwójnej artykulacji. Pole tejże nieprzezierności to zaledwie pas szerokości 4 cm umiejscowiony na samym szczycie podgłówka. Nie ma to zatem większego znaczenia dla funkcjonalności całego blatu podczas monitorowania pacjenta ramieniem C, gdyż głowa pacjenta i tak spoczywa niemal w całości w polu przeziernym.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.11. Ad 19. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego, w którym płyta centralna, czyli siedzisko, standardowo posiada wycięcie ginekologiczne, a producent nie przewiduje wyposażenia stołu w siedzisko bez wycięcia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6.12. Ad 20. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego nie wyposażonego w system do elektrycznej obsługi dołączanego segmentu przedłużającego oparcie pleców.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.13. Ad 21. Prosimy o doprecyzowanie: Czy stół operacyjny ma być wyposażony w jeden segment dwudzielny nóg, czy w dwa segmenty? W treści tego punktu jest bowiem zapis „2 szt.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o jeden segment dwudzielny nóg.

6.14. Ad 22. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego, w którym zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu nóg wynosi -90 do 50 stopni.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.15. Ad 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podgłówkiem regulowanym manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą blokad i pokręteł odpowiadających za poszczególne osie / płaszczyzny, tj. system zapadkowy z blokadami sprężynowymi dla regulacji kątowej – bliższej kolumny (+/- 530) oraz system mikrometryczny (gałka – pokrętło) do regulacji pionowej góra / dół – dalszej od kolumny (w zakresie ok. 300 = ok. 10 cm)? System jest niezwykle wygodny i precyzyjny.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6.16. Ad 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i przyzna odpowiednią wartość punktową (5 lub 10) stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 575-1075 mm? Dolny zakres jest lepszy od wymaganego, górny zaś gorszy zaledwie o 25 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, bez przyznawania punktów.

6.17. Ad 33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który nie jest wyposażony w sygnalizację braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.18. Ad 46. Ze względu na niejasne - naszym zdaniem - zapisy dotyczące wymogów nośności stołu, prosimy o stanowisko Zamawiającego. Obciążenie robocze stołu operacyjnego to z definicji maksymalna masa pacjenta wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami znajdującymi się na stole, przy której stół może być użytkowany zgodnie z określonymi przez producenta funkcjami i warunkami bezpieczeństwa. Dla takiego założenia prosimy o dopuszczenie do zaoferowania i przyznanie 20 pkt. dla stołu operacyjnego o dopuszczalnym obciążeniu roboczym aż 454 kg (pacjent umieszczony centralnie nad kolumną i dozwolone ruchy góra – dół) oraz pełnym udźwigu dynamicznym 270 kg w pozycji normalnej i 155 kg w pozycji odwrotnej (przy tej wadze pacjenta i akcesoriów możliwe wszystkie funkcje blatu w pełnych zakresach regulacji).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, bez przyznawania punktów.

6.19. Dotyczy wyposażenia, poz. 49. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania anestezjologicznej podpory ręki o długości 510 mm. Pozostałe cechy podpory zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.20. Dotyczy wyposażenia, poz. 51. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podparcia bocznego o wymiarach 200x80 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.21. Dotyczy wyposażenia, poz. 51. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podparcia bocznego o wymiarach 280x140 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.22. Dotyczy wyposażenia, poz. 52. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podparcia pleców / pośladków o wymiarach 200x80 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.23. Dotyczy wyposażenia, poz. 52. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podparcia pleców / pośladków o wymiarach 280x140 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6.24. Dotyczy wyposażenia, poz. 53. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podparcia łonowo krzyżowego o wymiarach 200x80 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.25. Dotyczy wyposażenia, poz. 53. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podparcia łonowo krzyżowego o wymiarach 50x50 mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.


Dotyczy: GRUPA 4 – Lampa operacyjna mobilna (2 szt.)
6.26. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej nie wyposażonej w uchwyt służący do prowadzenia lampy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.27. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której zasięg ramienia wynosi 1133 mm - liczony od miejsca zamocowania ramienia sprężystego w statywie do uchwytu sterującego, umieszczonego w centrum czaszy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.28. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- obrót czaszy lampy w osi ramienia sprężystego wynosi 250°
- maksymalna wysokość czaszy lampy 2237 mm – licząc od podłogi
- pełen zakres ruchu ramienia sprężystego o kąt 65°.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.29. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- natężenie światła Ec max. z odległości 1m: min. 120 000 lux
- współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 95
- współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 95
- współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: ≥ 95
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.30. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- regulacja średnicy pola światła realizowana jest mechanicznie za pomocą uchwytu sterylnego, zlokalizowanego w centrum kopuły;
- manualna regulacja średnicy pola bezcieniowego w zakresie 160 mm do 280 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6.31. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- ilość diod = 57
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.32. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- brak funkcji przywoływania wcześniej zdefiniowanego ustawienia lampy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.33. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- elektroniczna regulacja temperatury barwowej odbywa się w 6 stopniach w zakresie 3500-5000K
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.34. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej mobilnej, w której:
- brak funkcji programowania w uchwycie sterującym funkcji, np. zmiany temperatury barowej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

6.35. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej, której czasza posiada budowę wielosegmentową o kształcie rozety (segment centralny i okalające go trzy segmenty zewnętrzne), co jest kształtem niezwykle aerodynamicznym, minimalizującym zakłócenia w przepływie laminarnym powietrza w polu operacyjnym. Ponadto każdy z segmentów zewnętrznych czaszy zakończony jest uchwytem umożliwiającym manewrowanie czaszą. Grubość kopuły maks. 10 cm. W oferowanej lampie brak możliwości wymiany modułu świetlnego bez konieczności rozmontowania / otwierania kopuły. Ponadto panele świetlne LED osłonięte są szczelne szybami ze szkła poliwęglanowego, bezpiecznego, łatwego w dezynfekcji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 7


GRUPA 2 - Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych dla dorosłych (6 sztuk)
7.1. Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia chorych dla dorosłych o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi wynoszącej 850 mm, nieznacznie większej od wartości wskazanej w wymaganiach. Różnica ta nie wpływa na funkcjonalność, stabilność ani bezpieczeństwo użytkowania wózka oraz nie ogranicza jego przeznaczenia do transportu dorosłych pacjentów. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
	Zamawiający domniemuje z treści pytania, że dotyczy ono pozycji 3 a nie 4- Zestawienia warunków i parametrów wymaganych dot. gr. 2.
Jeżeli pytanie dotyczy pozycji 3, Zamawiający nie dopuszcza.

7.2. Poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z leżem dwusegmentowym, wypełnionym płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG w sekcji wezgłowia. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

7.3. Poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, w którym regulacja wysokości realizowana jest hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej dostępnej od strony nóg pacjenta. Oferowane rozwiązanie zapewnia bezpieczną regulację wysokości wózka w zakresie wymaganym do jego prawidłowego użytkowania. Dźwignia nożna umieszczona od strony nóg pacjenta umożliwia personelowi medycznemu łatwą i wygodną zmianę wysokości leża. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

7.4. Poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z zakresem regulacji wysokości 560–880 mm. Oferowane rozwiązanie zapewnia regulację w zakresie 320 mm, analogicznie jak wymagany przez Zamawiającego zakres, umożliwia ustawienie zarówno niższej, jak i wyższej pozycji leża, zapewniając pełną funkcjonalność oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania podczas transportu pacjenta. Jednocześnie niższa minimalna wysokość 560 mm może ułatwiać pacjentowi wsiadanie i zsiadanie z wózka oraz wykonywanie czynności przy pacjencie. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7.5. Poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka w którym pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskuje się za pomocą siłownika gazowego ze sterowaniem dźwigniowym (dźwignią ręczną), umieszczonego od strony nóg pacjenta. Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie zarówno obu pozycji w sposób płynny, bezpieczny i łatwy w obsłudze. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7.6. Poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 0°–15°. Oferowane rozwiązanie zachowuje pełną funkcjonalność pozycji Trendelenburga oraz zapewnia bezpieczne i stabilne ułożenie pacjenta. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

7.7. Poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z regulacją pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0°–7°. Oferowane rozwiązanie zapewnia możliwość odpowiedniego ułożenia pacjenta oraz wykonywania czynności medycznych wymagających zastosowania pozycji anty-Trendelenburga. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

7.8. Poz. 17. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchwytami od strony głowy składanymi, chromowanymi z tworzywowym wykończeniem oraz stałymi uchwytami do pchania po stronie nóg ze stali malowanej proszkowo. Funkcjonalność rozwiązania pozostaje zachowana. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

7.9. Poz. 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka transportowego o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.


7.10. Poz. 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca o grubości 10 cm z pokrowcem wykonanym z powlekanej tkaniny technicznej (poliester–poliuretan), bielastycznej, wodoodporny, oddychający, hipoalergiczny, nietoksyczny, antybakteryjny, ognioodporny, bez lateksu i ftalanów. Oferowany materac zapewnia większą warstwę amortyzującą, a tym samym wyższy komfort pacjentowi podczas transportu. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

7.11. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 42 do 56 dni od dnia zawarcia umowy 
Uzasadnienie: Uzasadnieniem niniejszego wniosku jest fakt, iż termin złożenia zamówienia u producenta będzie przypadał na okres corocznej przerwy wakacyjnej producenta przedmiotu zamówienia. W tym czasie producent odnotowuje znaczący wzrost liczby zamówień, co skutkuje wydłużeniem terminów ich realizacji. Dodatkowo okres przerwy wakacyjnej wiąże się z czasowym wstrzymaniem pracy linii produkcyjnych, co powoduje dalsze wydłużenie czasu niezbędnego do wyprodukowania i dostarczenia zamawianego asortymentu. Powyższe okoliczności mają charakter obiektywny, są niezależne od Wykonawcy i mogą mieć istotny wpływ na możliwość terminowej realizacji zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o okres uwzględniający przerwę wakacyjną producenta oraz wynikające z niej wydłużone terminy produkcji i dostaw, co umożliwi złożenie ofert uwzględniających realne możliwości realizacyjne producenta oraz zapewni prawidłowe wykonanie zamówienia. Proponowana zmiana służy zachowaniu uczciwej konkurencji oraz umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

7.12. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu wykonywania okresowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji dla Grupy 2. Ewentualnie prosimy o zgodę, że przeglądy będą wykonywane wyłącznie z częstotliwością i w zakresie określonym przez producenta 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

7.13. Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

7.14. Projekt umowy przewiduje karę w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, przy maksymalnym limicie kar 30% wartości umowy. Czy Zamawiający rozważy obniżenie wysokości kary oraz naliczanie jej wyłącznie od wartości niedostarczonej części zamówienia? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

7.15. Kary za naprawy i przeglądy. 
Za zwłokę w naprawie lub niewykonanie przeglądu przewidziano karę 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień, bez wskazania, że ma być liczona od wartości konkretnego wózka. Czy Zamawiający dopuści naliczanie kary od wartości sprzętu objętego konkretną naprawą lub przeglądem, a nie od całkowitej wartości umowy?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający
Dyrektor Szpitala
dr n. o zdr. Jacek Żak 
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