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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 7
Pytanie 1 do Grupy 12 ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO
Czy Zamawiający dopuści element skokowy bezcementowy z tytanu (obecnie opis CoCr)?
Producent przewiduje zgodność materiałową między elementami skokowym oraz
piszczelowym ze względu na tożsame właściwości fizyczne.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza element skokowy bezcementowy z tytanu. 

Pytanie 2 do Grupy 12 ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO
Czy Zamawiający dopuści implant piszczelowy anatomiczny w 6 rozmiarach, po 6 rozmiarów dla każdej ze stron?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza implant skokowy anatomiczny 2 x 6 rozmiarów.

Pytanie 3 do Grupy 12 ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO
Czy Zamawiający dopuści wkładkę PE UHMWPE czyli z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej półzwiązaną i niezwiązaną?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie , Zamawiający wymaga XLPE.

Pytanie 1 do Grupy 9 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO „medial-pivot”
Czy Zamawiający dopuści protezę posiadającą 6 rozmiarów implantu piszczelowego, reszta parametrów zgodna?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1 do Grupy 6 SYSTEM IMPLANTÓW REWIZYJNYCH PANEWKI STAWU BIODROWEGO
Czy Zamawiający dopuści rozmiary panewek rewizyjnych w zakresie 42-72?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozmiary panewki rewizyjnej w zakresie 42-72. 

Pytanie 1 do grupy 3 ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA STAWU BIODROWEGO
Czy Zamawiający wymaga dwa kąty CCC (jak wskazano w załączniku 1 potwierdzenie parametrów) czy 3 i powyżej jak wskazano w formularzu cenowym?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający wymaga, aby oferowany trzpień posiadał co najmniej 2 opcje kąta szyjkowo-trzonowego.

Pytanie 2 do grupy 3 ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA STAWU BIODROWEGO
Czy Zamawiający dopuści panewkę z otworami zaślepionymi?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza panewkę otworami zaślepionymi w panewce.


	Pytanie nr 8
Pytanie do GRUPA 10 , pozycja 3 
Czy zamawiający dopuszcza wkładkę polietylenową bez witaminy E?” 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wkładkę polietylenową bez witaminy E


	Pytanie nr 9 
Pytanie do umowy:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych wskazanej w § 11 ust. 11 - Umowy z 30% do max. 25 %. Wykonawca nadmienia, iż zgodnie z Wyrokiem KIO z dnia 11 grudnia 2023 r. (sygn. Akt KIO 350/23, KIO 3515,23) – limit kar na poziomie 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto został uznany jako rażąco wygórowany. Co za tym idzie – limit w wysokości zastrzeżonej przez Zamawiającego stanowi w ocenie Wykonawcy limit rażąco wygórowany”.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 
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