## Pakiet 1
PAKIET 1 - ŚRUBOPŁYTKA DO ZESPOLEŃ KOŚCI UDOWEJ - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Zestaw złożony z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie. Komplet śrub szyjkowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej i śruby szyjkowej niegwintowanej. Dostepne płyty z tuleja szyjkową pod kątem 130 stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu.
1a | śrubopłytka z śrubą teleskopową |  | 20
1b | śruba blokowana sterylna |  | 20
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia min. 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie brutto całego pakietu nie ulegnie zmianie na niekorzyść Zamawiającego z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 2
PAKIET 2 - ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
I | Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa i bezcementowa
1 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Wykonany ze stopu CoCr, w minimum 10 rozmiarach dla każdej ze stron |  | 46
2 | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. W minimum 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 5
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający loże na cement. Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  | 46
4 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający loże na cement. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  | 1
5 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada wypustki napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach. |  | 5
6 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o rosnących wysokościach. |  | 46
7 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. |  | 5
II | Rewizyjna, całkowita endoproteza stawu kolanowego
1 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Zmienna szerokość boksu względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 5
2 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną z lożami na cement. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  | 1
3 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną z lożami na cement. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  | 3
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  | 1
5 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  | 4
6 | Augmenty udowe dystalne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  | 2
7 | Augmenty udowe tylne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  | 1
8 | Augmenty piszczelowe, cementowane, dostępne w opcji uniwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. |  | 1
9 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. |  | 2
10 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm -24mm ze skokiem co 2mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. |  | 3
11 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. |  | 1
12 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  | 2
13 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  | 2
14 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  | 1
15 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  | 1
16 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  | 1
17 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  | 1
18 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W opcji owalny i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. |  | 1
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia kompletu instrumentarium do oferowanych produktów oraz kompletnego napędu (wiertarka + piła) wraz z ostrzem do każdego zabiegu na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział w szkoleniu minimum 5 lekarzy w ośrodku referencyjnym lub udział w sympozjum naukowym z tematyki alloplastyk stawu kolanowego w okresie trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 3
PAKIET 3 - OSTEOSYNTEZA RĘKI I STOPY - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1. | Płytki do zespolenia nasady dalszej kości promieniowej
1.1 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej profil 2.0 mm, tytanowe, pod śruby 2.5 mm. Płytki wielootworowe; z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 5
1.2 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe oraz grzbietowe, wielootworowe; profil 1.6 mm, tytanowe, pod śruby 2.5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 70
1.3 | Śruby tytanowe 2.5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8 – 34 mm. |  | 1042
1.4 | Śruby tytanowe 2.5 mm, korowe, długość 8-34 |  | 172
2. | Płytki do zespolenia kości śródręcza
2.1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T,Y, prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1.0 mm, z otworami pod śruby 2.0 mm oraz 2.3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 3
2.2 | Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1.3 mm, z otworami pod śruby 2.0 mm oraz 2.3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 3
2.3 | Śruby tytanowe 2.0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania, długość 6-30 mm. |  | 30
2.4 | Śruby korowe 2.0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm; Śruby korowe 2.3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm; Śruby korowe awaryjne 1.8 mm, tytanowe, długość 6,10 mm; Śruby koroweawaryjne 2.5 mm, tytanowe, długość 6,10 mm. |  | 167
3. | Płytki do zespolenia kości palców
3.1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne, profil płyt 0.6 mm, 1.0 mm oraz 1.3 mm pod śruby korowe 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm oraz 2.3 mm. |  | 6
3.2 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków, jednootworowe – do złamania awulsyjnego paliczka, oraz wielootworowe, proste, w kształcie litery L, profil płyt 0.6, 1.0 mm oraz 1.3 mm pod śruby korowe 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm oraz 2.3 mm. |  | 20
3.3 | Śruby korowe 1.2 mm, tytanowe, długość 4-20 mm. |  | 1
3.4 | Śruby korowe 1.5 mm, tytanowe, długość 4-24 mm. |  | 1
4. | Płytki do zespolenia głowy kości promieniowej
4.1 | Płyty do zespolenia złamań głowy kości promieniowej; podporowe i obejmujące; wielootworowe, pod śruby 2.0 mm oraz 2.3 mm; korowe oraz blokowane. |  | 3
5. | Śruby Herberta
5.1 | Śruby kompresyjne, kaniulowane typu Herberta, tytanowe o średnicy 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł.10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; pod druty Kirchnera 0.8 oraz 1.1 mm. |  | 41
5.2 | Druty Kirchnera, średnica 0.8 mm oraz 1.1 mm, dł. 10 mm. |  | 3
6. | Płytki do zespolenia kości stopy
6.1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1.3 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2.0 mm oraz 2.3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 1
6.2 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1.3 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; L 10 otworowe; dwurzędowe-trapezoidalne; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2.0 mm oraz 2.3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. |  | 2
6.3 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1.6 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2.8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. |  | 3
6.4 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1.6 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2.8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. |  | 9
6.5 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1.6 mm; stabilizacyjne w kształcie skrzydeł 11 i 12 otworowe; z otworami pod śruby 2.8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. |  | 3
6.6 | Śruby tytanowe 2.8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8-75 mm. |  | 175
6.7 | Śruby korowe 2.8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm. |  | 85
7. | System do zespalania złamań dalszej nasady kości promieniowej
7.1 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1.6 mm; tytanowe, pod śruby 2.5mm; 5 otworowe, anatomicznie wygięte; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zmiennego kąta. |  | 1
7.2 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1.6 mm; tytanowe, pod śruby 2.5 mm; 7 i 8 otworowe, anatomicznie wygięte; w kształcie litery T; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane. |  | 1
7.3 | Płyty tytanowe, profil zmienny 1.8-3.2 mm; pod śruby 2.5 mm; blokowane, dłoniowe, długości od 10 do 18cm. |  | 1
7.4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. |  | 33
7.5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. |  | 11
7.6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. |  | 1
7.7 | Płyty tytanowe do stabilizacji złamań dalszego odcinka kości prominiowej, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, blokowane. |  | 2
7.8 | Płyty tytanowe do stabilizacji złamań dalszego odcinka kości prominiowej, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane o zwiększonej ilości otworów pod śruby, grzbietowe, blokowane. |  | 1
8. | Płyty do złamań i skrócenia kości łokciowej
8.1 | Płyta do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowa, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm; minimum 7-10 otworowa, w kształcie litery Y; blokowane. |  | 6
8.2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócnia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. |  | 3
8.3 | Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. |  | 2
8.4 | Płyty do kości łokciowej pod śruby 2.8 mm, tytanowe; anatomicznie wygięte oraz proste; płytki z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe. |  | 27
8.5 | Płyta tytanowa, naprężająca do złamań w obrębie kości łokcia; pod śruby 2.8 mm; płytka z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe. |  | 1
9. | Płyty do usztywnienia nadgarstka
9.1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil niski 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 do 8 otworowe, blokowane. |  | 1
9.2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil niski 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. |  | 1
9.3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a dalszym szeregiem kości nadgarstka), mała i duża, 18 i 19 otworowe, blokowane. |  | 1
9.4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. |  | 1
10. | Kleszczyki repozycyjne - z punktowymi branżami i szerokim, ząbkowym zakresem regulacji zapięcia
10.1 | kleszczyki do kości drobnych - długość poniżej 10 cm |  | 1
10.2 | kleszczyki do kości średnich - długość 10 - 15 cm |  | 1
10.3 | kleszczyki do kości średnich - długość powyżej 20 cm |  | 1
10.4 | kleszczyki do kości drobnych i płytek |  | 1
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w ośrodku chirurgii ręki lub stopy dla minimum 3 lekarzy w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 4
PAKIET 4 - DYNAMICZNA GWOŹDZIOPŁYTKA BIODROWA - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Stalowa śrubopłyta przezkrętarzowa sterylna o kącie szyjkowo-trzonowym 135°. Długość poprzeczki 38 mm. Ilość otworów w trzonie płyty: od 3 do 4. Długości płyty: od 63 do 79 mm. |  | 40
2 | Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna ø13 mm, dł. śruby 70-130 mm, dł. gwinta 22 mm |  | 40
3 | Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32.3 mm |  | 40
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia min. 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie brutto całego pakietu nie ulegnie zmianie na niekorzyść Zamawiającego z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 5
PAKIET 5 - GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10°, a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. |  | 30
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 213
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm. |  | 1
4 | Zaślepka tytanowa sterylna, standardowa i o dł. 5-15 mm lub śruba kompresyjna tytanowa, sterylna. |  | 10
5 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. |  | 10
6 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 100
7 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm. |  | 2
8 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna. |  | 2
9 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm. |  | 1
10 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm |  | 15
11 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. |  | 1
12 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 3
13 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm. |  | 2
14 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna. |  | 1
15 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm. |  | 1
16 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. |  | 10
17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm. |  | 11
18 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm. |  | 1
19 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm. |  | 10
20 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa krótkiego 150mm oraz długiego 220-300mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Gwoździe prawe/lewe. |  | 20
21 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm. |  | 71
22 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm. |  | 15
23 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. |  | 2
24 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm. |  | 7
25 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm. |  | 2
26 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm. |  | 1
27 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. |  | 100
28 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. |  | 102
29 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm. |  | 200
30 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm. |  | 140
31 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm, o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm. |  | 30
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienie indywidualnego doboru rodzaju i wielkości gwoździ i dostarczenia do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do zakładania gwoździ wraz z systemem rozwiertakow śródszpikowych niezbednym do ich zakładania, na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia min. 2 lekarzy w krajowym ośrodku wysokoreferencyjnym lub europejskim w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie "Ilość w szt" stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, ze cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 6
PAKIET 6 - SZYCIE ŁĄKOTKI METODĄ INSIDE-OUT - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Podwójna Kaniula do szycia łąkotki metodą inside-out, wygięta do góry w prawo |  | 1
2 | Podwójna Kaniula do szycia łąkotki metodą inside-out, wygięta do góry w lewo |  | 1
3 | Podwójna Kaniula do szycia łąkotki metodą inside-out, wygięta w lewo i w prawo |  | 1
4 | Podwójna Kaniula do szycia łąkotki metodą inside-out, wygięta w górę i w dół |  | 1
5 | Jednorazowe, dwie sterylne igły, połączone ze sobą mocną, niewchłanialną nicią #2, o długośći 30". Pakowane pojedyńczo, 12 szt w opakowniu zbiorczym. |  | 10
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia na wyznaczony termin zabiegu na podstawie zamówienia.
2. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
3. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 7
PAKIET 7 - OSTEOSYNTEZA LCP - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | System płyt lcp do obojczyka stal: Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. |  | 20
2 | System płyt lcp do obojczyka stal: Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie. |  | 1
3 | System płyt lcp do obojczyka stal: Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości: od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie. |  | 1
4 | System płyt lcp do obojczyka stal: Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia- zaopatrzona w części przyśrodkowej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem+/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości: 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów. |  | 1
5 | System płyt lcp hakowa do obojczyka stal: Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty znajdują się dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. |  | 6
6 | System płyt lcp prostych 3.5 stal: Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. |  | 81
7 | System płyt lcp prostych 3.5 stal: Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów. |  | 17
8 | System płyt lcp prostych 3.5 stal: Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory blokowane z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 58mm do 238mm posiada od 5 do 20 otworów. |  | 1
9 | System płyt lcp prostych 3.5 stal: Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm, posiada od 2 do 12 otworów. |  | 1
10 | System płyt lcp prostych 3.5 stal: Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm, posiada od 2 do 12 otworów. |  | 1
11 | System płyt lcp do bliższego końca kości ramiennej stal: Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 114mm, posiadają od 3 do 5 otworów w trzonie. |  | 12
12 | System płyt lcp do bliższego końca kości ramiennej stal: Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 110mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie. |  | 1
13 | System płyt lcp do dalszej części kości ramiennej stal: Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płytki w wersji: prawe i lewe. |  | 8
14 | System płyt lcp do dalszej części kości ramiennej stal: Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości 201mm, ilość otworów w trzonie 14. Płyty tylnoboczne o długości 208mm, ilość otworów w trzonie 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości 208mm, ilość otworów w trzonie 14. Płytki w wersji : prawe i lewe. |  | 1
15 | System płyt lcp do wyrostka łokciowego stal: Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 163mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 8. |  | 1
16 | System płyt lcp do wyrostka łokciowego stal: Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe. Płytki dostępne w długości od 190mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 10 do 12. |  | 1
17 | System płytek lcp do artrodezy nadgarstka stal: Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty dostępne w długości od 112mm do 118mm. Płyty posiadają 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej oraz dodatkowy otwór w części środkowej płyty. |  | 1
18 | System płyt lcp do bliższej nasady kości udowej stal: Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. |  | 1
19 | System płyt lcp do bliższej nasady kości udowej stal: Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  | 1
20 | System płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części kości udowej stal: Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 224mm, posiada od 2 do 12 otworów |  | 1
21 | System płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części kości udowej stal: Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Długości płyt od 242mm do 440mm, posiada od 13 do 24 otworów. |  | 1
22 | System płyt lcp do złamań nasady dalszej kości udowej stal blokowane prowadnicą przezierną: Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm, posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie. |  | 30
23 | System płyt lcp do złamań nasady bliższej kości piszczelowej stal blokowane prowadnicą przezierną: Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm, posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie. |  | 1
24 | System płyt kondylarnych do dalszego końca kości udowej stal: Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 326mm, posiadają od 6 do 18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. |  | 1
25 | System płyt kondylarnych do dalszego końca kości udowej blokowane zmienno-kątowo stal: Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt: Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej. |  | 1
26 | System płyt lcp do bliższej nasady kości piszczelowej stal 4.5/5.0mm boczna: Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  | 17
27 | System płyt lcp do bliższej nasady kości piszczelowej stal 4.5/5.0mm przyśrodkowa: Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 106mm do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  | 5
28 | System płyt lcp do złamań blizszego końca kości piszczelowej tylnio-przyśrodkowa stal: Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. |  | 1
29 | System płyt do bliższej nasady kości piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal standard: Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 147mm przy ilości od 4 do 8 otworów. |  | 1
30 | System płyt do bliższej nasady kości piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal długie: Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 177mm do 237mm przy ilości od 10 do 14 otworów. |  | 1
31 | System płyt lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca kości strzałkowej stal: Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyty boczne w długości od 73mm do 125 mm, od 3 do 7 otworów w płycie; płyty tynoboczne w długości od 77mm do 129 mm, od 3 do 7 otworów w płycie. |  | 1
32 | System płyt lcp do dalszego końca kości piszczelowej stal: Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie. Płyty prawe i lewe. |  | 29
33 | System płyt lcp do dalszego końca kości piszczelowej stal: Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 184mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. |  | 2
34 | System płyt lcp do kości piętowej stal: Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3,5mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, możliwe również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śuby blokowane w płycie o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe, o długości od 64 mm do 81mm przy 15 otworach w płycie. |  | 1
35 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3: Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. |  | 1
36 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3: Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal |  | 1
37 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3: Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 145mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal. |  | 1
38 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0: Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. |  | 1
39 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0: Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. |  | 1
40 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0: Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. |  | 1
41 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0: Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal |  | 350
42 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0: Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal. |  | 1
43 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va: Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal. |  | 1
44 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va: Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal. |  | 1
45 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va: Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal. |  | 1
46 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/ 5.0: Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal. |  | 93
47 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/ 5.0: Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 66mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal |  | 19
48 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/ 5.0: Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 100mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal. |  | 1
49 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5: Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal. |  | 881
50 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 va: Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal. |  | 1
51 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5: Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące, stal. |  | 493
52 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5: Śruby 3.5mm korowe o długości od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal. |  | 1
53 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7: Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal. |  | 70
54 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7: Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal |  | 1
55 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7: Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal, hex. |  | 2
56 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4: Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal |  | 1
57 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4: Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintujące. |  | 1
58 | Śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4: Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal |  | 1
59 | System śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 tytan: Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. |  | 1
60 | System śrub hcs - typu Herbert 4.5 tytan: Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. |  | 1
61 | System śrub hcs - typu Herbert 6.5 tytan: Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. |  | 1
62 | Śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0: Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan. |  | 16
63 | Śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0: Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 14mm do 70mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan. |  | 1
64 | Śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0: Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 72mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan. |  | 1
65 | Płyty lcp do osteotomii kości udowej i piszczelowej - tytan: System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt: Płyty w wersji NIE STERYLNEJ. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. |  | 1
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia do depozytu z możliwością doboru płytek i śrub na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium wraz z kasetą do zakładania implantów i z kluczem dynamometrycznym, niezbędnym do zakładania śrub blokowanych (umowa użyczenia).
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział personelu Zamawiającego w szkoleniu.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 8
PAKIET 8 - IMPLANTY CHRZĄSTEK STAWOWYCH - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Biowchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I. Podawany metodą artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces mieszania i łączenia się substancji inicjujących twardnienie i lepkość. Implantacja In- situ bezpośrednio na uszkodzony obszar. Twardnienie ok 5 min. Sterylizowany promieniami gamma.
1a | do zaopatrywania małych ubytków (poj. 1,0ml) |  | 3
1b | do zaopatrywania średnich ubytków (poj. 1,5ml) |  | 3
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia na wyznaczony termin zabiegu na podstawie zamówienia.
2. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
3. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 9
PAKIET 9 - ZESTAWY DO ARTROSKOPOWEGO ZAOPATRYWANIA USZKODZEŃ BARKU CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w tytanowy guzik o kołnierzu 10mm i podstawie 5mm. Podstawa 5mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne. |  | 1
2 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. |  | 1
3 | Wiertło kaniulowane 3,0mm ze znacznikiem głębokości oraz nitynolowym trokatem z możliwością blokady go w wiertle za pomocą gwintu. Trokar zapobiega zatykaniu wiertła podczas wiercenia. |  | 1
4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 5,1mm ze stopniem ograniczającym głębokość wiercenia. Wiertło używanie do wykonania otworu pod guzik przy procedurze naprawy stawu barkowo obojczykowego. |  | 1
5 | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny |  | 1
6 | Jednorazowy bezwęzłowy set do naprawy Ac Joint. System złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Kaniulowanego wiertła 5,1mm z ograniczeniem głębokości wiercenia pod guzik w obojczyku. Nitynolowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwęzłowego systemu do blokowania uszkodzenia . |  | 1
7 | Jednorazowy bezwęzłowy set do naprawy AC Joint. System złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Nitynolowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant przeładowany systemem bezwęzłowym, wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwęzłowego systemu z przełożonym okrągłym guzikiem do blokady po stronie obojczyka. |  | 1
8 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. |  | 6
9 | Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. |  | 1
10 | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm |  | 1
11 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie |  | 5
12 | Implant węzłowy dedykowany do użycia w obrębie stawu kolanowego wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi zaciskanymi w sposób bezwęzłowych pętli mechanizmem chińskiej pułapki. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowe |  | 5
13 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  | 5
14 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. |  | 5
15 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w postaci taśm o szerokości 1,3 mm każda.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. |  | 5
16 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej |  | 5
17 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  | 5
18 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  | 5
19 | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca. |  | 5
20 | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm. Kotwica podwójnie bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany dwoma nićmi #2. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca |  | 5
21 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm, o szerokosci 1,3 mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowe |  | 5
22 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 12,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. |  | 5
23 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła |  | 12
24 | Wzmocniony szew chirurgiczny #0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia |  | 12
25 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. |  | 6
26 | Mocna taśma niewchłanialna w kolorze białym o szerokości 1,5mm i długości 91,4cm. Taśma wykonana z plecionki, nici o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. |  | 12
27 | Jednorazowe narzędzie artroskopowe ułatwiające wprowadzanie implantów lub narzędzi dostawowo przez portal artroskopowy. Wygięte na całej długości, w kształcie rynny. Produkt jednorazowy, sterylny. Pakowany pojedynczo |  | 5
28 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  | 5
29 | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. |  | 5
30 | Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach:- o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm- o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm- o średnicy 6 mm i długości 70 mm - o średnicy 6 mm i długości 90 mm- o średnicy 7 mm i długości 70 mm |  | 5
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z kompletem instrumentarium oraz napędu na wyznaczony termin zabiegu na podstawie zamówienia.
2. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.
4. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
5. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 10
PAKIET 10 - ZESTAW DO ZESPALANIA ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1a | Płyta anatomiczna do stabilizacji złamań okołoprotezowych w obrębie bliższego końca kości udowej. - wykonana z materiału biokompatybilnego (stal chirurgiczna lub równoważna), spełniającego wymagania norm dla implantów ortopedycznych (np. ISO, ASTM lub równoważne) - konstrukcja umożliwiająca stabilizację za pomocą kabli/linek oraz śrub - dostępność w różnych rozmiarach i długościach (100–220 mm) - otwory umożliwiające zastosowanie śrub korowych lub katowo stabilnych o średnicy 4,5 - 5,5 - profil ograniczający podrażnienie tkanek miękkich |  | 1
1b | Płyty proste do stabilizacji złamań okołoprotezowych umożliwiające zastosowanie kabli/linek oraz śrub. Stosowany klinicznie i dostępny na rynku wyrobów medycznych - liczba otworów ( 5–11) - długości (150–320 mm) - konstrukcja umożliwiająca zastosowanie systemów cerclage (linki/kable) |  | 1
1c | Linka ortopedyczna wykonana ze stali chirurgicznej, o konstrukcji wielodrutowej zapewniającej wysoką wytrzymałość i odporność na zerwanie. - średnice w zakresie ok. 1,5–2,0 mm - długość umożliwiająca zastosowanie kliniczne (min. 500 mm) - dopuszcza się różne konstrukcje (plecione lub równoważne) - możliwość stosowania z zaciskiem lub innym systemem mocowania |  | 100
1d | Elementy mocujące do systemu linek/kabli. zapewniające trwałe i stabilne zamocowanie, kompatybilne z oferowanym systemem - dopasowane do średnic linek - zapewniające stabilne zamocowanie |  | 60
1e | Linka/kabel ortopedyczny kompatybilny z oferowanym systemem. dopasowane do średnic linek wraz z elementem mocującym (zestaw) |  | 6
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 11
PAKIET 11 - ANATOMICZNY SYSTEM IMPLANTÓW DO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ KOŚCI PIĘTOWEJ - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy)
1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, tytanowy, blokowany, występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy
1a | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu lub materiału równoważnego, przeznaczony do stabilizacji złamań kości piętowej.Konstrukcja umożliwiająca wypełnienie przeszczepem kostnym oraz stabilizację odłamów kostnych. Gwóźdź wyposażony w otwory do blokowania śrubami oraz elementy wspomagające stabilizację powierzchni stawowej (np. mechanizmy podporowe lub równoważne). Dostępny w różnych średnicach i długościach, umożliwiających dobór śródoperacyjny. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 20
1b | Gwóźdź kaniulowany do artrodezy w obrębie kości piętowej, wykonany ze stopu tytanu lub materiału równoważnego. Wyposażony w otwory umożliwiające blokowanie śrubami oraz stabilizację układu kostnego. Dostępny w różnych średnicach i długościach. Implant sterylny, pakowany pojedynczo |  | 2
1c | Śruby kaniulowane kompatybilne z systemem, o średnicy ok. 5 mm, dostępne w różnych długościach |  | 46
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium umożliwiającego implantację systemu wraz z dystrakcją odłamków kostnych na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej