# ZP/58/2026

# Zakup lampy RTG i utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128

# A. ZAKUP LAMPY RTG

# ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Przedmiot dostawy | Oferowana lampa RTG (producent, typ, numer katalogowy) | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa RTG typu Philips MRC880, nr cz. 989000086352, lub równoważna – do tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 (nr seryjny 336158), wraz z dostawą, instalacją i testami – zakres zgodnie z pkt A.1–A.8 |  | 1 |  |  |  |  |

ZAKRES DOSTAWY I INSTALACJI LAMPY RTG

- Dostawa do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, fabrycznie nowej lampy RTG typu Philips MRC880, nr cz. 989000086352, lub lampy równoważnej spełniającej kryteria określone w pkt A.2.

- Kryteria równoważności (spełnienie kryteriów Wykonawca wykazuje zgodnie z pkt 9.1.3 SWZ) – lampa równoważna musi łącznie:

a)	być fabrycznie nowa (nieużywana i nieregenerowana);

b)	być przeznaczona przez jej producenta do stosowania w tomografie komputerowym Philips Ingenuity Core 128 i w pełni z nim kompatybilna – mechanicznie, elektrycznie i programowo (w tym z generatorem, układem chłodzenia i oprogramowaniem systemowym) – bez konieczności modyfikacji tomografu;

c)	zapewniać parametry pracy tomografu nie gorsze niż przy lampie Philips MRC880, w szczególności w zakresie napięć i prądów lampy, wielkości ognisk, pojemności cieplnej anody oraz dostępnych protokołów badań;

d)	nie pogarszać bezpieczeństwa ani działania tomografu, nie zmieniać jego właściwości użytkowych ani przeznaczenia i nie powodować utraty zgodności tomografu z wymaganiami (oznakowania CE).

- Demontaż uszkodzonej lampy RTG oraz jej odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpadach – na koszt Wykonawcy.

- Instalacja lampy RTG oraz kalibracja i regulacja tomografu zgodnie z procedurą producenta.

- Zapewnienie wykonania testów odbiorczych (akceptacyjnych) i testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium, niezbędnych do przywrócenia tomografu do użytku klinicznego.

- Przywrócenie tomografu do pełnej sprawności i użytku klinicznego (czynności z pkt A.1 oraz A.3–A.5) w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzający dostawę i instalację lampy RTG oraz wykonanie testów. Protokół zawiera co najmniej: producenta, typ, numer katalogowy i numer seryjny zainstalowanej lampy oraz numer seryjny i stan licznika skanosekund lampy zdemontowanej. Wykonawca dołącza do protokołu raport serwisowy i dokumenty potwierdzające wykonanie testów oraz dokonuje wpisu w paszporcie technicznym tomografu. Podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia faktury za lampę RTG.

- Wykonawca na lampę RTG udziela: …….. miesięcznej gwarancji (Zamawiający wymaga min. 12-tu miesięcy gwarancji), liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Cena lampy RTG podana w arkuszu asortymentowo-cenowym obejmuje wszystkie czynności i koszty określone w pkt A.1–A.8 i jest rozliczana odrębnie od ryczałtowego wynagrodzenia za usługi serwisowe (pkt B).

# B. OPIEKA SERWISOWA TOMOGRAFU

# WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

| # Lp. | # Typ, rodzaj aparatu | # Numer seryjny | # Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 1 miesiąc) | # Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 36 miesięcy) | # Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za 36 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Tomograf komputerowy Philips Ingenuity Core 128 | # 336158 |  |  |  |

ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ TOMOGRAFU

- Przeglądy okresowe – 4 przeglądy w roku (12 przeglądów w ciągu całej umowy): Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Kontrola zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Dokumentacja przeglądów

- Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Naprawy:

- Utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności – nielimitowane usuwanie usterek, naprawy, kalibracje, dostawa części [umowa zapewnia dostarczenie wszystkich koniecznych części (w tym detektorów oraz lampy RTG) i akcesoriów (m.in. materace, podpórki, pozycjonery) bez wyjątków do naprawy tomografu wraz z jego peryferiami tj. m.in. stacją technika, gantry, stołem, generatorem].

- Nielimitowane interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

- Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- W przypadku naprawy lub wymiany kluczowych elementów, np. detektorów, lampy, generatora Wykonawca zapewni wykonanie testów odbiorczych i testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium.

- Wykonawca na części wymienione w ramach naprawy udziela: ….. miesięcznej gwarancji (Zamawiający wymaga min. 6-ciu miesięcy gwarancji).

- Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania oraz aktualizacji systemu operacyjnego. W przypadku zakończenia wsparcia dla systemu operacyjnego Wykonawca wykona upgrade do najnowszej wspieranej wersji.

- Szkolenie personelu

- Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń,

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników działu aparatury medycznej z zakresu diagnostyki i obsługi urządzeń.

- Czas pracy serwisu:

- Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach …..*, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Umowa zapewnia priorytet w obsłudze zgłoszeń.

- Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .......... lub e-mail…………… . Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi ............................. godzin od chwili zgłoszenia, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godzinach od…....do..….** .Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.

.............................. ,dn. ..............                                                       … ......................................

# Podpis i pieczęć Wykonawcy

Uwaga.

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.

* Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 08.00-16.00.

# ** Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 08.00 – 16.00.