Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| a | Głowica convex |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| b | Głowica convex wysokiej częstotliwości |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| c | Głowica endowaginalna |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| d | Głowica liniowa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # APARAT USG – 1 SZTUKA |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia (podać dostępne dane): model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI): |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp. | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | Tak |  |  |  |
|  | Ultrasonograf wyposażony w: - głowicę convex do badań położniczych, ginekologicznych i jamy brzusznej - głowicę convex wysokiej częstotliwości do badań wczesnej ciąży, ginekologicznych i pediatrycznych - głowicę endowaginalną - głowicę liniową - videoprinter - zasilanie akumulatorowe - podgrzewacz żelu | Tak |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika (menu, komunikaty) w języku polskim lub angielskim. Podać język Obsługa polskich znaków diakrytycznych w modułach opisowych i raportach | Tak, podać |  |  |  |
|  | Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji) | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## KONSTRUKCJA, MOBILNOŚĆ I ERGONOMIA |  |  |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi wyposażonymi w blokadę, o zwartej konstrukcji umożliwiającej łatwe przemieszczanie między gabinetami przez jedną osobę | Tak |  |  |  |
|  | Kompaktowa budowa: szerokość aparatu nie większa niż 65 cm – umożliwiająca swobodne manewrowanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Masa aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych nie większa niż 160 kg | Tak, podać |  | ≤ 100 kg – 3 pkt. > 100 kg – 0 pkt. |  |
|  | Pulpit operatora (panel sterowania) z regulacją wysokości oraz możliwością obrotu, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Podać zakres i sposób regulacji | Tak, podać |  | Elektryczna regulacja wysokości – 2 pkt. Ręczna regulacja wysokości – 0 pkt. |  |
|  | Kolorowy monitor LCD/LED lub OLED na ruchomym ramieniu, z możliwością obrotu, pochylenia i zmiany wysokości względem pulpitu; przekątna min. 21,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080 | Tak, podać |  | Przekątna ≥ 23″ – 2 pkt. Przekątna < 23″ – 0 pkt. |  |
|  | Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu; przekątna min. 13″, rozdzielczość min. 1920 × 1080 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs użytkownika: czytelne menu, sterowanie z pulpitu i ekranu dotykowego, możliwość personalizacji przez użytkownika (przypisanie funkcji do przycisków i/lub konfiguracja układu ekranu dotykowego) oraz zapis własnych ustawień (presetów) badań | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów – sprzętowa lub wyświetlana na ekranie dotykowym. Podać rodzaj | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B oraz spektrum dopplerowskiego uruchamiana jednym przyciskiem | Tak |  |  |  |
|  | Cyfrowa regulacja wzmocnienia strefowego (TGC) dostępna na ekranie dotykowym, z funkcją zapamiętywania preferowanych ustawień | Tak / Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) podgrzewacz żelu | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyty na głowice po stronie operatora, w tym uchwyt przeznaczony do głowicy endowaginalnej | Tak |  |  |  |
|  | Liczba aktywnych, równoważnych gniazd głowic obrazowych – min. 4 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie do kontroli jakości (sprawności) głowic obrazowych | Tak / Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (wbudowana bateria lub zintegrowany z aparatem zasilacz awaryjny) umożliwiające pracę aparatu bez podłączenia do sieci elektrycznej oraz przemieszczanie aparatu między gabinetami bez konieczności jego wyłączania. Podać czas pracy (skanowania) na zasilaniu akumulatorowym [min] | Tak, podać |  | ≥ 60 min – 3 pkt. 30–59 min – 1 pkt. < 30 min – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA] | Tak, podać |  |  |  |
| ## PARAMETRY SYSTEMU I TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |
|  | W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Liczba kanałów przetwarzania (wg nomenklatury producenta) min. 10 000 000 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 370 dB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia obejmujący min. 2–13 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb B. Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 2000 obrazów/s | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe (emisja i odbiór wiązek pod wieloma kątami) na głowicach convex i liniowej – min. 4 stopnie ustawienia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Adaptacyjny filtr redukcji szumów specklowych, wygładzający ziarnistość obrazu B bez utraty rozdzielczości i uwydatniający granice tkanek | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie B z redukcją cieni akustycznych | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak / Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Powiększenie (zoom) obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia min. 20x | Tak, podać |  | ≥ 40x – 1 pkt. < 40x – 0 pkt. |  |
|  | Podział ekranu na min. 2 obrazy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazów (CINE) min. 10 000 obrazów w trybie B; maksymalna długość zapisu min. 150 s | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb M, anatomiczny tryb M oraz tryb M z Dopplerem kolorowym | Tak |  |  |  |
|  | Doppler kolorowy (CD). Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min. 300 obrazów/s; zakres PRF obejmujący min. 1–18 kHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler), w tym z detekcją kierunku przepływu | Tak |  |  |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD). Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji min. 7,8 m/s | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplera pulsacyjnego w zakresie obejmującym min. 0,5–20 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. ±70° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja przepływów z efektem przestrzennym (pseudotrójwymiarowym) w trybie Dopplera kolorowego lub Dopplera mocy, ułatwiająca ocenę przebiegu naczyń | Tak |  |  |  |
|  | Tryb obrazowania mikroprzepływów (bardzo wolnych przepływów w drobnych naczyniach) o czułości wyższej niż klasyczny Doppler kolorowy i Doppler mocy, dostępny co najmniej na jednej z oferowanych głowic do badań położniczo-ginekologicznych. Podać głowice | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| ## OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary podstawowe: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość), objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), endometrium, długość szyjki macicy, pomiary pęcherzyków, tętnice jajnikowe (PS, ED, RI) | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI i szacowana masa płodu, z graficzną prezentacją wyników na siatkach centylowych | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne płodu – min. BPD, HC, AC, FL (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczny lub półautomatyczny pomiar przezierności karkowej (NT) – wyznaczenie granic i wartości NT we wskazanym obszarze. Dodatkowo punktowany automatyczny pomiar przezierności wewnątrzczaszkowej (IT) | Tak, podać |  | Automatyczny pomiar IT – 2 pkt. Brak – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR) | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary echokardiografii płodowej z oceną Z-score | Tak |  |  |  |
|  | Zaimplementowany protokół IOTA do oceny ryzyka złośliwości guzów przydatków – co najmniej jeden z modeli: Simple Rules, LR2, ADNEX. Podać modele | Tak, podać |  |  |  |
|  | Raporty z badań: ginekologicznego, położniczego oraz położniczego w ciąży mnogiej | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje i ustawienia fabryczne (presety) oraz oprogramowanie pomiarowe do badań: położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej, małych narządów, naczyniowych i pediatrycznych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja powiększenia obszaru znacznika pomiarowego (lupa), ułatwiająca precyzyjne ustawienie znaczników bez powiększania całego obrazu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia przez użytkownika protokołów badań – sekwencji kolejnych kroków badania (np. projekcje, pomiary) | Tak |  |  |  |
| ## GŁOWICE |  |  |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna convex do badań położniczych, ginekologicznych i jamy brzusznej – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Wykonana w technologii monokryształu (single crystal) lub matrycowej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 2–5 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 160 | Tak, podać |  | ≥ 192 – 1 pkt. < 192 – 0 pkt. |  |
|  | Kąt pola obrazowania w trybie B min. 70° | Tak, podać |  | ≥ 100° – 2 pkt. < 100° – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna convex wysokiej częstotliwości do badań położniczych (w tym wczesnej ciąży), ginekologicznych i pediatrycznych – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Wykonana w technologii monokryształu (single crystal) lub matrycowej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 3–9 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania w trybie B min. 55° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna endowaginalna do badań ginekologicznych i położniczych – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–9 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania w trybie B min. 150° | Tak, podać |  | ≥ 175° – 2 pkt. < 175° – 0 pkt. |  |
|  | Promień czoła głowicy w zakresie 9–12 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby pracy: B, M, Doppler pulsacyjny, Doppler kolorowy, Doppler mocy | Tak |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu przystawka biopsyjna wielorazowego użytku | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań małych narządów, piersi, naczyń i pediatrycznych – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–10 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 192 | Tak, podać |  | ≥ 250 – 1 pkt. < 250 – 0 pkt. |  |
|  | Szerokość pola obrazowania min. 38 mm | Tak, podać |  | ≥ 50 mm – 2 pkt. < 50 mm – 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |  |  |
| ## ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała małego formatu, sterowana z aparatu | Tak |  |  |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych na wbudowanym dysku SSD o pojemności min. 500 GB | Tak, podać |  | ≥ 1 TB – 2 pkt. < 1 TB – 0 pkt. |  |
|  | Eksport obrazów i pętli obrazowych na pamięci USB w formatach min. JPG i AVI oraz DICOM | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, pętle obrazowe, wyniki pomiarów, raporty) na zewnętrzne dyski przez gniazdo USB | Tak |  |  |  |
|  | Porty USB – min. 2, w tym min. 1 dostępny z przodu lub z boku aparatu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DVI lub DisplayPort) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy Ethernet oraz komunikacja w standardzie DICOM 3.0 – min. Storage (Send), Worklist, Print, Query/Retrieve | Tak |  |  |  |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników: indywidualne logowanie oraz zróżnicowane poziomy uprawnień | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki do wydruku raportów i obrazów | Tak |  |  |  |
| ## MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie objętościowe 3D/4D wraz z głowicami objętościowymi: convex i endowaginalną | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową (phased array) oraz Doppler fali ciągłej (CW) | Tak |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowane urządzenie w cenie sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | Gwarancja obejmuje aparat, wszystkie głowice oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia | Tak |  |  |  |
|  | Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne). Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu w okresie gwarancji, w tym aktualizacje bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 24 godzin roboczych. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych | Tak, podać |  |  |  |
|  | W przypadku braku możliwości zakończenia naprawy w terminie określonym powyżej Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze (aparat lub głowicę) o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. / Minimum 2 terminy szkoleń/ | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowami „Tak / Nie” nie są bezwzględnie wymagane – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).