| # KARETKA TRANSPORTOWA Z NAPĘDEM 4×4 – 1 SZTUKA |  |
| --- | --- |
| Producent samochodu bazowego: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Samochód bazowy: Marka, model, typ, wersja nadwozia |  |
| Producent przedziału medycznego (zabudowy): pełna nazwa, adres |  |
| Typ karetki wg PN-EN 1789: co najmniej A2 (dopuszcza się B) – parametr wymagany, podać |  |
| Rok produkcji samochodu bazowego: 2026 – parametr wymagany, podać |  |
| Rok zabudowy przedziału medycznego: 2026 – parametr wymagany, podać |  |
| Rok wprowadzenia modelu do produkcji: |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Karetka spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 502) oraz – w zakresie mającym zastosowanie do karetki transportowej Zamawiającego – wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 118). Wyposażenie medyczne spełniające wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. | Tak |  |  |  |
|  | Karetka transportowa, której zabudowa spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 (lub równoważnej) dla karetki co najmniej typu A2 – Zamawiający dopuszcza również karetkę typu B – oraz normy PN-EN 1865 (lub równoważnej) dla sprzętu do przenoszenia pacjenta | Tak, podać typ |  |  |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, niezarejestrowany wcześniej. Rok produkcji pojazdu bazowego i rok wykonania zabudowy: 2026. Dopuszcza się przebieg do 1 000 km wynikający z transportu, prób i wykonania zabudowy. | Tak, podać rok produkcji, rok zabudowy i przebieg |  |  |  |
| - NADWOZIE I KABINA KIEROWCY |  |  |  |  |  |
|  | Nadwozie typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklone, z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu | Tak |  |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu skompletowanego, zgodnie z dokumentem homologacyjnym lub dopuszczeniem jednostkowym: nie więcej niż 3 500 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wysokość całkowita pojazdu (wraz z belką świetlną) max 2,85 m; długość całkowita pojazdu max 6,2 m | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy min. dwuosobowa | Tak, podać |  |  |  |
|  | Karetka wyposażona w min. 4 miejsca siedzące (z kierowcą) oraz nosze i przeznaczona do przewozu 5 osób (4 siedzących + 1 leżącej na noszach) przy zachowaniu rezerwy masy na wyposażenie medyczne | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wewnętrzne wymiary przedziału medycznego: wysokość min. 175 cm (od podłogi do sufitu), długość min. 265 cm, szerokość min. 160 cm (pomiędzy ścianami wewnątrz) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min. 180°, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł | Tak, podać kąt otwarcia |  |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane, przeszklone (dopuszcza się szybę stałą lub otwieraną) | Tak |  |  |  |
|  | Stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny, antypoślizgowy | Tak |  |  |  |
|  | Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne i/lub kurtynowe | Tak |  |  |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser | Tak |  |  |  |
|  | Autoalarm | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kolor nadwozia: biały lub żółty (np. RAL 1016) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fotel kierowcy i pasażera w kabinie regulowane w min. 3 płaszczyznach, z regulacją oparcia i podłokietnikami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Lampka do czytania (typu kokpit) zamontowana po stronie pasażera | Tak |  |  |  |
|  | Fabryczne światła LED do jazdy dziennej montowane przez producenta samochodu bazowego | Tak |  |  |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne | Tak |  |  |  |
|  | Doświetlanie zakrętów zintegrowane z reflektorami lub światłami przeciwmgielnymi | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Lusterka boczne podgrzewane, sterowane elektrycznie | Tak |  |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth) | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Radioodtwarzacz z wyświetlaczem o przekątnej min. 7 cali, wyposażony w system nawigacji GPS | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu z sygnalizacją dźwiękową | Tak |  |  |  |
|  | Czujniki parkowania z przodu z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Szyby drzwi tylnych ogrzewane | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej | Tak |  |  |  |
| - SILNIK, NAPĘD I ZAWIESZENIE |  |  |  |  |  |
|  | Silnik o mocy min. 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym min. 310 Nm (z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność skokowa silnika spalinowego min. 1 900 cm³ | Tak, podać |  |  |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6 w wersji obowiązującej na dzień dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności min. 65 l | Tak, podać |  |  |  |
|  | W przypadku wyposażenia samochodu w system Start/Stop – możliwość jego wyłączenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna, min. 6 biegów w przód + bieg wsteczny | Tak, podać rodzaj skrzyni i liczbę biegów |  | Skrzynia automatyczna – 10 pkt. Skrzynia manualna – 0 pkt. |  |
|  | Napęd na wszystkie koła (4×4 / AWD): stały lub dołączany (automatycznie lub ręcznie) – fabryczny producenta pojazdu bazowego | Tak, podać rodzaj |  |  |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny) | Tak |  |  |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przy ruszaniu (ASR lub równoważny) | Tak |  |  |  |
|  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego | Tak |  |  |  |
|  | System rozpoznawania znaków drogowych | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy | Tak |  |  |  |
|  | System utrzymania / kontroli pasa ruchu | Tak |  |  |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem | Tak |  |  |  |
|  | Hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi | Tak |  |  |  |
|  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania | Tak |  |  |  |
|  | System wspomagania ruszania pod górę | Tak |  |  |  |
|  | System rozdziału siły hamowania | Tak |  |  |  |
| - UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem | Tak |  |  |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w min. 1 płaszczyźnie | Tak, podać |  | Regulacja w 2 płaszczyznach – 5 pkt. Regulacja w 1 płaszczyźnie – 0 pkt. |  |
| - KOŁA |  |  |  |  |  |
|  | Komplet kół z oponami letnimi o rozmiarze felg min. 16 cali, z kołpakami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone poza przedziałem medycznym – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę karetki | Tak |  |  |  |
|  | Komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi o rozmiarze felg min. 16 cali | Tak, podać |  |  |  |
| - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z oknem umożliwiającym komunikację pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. Zamawiający dopuszcza przegrodę stałą (bez przejścia) albo przegrodę z przejściem / drzwiami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem ścian – typu „wanna”, umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy | Tak |  |  |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna obejmująca ściany oraz sufit, zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej | Tak |  |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym w kolorze białym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyty dla personelu ścienne i sufitowe | Tak |  |  |  |
|  | Min. 1 uchwyt na płyny infuzyjne w suficie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Termobox (stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych) | Tak |  |  |  |
|  | Na ścianie lewej system szyn (min. 1 szyna) do mocowania uchwytów sprzętu medycznego, z min. 2 panelami / adapterami, z możliwością regulacji położenia uchwytów | Tak |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | Tak |  |  |  |
|  | Fotel ze składanym siedziskiem, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, zamontowany tyłem do kierunku jazdy na przegrodzie dzielącej kabinę kierowcy od przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze zgodna z PN-EN 1789 – stała lub z przesuwem bocznym – kompatybilna z oferowanymi noszami i transporterem; w zabudowie miejsce (schowek) na deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe | Tak, podać |  |  |  |
|  | Na prawej stronie przedziału medycznego mocowanie fotela transportowego (kardiologicznego) wpinanego w podłogę, opisanego w części XIII | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie składanego krzesełka kardiologicznego (w schowku zewnętrznym) | Tak |  |  |  |
|  | Energooszczędne oświetlenie typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | Tak, podać |  |  |  |
|  | Punktowe oświetlenie zamocowane w suficie (obrotowe / regulowane) – min. 2 szt. nad noszami | Tak |  |  |  |
|  | Włączenie / wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu / zamknięciu drzwi przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (dwa punkty na ścianie lewej), 2 przepływomierze min. 0–15 l/min z nawilżaczami z wtykami typu AGA; w zabudowie miejsce na 2 butle tlenowe 10 l Zamawiającego | Tak |  |  |  |
|  | 2 reduktory tlenowe butlowe o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż bez użycia kluczy | Tak |  |  |  |
|  | Na ścianie bocznej lewej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami); zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przezroczystymi drzwiczkami | Tak |  |  |  |
| - OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik | Tak |  |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy (powietrzne lub wodne) o mocy min. 4 kW, działające w czasie jazdy i na postoju bez zasilania z sieci | Tak, podać typ i moc |  |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 1 800 W | Tak, podać markę i model |  |  |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i min. 20-krotną wymianę powietrza w czasie postoju | Tak |  |  |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłowym, manualna lub automatyczna | Tak, podać |  | Klimatyzacja automatyczna – 10 pkt. Klimatyzacja manualna – 0 pkt. |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego z niezależną od kabiny kierowcy regulacją temperatury i siły nadmuchu | Tak |  |  |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |
|  | Dwa akumulatory o pojemności min. 80 Ah każdy – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego – połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V; widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek z nich | Tak, podać pojemności |  |  |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu | Tak |  |  |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne umożliwiające podłączenie karetki do sieci 230 V na postoju + przewód o długości min. 10 m; na pojeździe wizualna sygnalizacja podłączenia do sieci 230 V | Tak, podać |  |  |  |
|  | W przedziale medycznym min. 2 gniazda 12 V i min. 2 gniazda 230 V; wszystkie gniazda zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem | Tak, podać |  |  |  |
|  | Min. 2 głośniki (stereo) w przedziale medycznym podłączone do radia, z możliwością wyłączenia niezależnie od kabiny kierowcy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Grzałka w układzie chłodzenia silnika, zasilana z sieci 230 V na postoju | Tak |  |  |  |
|  | Przetwornica napięcia 12 V / 230 V o mocy min. 1 000 W z wyłącznikiem | Tak, podać moc |  | 1 500–2 000 W – 5 pkt. > 2 000 W – 10 pkt. 1 000–1 499 W – 0 pkt. |  |
| - OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA POJAZDU |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym | Tak |  |  |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej biegnący dookoła pojazdu (szerokość min. 15 cm) na wysokości linii podziału nadwozia oraz pas barwy czerwonej (mikropryzmatyczny) pod pasem niebieskim | Tak |  |  |  |
|  | Oznakowanie karetki symbolem / napisami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. – w zakresie mającym zastosowanie do karetki transportowej Zamawiającego; szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy | Tak |  |  |  |
|  | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu (wg uzgodnienia z Zamawiającym) | Tak |  |  |  |
|  | Napis „AMBULANS” na dachu z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu | Tak |  |  |  |
|  | Szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości | Tak |  |  |  |
|  | Napis na bokach pojazdu na materiale odblaskowym „Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” i logo Szpitala – do uzgodnienia po podpisaniu umowy | Tak |  |  |  |
|  | Belka świetlna niskoprofilowa typu LED zamontowana na dachu w przedniej części pojazdu, wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „AMBULANS” | Tak |  |  |  |
|  | W tylnej części dachu: lampa błyskowa niebieska typu LED (tzw. kogut) lub tylna belka świetlna LED | Tak |  |  |  |
|  | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości pasa przedniego | Tak |  |  |  |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się po ich otwarciu | Tak |  |  |  |
|  | Dodatkowe kierunkowskazy oraz lampy obrysowe w tylnej górnej części nadwozia | Tak |  |  |  |
|  | Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej strony pojazdu | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana realizowana przez głośnik zamontowany w pasie przednim, z możliwością podawania komunikatów głosem | Tak |  |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej | Tak |  |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej oraz przez klakson pojazdu | Tak |  |  |  |
| - STEROWANIE |  |  |  |  |  |
|  | Panel w kabinie kierowcy: sterujący pracą dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej (pneumatycznej); informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych; informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia do sieci 230 V; informujący o poziomie naładowania akumulatora pojazdu bazowego i akumulatora dodatkowego | Tak, podać |  |  |  |
|  | Panel w przedziale medycznym: informujący o temperaturze w przedziale medycznym i na zewnątrz pojazdu; z funkcją zegara i kalendarza; wyświetlający temperaturę wewnątrz termoboxu; sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego; zarządzający ogrzewaniem i klimatyzacją przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | Tak, podać |  |  |  |
| - ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu; wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | Tak |  |  |  |
|  | Zamocowana na dachu karetki antena dostosowana do pasma używanego przez Zamawiającego, z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu | Tak |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi) | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa, zamontowane w przedziale medycznym | Tak |  |  |  |
|  | Kosz na śmieci | Tak |  |  |  |
|  | Dywaniki gumowe kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
|  | Rampa najazdowa do fotela transportowego wpinanego w podłogę – zamontowana w tylnej części pojazdu – umożliwiająca wjazd fotelem do karetki przez jedną osobę bez konieczności podnoszenia go | Tak |  |  |  |
|  | Stopień elektryczny (automatycznie wysuwany / chowany) do przedziału medycznego | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nosze transportowe z transporterem (zestaw): | Tak, podać producenta, model, typ |  |  |  |
|  | Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjne samojezdne nosze rozłączane z transporterem | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie transportera / noszy w karetce zgodne z wymogami normy PN-EN 1789 | Tak |  |  |  |
|  | Pokrycie noszy wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy | Tak |  |  |  |
|  | Nosze i transporter pomalowane farbą wodoodporną i zapobiegającą powstawaniu zadrapań albo wykonane z materiału odpornego na korozję; w obu przypadkach odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie mechanizmy skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta; możliwość zablokowania i zabezpieczenia noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi | Tak |  |  |  |
|  | Nosze główne (część noszowa): a) umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde podłoże na całej długości pod materacem), b) materac konturowy, profilowany, stabilizujący, z tworzywa sztucznego nieabsorbującego krwi i brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, c) płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, d) możliwość zastosowania pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, e) ustawienie na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, f) pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy, g) mocowanie statywu na kroplówki, h) ciężar części noszowej max 23 kg, i) obciążenie dopuszczalne min. 230 kg, j) trzy pasy bezpieczeństwa z szybkorozłączalnymi zapięciami wraz z systemem pasów szelkowych + zestaw pasów dla dzieci, k) trwale oznakowane elementy związane z obsługą, l) wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, m) nosze zgodne z normą PN-EN 1865 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Transporter noszy: a) wielopoziomowy, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części w min. 6 poziomach, pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do karetki przez jedną osobę, b) system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do karetki, c) system szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, d) możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia), e) 4 kółka o średnicy min. 200 mm, f) możliwość skrętu co najmniej 2 kółek w zakresie 360°, g) możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek, h) możliwość prowadzenia bokiem, i) ciężar transportera max 28 kg, j) dopuszczalne obciążenie transportera min. 200 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fotel transportowy (kardiologiczny, typu sedan): | Tak, podać producenta, model, typ |  |  |  |
|  | Zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Fotel transportowy kardiologiczny (krzesło kardiologiczne nieskładane typu sedan) z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służący jako fotel do siedzenia w karetce – mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789) | Tak |  |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących | Tak |  |  |  |
|  | 4 kółka transportowe, z czego min. dwa obrotowe i wyposażone w hamulce | Tak, podać |  |  |  |
|  | Teleskopowo wydłużane przednie rączki transportowe | Tak |  |  |  |
|  | Teleskopowo wydłużany tylny uchwyt | Tak |  |  |  |
|  | Siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie i grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy | Tak |  |  |  |
|  | Pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | Tak |  |  |  |
|  | Składane podłokietniki | Tak |  |  |  |
|  | Składana podstawka pod nogi | Tak |  |  |  |
|  | Waga fotela max 20 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Krzesełko kardiologiczne (składane): | Tak, podać producenta, model, typ |  |  |  |
|  | Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących | Tak |  |  |  |
|  | Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu, z kompletem 3 pasów bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |
|  | Elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż / montaż do mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |  |
|  | 4 kółka jezdne, z czego min. dwa skrętne w zakresie 360° i wyposażone w hamulce | Tak, podać |  |  |  |
|  | Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach; min. 2 pary składanych rączek tylnych na 2 poziomach wysokości | Tak, podać |  |  |  |
|  | Waga max 10 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | Tak, podać |  |  |  |
| - OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji całopojazdowej (mechanicznej) na pojazd bazowy, bez limitu kilometrów: min. 24 m-ce | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25–30 m-cy – 1 pkt. 31–36 m-cy – 2 pkt. 37–42 m-cy – 3 pkt. 43–48 m-cy – 4 pkt. 49–54 m-cy – 6 pkt. 55–60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-ce | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia: min. 60 m-cy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji na zabudowę medyczną oraz wyposażenie medyczne (poz. 115–117): min. 24 m-ce | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25–30 m-cy – 1 pkt. 31–36 m-cy – 2 pkt. 37–42 m-cy – 3 pkt. 43–48 m-cy – 4 pkt. 49–54 m-cy – 6 pkt. 55–60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej: do 5 dni roboczych od zgłoszenia; w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych – do 14 dni roboczych, po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu powodująca jego wymianę na nowy: 3 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego pojazdu bazowego, zabudowy i wyposażenia medycznego | Tak, podać |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych wyposażenia medycznego w liczbie i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, z wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych przez wytwórcę – wliczone w cenę oferty | Tak |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) dla wyposażenia medycznego: maksymalnie 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zastępczy sprzęt tej samej klasy w przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie 3 dni roboczych (dotyczy wyposażenia medycznego) | Tak |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy (dotyczy wyposażenia medycznego) | Tak |  |  |  |
|  | Dla wyposażenia medycznego: autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta – podać adres, telefon, e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Autoryzowana stacja obsługi pojazdu bazowego (serwis gwarancyjny) w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego – podać nazwę i adres | Tak, podać |  |  |  |
| - INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach | Tak |  |  |  |
|  | Przy odbiorze zbiornik paliwa napełniony do pełna | Tak |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania (min. 2 terminy szkoleń) | Tak |  |  |  |
|  | Przy dostawie Wykonawca dostarczy dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu jako pojazd specjalny – sanitarny | Tak |  |  |  |
|  | Świadectwo zgodności WE (homologacja typu) pojazdu bazowego oraz pojazdu skompletowanego jako karetka albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu skompletowanego; certyfikat zgodności z PN-EN 1789 (w tym badania dynamiczne) dla oferowanego typu zabudowy; deklaracje zgodności / certyfikaty CE dla wyposażenia medycznego | Dołączyć najpóźniej wraz z dostawą pojazdu |  |  |  |
|  | Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: a) instrukcję obsługi pojazdu, b) zaświadczenie stacji diagnostycznej o wykonaniu dodatkowego badania potwierdzającego dokonanie zmian konstrukcyjnych pojazdu (o ile wymagane do rejestracji), c) książkę obsługi (przeglądów) pojazdu, d) instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia medycznego, e) karty gwarancyjne na pojazd bazowy, f) karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej karetki, g) schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji karetki – rozmieszczenie przekaźników i bezpieczników, h) wykaz (z adresami) zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego autoryzowanych stacji obsługi i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie instrukcje również w wersji elektronicznej (nośnik USB) | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia medyczne i elementy wyposażenia muszą dać się pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach; zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom i podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania karetki. W miejscach zawieszania i mocowania wyposażenia medycznego należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałas | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (min. / max, ≥ / ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone w kolumnie „Parametr wymagany” słowami „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowo wpisania w kolumnie „Parametr oferowany” wartości / opisu oferowanego rozwiązania.

Parametry określone słowami „Tak/Nie” nie są wymagane; ich zaoferowanie jest punktowane zgodnie z kolumną „Punktacja”. Brak wpisu w kolumnie „Parametr oferowany” traktowany będzie jako „Nie” (0 pkt).

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm (PN-EN 1789, PN-EN 1865 i inne), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 101 ust. 4 i 5 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych / specyfikacji wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora (w języku polskim lub angielskim) w celu potwierdzenia parametrów ocenianych w kryterium „parametry techniczne”. W przypadku braku parametru na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie instrukcji obsługi, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów.

Dla usprawnienia oceny Zamawiający prosi, aby Wykonawca zaznaczył w załączonych dokumentach (z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji) wszystkie oferowane parametry.

W razie wątpliwości co do oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za rozstrzygające dane pochodzące z oficjalnych materiałów producenta (katalogi, specyfikacje, dane homologacyjne).