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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa zestawu pomiarowego składającego się z czterech liczników proporcjonalnych He-3, analizatora wielokanałowego oraz oprogramowania do obsługi torów pomiarowych dla WEiP - KC-DE-zp.25.477.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.477.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  1
1. Zakres sygnału wejściowego analizatora wielokanałowego
Czy Zamawiający dopuści analizator wielokanałowy o zakresie sygnału wejściowego od 20
mV do 20 V, zamiast wymaganego zakresu od 1 mV do 50 V?
Wnioskujemy o dopuszczenie następującego brzmienia parametru:
„Zakres sygnału wejściowego: od 1 mV do 50 V lub od 20 mV do 20 V”.
Uzasadnienie:
Proponowany zakres odpowiada rozwiązaniom stosowanym w torach pomiarowych
współpracujących z detektorami promieniowania i układami kondycjonowania sygnału.
Wnosimy o jego dopuszczenie pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę
dopasowania amplitud sygnałów z oferowanych liczników proporcjonalnych He-3 do
zakresu wejściowego analizatora oraz prawidłowej pracy kompletnego zestawu.
Dopuszczenie proponowanego zakresu pozwoli zaoferować alternatywne rozwiązanie
konstrukcyjne, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności zestawu pomiarowego.

Treść zapytań brzmi następująco:  2
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie układu filtracji HV obejmującego kondensator o
pojemności 100 pF oraz dwa rezystory o rezystancjach odpowiednio 47 MΩ i 16 kΩ, zamiast
wskazanego w SWZ kondensatora 1–1,5 nF oraz rezystora 10–15 MΩ na linii HV?
Wnioskujemy o dopuszczenie następującego brzmienia parametru:
„Filtracja HV: kondensator 1–1,5 nF oraz rezystor 10–15 MΩ na linii HV lub układ obejmujący
kondensator 100 pF oraz dwa rezystory: 47 MΩ i 16 kΩ, dostosowany do konstrukcji
oferowanego toru pomiarowego”.
Uzasadnienie:
Wnosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania układowego, w którym wartości
elementów są dobrane do konstrukcji oferowanego zestawu. Proponujemy, aby
warunkiem jego akceptacji było zapewnienie przez Wykonawcę prawidłowej polaryzacji
detektorów, ograniczenia zakłóceń pochodzących z zasilania HV oraz poprawnej
współpracy detektorów z analizatorem.

Treść zapytań brzmi następująco:  3
Czy Zamawiający dopuści analizator wielokanałowy z możliwością regulacji częstotliwości
próbkowania w zakresie od 0,1 MHz do 20 MHz, zamiast wskazanego w SWZ zakresu od
0,1 kHz do 20 MHz?
Uzasadnienie:
Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania o wyższej dolnej granicy częstotliwości
próbkowania, przy zachowaniu wymaganej wartości maksymalnej wynoszącej 20 MHz.
Proponowane rozwiązanie zostanie dobrane do parametrów sygnałów z oferowanych
detektorów, z zapewnieniem prawidłowej rejestracji i analizy impulsów oraz zachowaniem
pozostałych wymaganych funkcji zestawu pomiarowego.
Zwracamy się o ocenę proponowanego rozwiązania pod względem funkcjonalności
kompletnego toru pomiarowego, a nie wyłącznie zgodności nominalnych wartości
poszczególnych elementów.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o odpowiednią zmianę treści SWZ oraz
potwierdzenie, że zestaw o wskazanych powyżej parametrach zostanie uznany za zgodny
z wymaganiami Zamawiającego, przy spełnieniu pozostałych wymagań postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Z zapisu:
	Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe
Specyfikacja techniczna:
[bookmark: _Toc187738040]Zestaw pomiarowy składający się z: czterech liczników proporcjonalnych He-3, analizatora wielokanałowego oraz oprogramowania do obsługi torów pomiarowych.
1. 4 sztuki detektorów neutronów
	Parametr
	Wartość

	Typ
	Licznik proporcjonalny He-3 - detekcja neutronów termicznych 

	Gaz wypełniający
	³He (hel-3)

	Ciśnienie gazu
	Minimum 2 atm 

	Czułość
	Maksimum 47 cps/nv (imp/s na neutron/cm²/s) 

	Typowe tło
	1–5 cpm

	Zalecane napięcie polaryzacji (HV)
	1100 - 1500 V 

	Złącze
	SHV 

	Wymiary fizyczne zewnętrzne
	Wysokość: 220-260 mm 
Średnica: 25-36 mm  

	Filtracja HV
	Kondensator 1 nF – 1,5 nF + rezystor 10 MΩ – 15 MΩ na linii HV 



2. 1 sztuka analizator wielokanałowy:
	Parametr
	Wartość

	Liczba kanałów pomiarowych
	Minimum 4 (niezależne) 

	Rozdzielczość ADC
	Min. 12-bit 

	Częstotliwość próbkowania
	do 20 MHz (0,1 kHz – 20 MHz) – możliwość ustawienia

	Zasilanie detektora (HV)
	300 – 3000 V / 0,5 mA 

	Zakres sygnału wejściowego
	1 mV – 50 V 

	Kształt sygnału detektora
	Dowolny 

	Algorytmy kształtowania impulsów
	Trapezoidalny, różniczkujący, całkujący 

	Maksymalna szybkość zliczania
	do 1 MCPS (1 000 000 imp/s) na kanał 

	Złącze zasilania detektora
	Kompatybilne z wejściem detektorów

	Złącze sygnału detektora
	Kompatybilne z wyjściem detektorów

	Złącze PC
	USB typ B 

	Wymagania PC
	Windows 10 64-bit, USB 3.0 lub równoważny spełniający następujące kryteria: System operacyjny umożliwiający tworzenie programów na platformę Windows, współpracujący z procesorami o architekturze x86-64, instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 8GB, możliwość pracy wielowątkowej, w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego

	Masa
	Umożliwiający mobilność 

	Kompatybilne detektory
	Możliwość podłączenia innych detektorów: alfa, beta, gamma, X, neutronowe; scyntylatory, SSB, PIPS, CZT, HPGe 
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