Kraków dnia: 2026-10-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.477.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa zestawu pomiarowego składającego się z czterech liczników proporcjonalnych He-3, analizatora wielokanałowego oraz oprogramowania do obsługi torów pomiarowych dla WEiP - KC-DE-zp.25.477.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.477.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 1. Zakres sygnału wejściowego analizatora wielokanałowego Czy Zamawiający dopuści analizator wielokanałowy o zakresie sygnału wejściowego od 20 mV do 20 V, zamiast wymaganego zakresu od 1 mV do 50 V? Wnioskujemy o dopuszczenie następującego brzmienia parametru: „Zakres sygnału wejściowego: od 1 mV do 50 V lub od 20 mV do 20 V”. Uzasadnienie: Proponowany zakres odpowiada rozwiązaniom stosowanym w torach pomiarowych współpracujących z detektorami promieniowania i układami kondycjonowania sygnału. Wnosimy o jego dopuszczenie pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę dopasowania amplitud sygnałów z oferowanych liczników proporcjonalnych He-3 do zakresu wejściowego analizatora oraz prawidłowej pracy kompletnego zestawu. Dopuszczenie proponowanego zakresu pozwoli zaoferować alternatywne rozwiązanie konstrukcyjne, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności zestawu pomiarowego. Treść zapytań brzmi następująco: 2 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie układu filtracji HV obejmującego kondensator o pojemności 100 pF oraz dwa rezystory o rezystancjach odpowiednio 47 MΩ i 16 kΩ, zamiast wskazanego w SWZ kondensatora 1–1,5 nF oraz rezystora 10–15 MΩ na linii HV? Wnioskujemy o dopuszczenie następującego brzmienia parametru: „Filtracja HV: kondensator 1–1,5 nF oraz rezystor 10–15 MΩ na linii HV lub układ obejmujący kondensator 100 pF oraz dwa rezystory: 47 MΩ i 16 kΩ, dostosowany do konstrukcji oferowanego toru pomiarowego”. Uzasadnienie: Wnosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania układowego, w którym wartości elementów są dobrane do konstrukcji oferowanego zestawu. Proponujemy, aby warunkiem jego akceptacji było zapewnienie przez Wykonawcę prawidłowej polaryzacji detektorów, ograniczenia zakłóceń pochodzących z zasilania HV oraz poprawnej współpracy detektorów z analizatorem. Treść zapytań brzmi następująco: 3 Czy Zamawiający dopuści analizator wielokanałowy z możliwością regulacji częstotliwości próbkowania w zakresie od 0,1 MHz do 20 MHz, zamiast wskazanego w SWZ zakresu od 0,1 kHz do 20 MHz? Uzasadnienie: Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania o wyższej dolnej granicy częstotliwości próbkowania, przy zachowaniu wymaganej wartości maksymalnej wynoszącej 20 MHz. Proponowane rozwiązanie zostanie dobrane do parametrów sygnałów z oferowanych detektorów, z zapewnieniem prawidłowej rejestracji i analizy impulsów oraz zachowaniem pozostałych wymaganych funkcji zestawu pomiarowego. Zwracamy się o ocenę proponowanego rozwiązania pod względem funkcjonalności kompletnego toru pomiarowego, a nie wyłącznie zgodności nominalnych wartości poszczególnych elementów. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o odpowiednią zmianę treści SWZ oraz potwierdzenie, że zestaw o wskazanych powyżej parametrach zostanie uznany za zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przy spełnieniu pozostałych wymagań postępowania. Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: Z zapisu: Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe Specyfikacja techniczna: Zestaw pomiarowy składający się z: czterech liczników proporcjonalnych He-3, analizatora wielokanałowego oraz oprogramowania do obsługi torów pomiarowych. - 4 sztuki detektorów neutronów Parametr; Wartość. Typ; Licznik proporcjonalny He-3 - detekcja neutronów termicznych. Gaz wypełniający; ³He (hel-3). Ciśnienie gazu; Minimum 2 atm. Czułość; Maksimum 47 cps/nv (imp/s na neutron/cm²/s). Typowe tło; 1–5 cpm. Zalecane napięcie polaryzacji (HV); 1100 - 1500 V. Złącze; SHV. Wymiary fizyczne zewnętrzne; Wysokość: 220-260 mm Średnica: 25-36 mm. Filtracja HV; Kondensator 1 nF – 1,5 nF + rezystor 10 MΩ – 15 MΩ na linii HV. - 1 sztuka analizator wielokanałowy: Parametr; Wartość. Liczba kanałów pomiarowych; Minimum 4 (niezależne). Rozdzielczość ADC; Min. 12-bit. Częstotliwość próbkowania; do 20 MHz (0,1 kHz – 20 MHz) – możliwość ustawienia. Zasilanie detektora (HV); 300 – 3000 V / 0,5 mA. Zakres sygnału wejściowego; 1 mV – 50 V. Kształt sygnału detektora; Dowolny. Algorytmy kształtowania impulsów; Trapezoidalny, różniczkujący, całkujący. Maksymalna szybkość zliczania; do 1 MCPS (1 000 000 imp/s) na kanał. Złącze zasilania detektora; Kompatybilne z wejściem detektorów. Złącze sygnału detektora; Kompatybilne z wyjściem detektorów. Złącze PC; USB typ B. Wymagania PC; Windows 10 64-bit, USB 3.0 lub równoważny spełniający następujące kryteria: System operacyjny umożliwiający tworzenie programów na platformę Windows, współpracujący z procesorami o architekturze x86-64, instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 8GB, możliwość pracy wielowątkowej, w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Masa; Umożliwiający mobilność. Kompatybilne detektory; Możliwość podłączenia innych detektorów: alfa, beta, gamma, X, neutronowe; scyntylatory, SSB, PIPS, CZT, HPGe.. Na zapis: Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe Specyfikacja techniczna: Zestaw pomiarowy składający się z: czterech liczników proporcjonalnych He-3, analizatora wielokanałowego oraz oprogramowania do obsługi torów pomiarowych. - 4 sztuki detektorów neutronów Parametr; Wartość. Typ; Licznik proporcjonalny He-3 - detekcja neutronów termicznych. Gaz wypełniający; ³He (hel-3). Ciśnienie gazu; Minimum 2 atm. Czułość; Maksimum 47 cps/nv (imp/s na neutron/cm²/s). Typowe tło; 1–5 cpm. Zalecane napięcie polaryzacji (HV); 1100 - 1500 V. Złącze; SHV. Wymiary fizyczne zewnętrzne; Wysokość: 220-260 mm Średnica: 25-36 mm. Filtracja HV; Kondensator 1 nF – 1,5 nF lub 100 pF + rezystor 10 MΩ – 15 MΩ na linii HV lub dwa rezystory 47 MΩ i 16 MΩ dopasowane do konstrukcji oferowanego toru pomiarowego. - 1 sztuka analizator wielokanałowy: Parametr; Wartość. Liczba kanałów pomiarowych; Minimum 4 (niezależne). Rozdzielczość ADC; Min. 12-bit. Częstotliwość próbkowania; do 20 MHz (0,1 MHz – 20 MHz) – możliwość ustawienia. Zasilanie detektora (HV); 300 – 3000 V / 0,5 mA. Zakres sygnału wejściowego; 1 mV – 50 V lub 20 mV – 20 V. Kształt sygnału detektora; Dowolny. Algorytmy kształtowania impulsów; Trapezoidalny, różniczkujący, całkujący. Maksymalna szybkość zliczania; do 1 MCPS (1 000 000 imp/s) na kanał. Złącze zasilania detektora; Kompatybilne z wejściem detektorów. Złącze sygnału detektora; Kompatybilne z wyjściem detektorów. Złącze PC; USB typ B. Wymagania PC; Windows 10 64-bit, USB 3.0 lub równoważny spełniający następujące kryteria: System operacyjny umożliwiający tworzenie programów na platformę Windows, współpracujący z procesorami o architekturze x86-64, instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 8GB, możliwość pracy wielowątkowej, w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Masa; Umożliwiający mobilność. Kompatybilne detektory; Możliwość podłączenia innych detektorów: alfa, beta, gamma, X, neutronowe; scyntylatory, SSB, PIPS, CZT, HPGe..