| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieża endoskopowa do zabiegów gastrologicznych ze sztuczną inteligencją | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
| GŁÓWNY PROCESOR WIDEO: |  |  |  |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | TAK |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | TAK |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | TAK |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krawienia | TAK |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | TAK |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | TAK |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa | TAK |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów | TAK |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | TAK |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | TAK |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI | TAK |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów | TAK |  |
|  | 2 stopniowa regulacja kontrastu | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | TAK |  |
|  | Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 | TAK, podać |  |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury | TAK, podać |  |
|  | Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. | TAK |  |
|  | Funkcja PIP, POP | TAK |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | TAK |  |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK, wymienić |  |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | TAK |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | TAK |  |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK |  |
|  | 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | TAK, wymienić |  |
|  | Zdalne sterowanie pompą wody | TAK |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.) | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 20 kg | TAK, podać |  |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. | TAK, wymienić |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. | TAK, podać |  |
| POMOCNICZY PROCESOR WIDEO: |  |  |  |
|  | Procesor wideo z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród HDTV 1080p, HDTV 1080i, SXGA, SDTV | TAK |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI | TAK |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080: DVI-D, 2x HD-SDI, Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | TAK, wymienić |  |
|  | Wyjścia wideo standard: S-video, composite, Wejścia HDTV : HD-SDI | TAK, wymienić |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: ETHERNET/DICOMM, Firewire | TAK, wymienić |  |
|  | Polskie czcionki komunikatów procesora | TAK |  |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, maksymalny, średni | TAK, wymienić |  |
| MONITOR ENDOSKOPOWY: |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu: 31,5 ” | TAK, podać |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |
|  | Podświetlenie: LED | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 3840 × 2160 | TAK, podać |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK, podać |  |
|  | Jasność: 450 cd/m | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia: 178° | TAK, podać |  |
|  | Kontrast: 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK, podać |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | TAK, podać |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK, podać |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK, wymienić |  |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP | TAK |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora | TAK |  |
|  | Waga maks. 12 kg | TAK, podać |  |
| POMPA PŁUCZĄCA: |  |  |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny przepływ 750 ml/min. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik na wodę 2 l | TAK |  |
| INSUFLATOR: |  |  |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | TAK |  |
|  | Regulowany system podawania gazu | TAK |  |
|  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu) | TAK, podać |  |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym źródłem światła umożliwiając insuflację CO2 | TAK |  |
| GASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY 2 SZTUKI: |  |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej 9,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 9,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łączącą obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | TAK |  |
|  | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. : 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 140°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 140° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | TAK, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej maks. 1030 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK, podać |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7 | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny | TAK |  |
|  | Współpraca z zaoferowanym procesorem | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | TAK |  |
| GASTROSKOP ZABIEGOWY 1 SZTUKA: |  |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 10,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 10,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
|  | Uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK, podać |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia w myjniach ETD | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | TAK |  |
|  | Endoskop kompatybilny z będącym na wyposażeniu szpitala procesorem CV-190 oraz zaoferowanym procesorem | TAK |  |
| KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY DŁUGI 2 SZTUKI: |  |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łączącą obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. | TAK |  |
|  | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. : 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 170°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160° | TAK, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej maks. 1680 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7 | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny | TAK |  |
|  | Współpraca z zaoferowanym procesorem | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | TAK |  |
| KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY KRÓTKI 1 SZTUKA: |  |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łączącą obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. | TAK |  |
|  | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. : 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 170°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160° | TAK, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej maks. 1330 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7 | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny | TAK |  |
|  | Współpraca z zaoferowanym procesorem | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | TAK |  |
| MODUŁ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE Z 5-LETNIĄ OBSŁUGĄ: |  |  |  |
|  | Platforma sztucznej inteligencji do umieszczenia na endoskopowym torze wizyjnym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do wykrywania i charakteryzacji polipów w jelicie grubym. | TAK |  |
|  | Analizuje dane z procesora w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Oznacza podejrzane polipy jelita grubego za pomocą zielonych ramek i zapewnia wizualne wskazówki które pomagają operatorom w trakcie badania | TAK |  |
|  | W zestawie klawiatura oraz przycisk nożny ułatwiające obsługę | TAK |  |
|  | Sygnalizacja za pomocą wizualizacji oraz sygnałów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Urządzenie oparte na działaniu w chmurze, wymaga połączenia sieciowego | TAK |  |
|  | Kompatybilne z będącym na wyposażeniu szpitala torem wizyjnym cv-190 oraz z zaoferowanym procesorem | TAK |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |