| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat RTG typu ramię C | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Aparat przewoźny. | TAK |  |
|  | Zakres napięć minimum 40 – 110 kV. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość prądu [mA]: Fluoroskopia lub ekspozycja pulsacyjna – min 7,2 mA. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny prąd w trybie radiografii cyfrowej min. 19 mA. | TAK, podać |  |
|  | Ilość impulsów w trybie fluoroskopii pulsacyjnej – minimum 15 impulsów /sek. | TAK, podać |  |
|  | Lampa RTG ze stacjonarną anodą dwuogniskową. | TAK |  |
|  | Małe ognisko lampy RTG nie większe niż 0,6 mm (IEC 60336) | TAK, podać |  |
|  | Duże ognisko lampy RTG nie większe niż 1,2 mm (IEC 60336) | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody RTG minimum 70 kHU. | TAK, podać |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody minimum 50 kHU/min. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka RTG minimum 1400 kHU. | TAK, podać |  |
|  | Moc generatora RTG minimum 2,1 kW. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy automatycznej i ręcznej. | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem. | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki min. 3.8 mm Al. + 0,1 mm Cu | TAK, podać |  |
|  | Blendy szczelinowe, obrotowe. | TAK |  |
|  | Blenda irysowa. | TAK |  |
|  | Automatyka doboru parametrów ekspozycji według topografii i rodzaju badań. | TAK |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 220-230 V/50 Hz. | TAK |  |
|  | Ramię C w pełni wyważone oddzielone od stacji z monitorami. | TAK |  |
|  | Rotacja (obrót wokół osi wzdłużnej) minimum +/- 180º. | TAK, podać |  |
|  | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) minimum 140º. | TAK, podać |  |
|  | Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) minimum +/- 10º. | TAK, podać |  |
|  | Przesuw poziomy [cm] minimum 20 cm. | TAK, podać |  |
|  | Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] minimum 42 cm. | TAK, podać |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C oznaczone kolorami | TAK |  |
|  | Hamulce ramienia C manualne lub elektromagnetyczne | TAK, podać |  |
|  | Odległość SID [cm] minimum 99 cm. | TAK, podać |  |
|  | Prześwit między detektorem a lampą. | TAK |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 71 cm | TAK, podać |  |
|  | Detektor w technologii amorficzny krzem min. ≥ 20x20 cm lub detektor w technologii IGZO | TAK, opisać |  |
|  | Ilość dostępnych powiększeń - 3 | TAK |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH). | TAK |  |
|  | Matryca detektora minimum 1024 x 1024 pix. | TAK |  |
|  | Głębokość akwizycji minimum 16 bit. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci / dysku minimum 100 000 obrazów. | TAK, podać |  |
|  | Akwizycja obrazów minimum 15 klatek/s. | TAK, podać |  |
|  | Przyłącze sieciowe LAN. | TAK |  |
|  | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Wyostrzanie krawędzi w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Cyfrowy obrót obrazu (prawo, lewo) | TAK |  |
|  | Obraz lustrzany | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów. | TAK |  |
|  | Funkcja pomiarów odległości na obrazie. | TAK |  |
|  | Napęd DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD | TAK |  |
|  | Nagrywanie obrazów z badań przez port USB na nośnik typu pendrive w formacie DICOM/PNG lub aparat wyposażony w port USB z możliwością Zapisu w formacie pełnym: DICOM, DICOM 3.0, TIFF, AVI oraz w formacie pomniejszonym: DICOM, JPG | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie raportu dawki. | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu. | TAK |  |
|  | Postprocessing: prezentacja obrazu lewo/prawo; obrót obrazu góra/dół prezentacja pozytyw/negatyw, zoom. | TAK |  |
|  | Aplikacja korygująca artefakty pochodzące od metalowych obiektów bez wpływu na kontrast i jasność obrazu czy dawkę promieniowania. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające obrazowanie struktur anatomicznych w dowolnym położeniu, również przy krawędzi detektora | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne min. 6 (min. czaszka, klatka piersiowa, kręgosłup, miednica/kręgosłup lędźwiowy, ramię, biodro/noga) lub 5 programów anatomicznych (Ortopedia; Ortopedia/Neurochirurgia; Kardiologia; Urologia/Endoskopia; Ciała obce) | TAK, wymienić, opisać |  |
|  | Dwa monitory kolorowe 19” na oddzielnej stacji monitorów. | TAK |  |
|  | Jeden z 19-calowych monitorów – dotykowy (do zarządzania systemem) | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Oznaczenia kolorami na ramieniu C oraz zestaw liczb (3, 6, 9, 12) na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i technika | TAK, opisać |  |
|  | Luminancja monitorów minimum 650 cd/m2. | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia monitorów minimum +/- 170 stopni. | TAK, podać |  |
|  | Kontrast minimum 700:1. | TAK, podać |  |
|  | Pedał wyzwalania skopii. | TAK |  |
|  | Ręczne wyzwalanie skopii. | TAK |  |
|  | Pilot na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd obrazów; odzyskiwanie poprzedniego obrazu; ustawianie obrazu na monitorze referencyjnym; zapis obrazu) | TAK |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM. | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: • DICOM store; • DICOM print; | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE: |  |  |  |
|  | Ochrona osobista, dwa komplety (fartuch + osłona tarczycy). Fason, kolor i rozmiar do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy na dostawę. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego i monitorów zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych) oraz integrację (podłączenie) z systemem szpitalnym PACS (DICOM) – Zamawiający zapewnia licencję. Testy należy wykonać w Sali operacyjnej nr 3 Zintegrowanego Bloku Operacyjnym nr 2 (budynek Polikliniki II piętro). | TAK |  |
|  | Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania projektów osłon stałych dla pomieszczenia, w których użytkowany będzie oferowany sprzęt tj. sali zabiegowej nr 3. Dotychczasowe projekty osłon stałych w załączniku. | TAK |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |