## Arkusz1
Pakiet 1 - Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa, z cewnikiem prostym 9 lub 12 lub 15 CH , worek 2000 ml, strzykawka, skalpel, zacisk, łącznik luer-lock/stożkowy. Zastawka zapobiegająca cofaniu się powietrza zintegrowana z cewnikiem. |  |  | 130 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 2 - Cewniki do zamkniętego systemu odsysania | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w op. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16F. |  |  | 900 | [6 empty] | 1 op
Razem
Pakiet 3 - Rękojeść do laryngoskopu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, wykonana z niemagnetycznego lekkiego tworzywa sztucznego (ABS, poliamid) nadającego się do recyklingu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami jedno i wielorazowymi w standardzie Green System. Standard zgodny z ISO 7376. Kompatybilny z łyzkami Macintosh. Rękojeść z poprzecznymi ergonomicznymi wgłębieniami/uchwytami na palce, zapewniającymi pewne trzymanie, cała rękojeść w charakterystycznym dla standardu „zielonego zamka” kolorze zielonym, mocowanie łyżki za pomocą stalowego elementu (redukcja ewentualnego wyłamania), rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5mm źródłem światła LED, opakowanie jednorazowe foliowe. |  |  | 5000 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 4 - Worki stomijne | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worki samoprzylepne, przeźroczyste, na rzepy, jednoczęściowe. |  |  | 800 | [6 empty] | 5
2 | Worki dwuczęściowe: płytka plastyczna + worek przeźroczysty – otwarty. |  |  | 200 | [6 empty] | 2
3 | Worki samoprzylepne z wypukłym przylepcem typu conrex – otwarte, cieliste. |  |  | 200 | [6 empty] | 2
4 | Worek przeźroczysty, odpuszczalny do przetok. |  |  | 150 | [6 empty] | 2
5 | Pasta uszczelniająco –gojąca – stomijna (preferowana pasta o pojemności maksymalnie 60 g) |  |  | 30 | [6 empty] | 1
6 | Puder stomijny pochłaniający wilgoć. W opakowaniach max 30 g |  |  | 8 | [6 empty] | 2
7 | Pierścienie uszczelniające pod płytkę stomijną o średnicy 40 mm |  |  | 30 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 5 - Szkiełka nakrywkowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w opakowaniach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka nakrywkowe przeznaczone do zamukania preparatów mikroskopowych w nakrywarkach, o wymiarach 24x50mm i grubości 0,16 - 0,19 mm, ze szkła borosilikatowego D263M, zabezpieczone przed wilgocią, nieposklejane , pozbawione skaz, w opakowaniach jednostkowych po 100 sz t. Szkiełka zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2017/46 oraz produkowane zgodnie z odpowiednimi standardami ISO |  |  | 100 | [6 empty] | 100
2 | Szkiełka nakrywkowe przeznaczone do zamykania preparatów mikroskopowych w nakrywarkach, o wymiarach 24x50 mm i grubości 0,13 - 0,16 mm, ze szkła borosilikatowego, zabezpieczone przed wilgocią, nieposklejane, pozbawione skaz, w opakowaniach jednostkowych po 100 szt. Szkiełka zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlemantu Europejskiego i Rady (UE) 2017/46 oraz produkowane zgodnie z odpowiednimi standardami ISO. |  |  | 700 | [6 empty] | 100
Razem
Pakiet 6 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej | [8 empty] | Kod CPV: 33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie, typ II - średnica 1,15 mm. Nitka wykonana z przędzy poliamidowej. Pakowane po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), jałowe, do jednorazowego użytku. |  |  | 100 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 7 - Cewniki, worki, wieszaki | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik NELATONA jałowy, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. | 10,12, 14,16, 18,20, 22 |  | 1600 | [6 empty] | 1
2 | Cewnik FOLEY `A jałowy wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 10 ml. Cewniki o rozm. 6, 8, 10 mają posiadać prowadnicę, która umożliwia bezpieczne cewnikowanie. Cewniki o rozmiarach 6, 8, 10 z balonem mogą być o poj. 1,5-3ml. Długość cewnika 28 cm | 6,8,10, 12,14, 16,18, 20,22, 24,26 |  | 20000 | [6 empty] | 1
3 | Cewnik FOLEY `A jałowy, wykonany z 100 % silikonu, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 1,5 ml dla 6Ch, 3-5 ml dla 8-10Ch oraz 5-10ml dla 12-24Ch | 6,8,10, 12,14, 16,18, 20,22, 24 |  | 700 | [6 empty] | 1
4 | Cewnik FOLEY `A jałowy, silikonowany, czyli wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 30 - 50 ml | 16,18,20,22,24 |  | 500 | [6 empty] | 1
5 | Cewnik Couvelaire`a jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,12, 14,16, 18,20, 22,24 |  | 1300 | [6 empty] | 1
6 | Cewnik THIEMANA jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,12, 14,16, 18,20, 22,24 |  | 4500 | [6 empty] | 1
7 | Cewniki Foley ´a trójdrożne silikonowane, pojemność balonu 30-50ml jałowe, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 18,20, 22,24 |  | 1300 | [6 empty] | 1
8 | Cewnik moczowy DUFOUR 3 -drożny wykonany z 100% silikonu z balonem - 50ml, jałowy, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. Cewnik ma posiadać powłokę hydrożelową ułatwiającą wprowadzenie i usuwanie cewnika z cewki moczowej. | 18 CH,20 CH,22CH,24CH |  | 500 | [6 empty] | 1
9 | Cewnik moczowy DUFOUR 2- drożny wykonany z 100% silikonu z balonem 50ml, jałowy pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie. | 16,CH,18 CH,20 CH,22 CH |  | 100 | [6 empty] | 1
10 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłego, sterylny, pakowany pojedynczo, z zaworem spustowym, z odpływem z zaworem przeciwzwrotnym z drenem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. - 2 litry. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  | 25000 | [6 empty] | 1
11 | Worek do odpływu moczu o pojemności 4 - 5 litrów (do stałego płukania pęcherza moczowego) z odpływem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 120 cm. Zestaw wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczony w łączniku eliminujący możliwość zakłucia się igłą. Worki wyposażone w wieszak. |  |  | 500 | [6 empty] | 1
12 | Wieszak na worek do zbiórki moczu. Pasujący do worków z poz. 9 i 10. |  |  | 4000 | [6 empty] | 1
13 | Woreczek do zbiórki moczu, jałowy dla chłopców, pakowany pojedynczo. |  |  | 500 | [6 empty] | 5
14 | Woreczki do zbiórki moczu, jałowe dla dziewczynek, pakowany pojedynczo. |  |  | 1000 | [6 empty] | 5
15 | Worki do zbiórki moczu wielodobowej (7 dni), sterylne z zastawką antyrefluksyjną, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego, z okienkiem do kontroli obecności moczu przy procesie pobierania, odpływ spustowy, dokładna podziałka, możliwość podwieszania, dren nie ulega trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  | 5000 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 8- Ssanie do drenażu opłucnowego bez wymiennego wkładu | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do drenażu ssącego jamy opłucnowej jednorazowego użycia. Zestaw do drenażu czynnego z drenem do pacjenta, jałowy z możliwością aseptycznego otwierania. Zestaw z płynną regulacją siły ssania bez konieczności rozpinania zestawu. Zabezpieczenie przed możliwością wystąpienia odmy prężnej. Możliwość przemieszczania z drenem bez ryzyka rozszczelnienia. Instrukcja użycia w języku polskim, informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i numer katalogowy. |  |  | 80 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 9 - Igła do nakłucia kręgosłupa i nakłuć diagnostycznych | [8 empty] | Kod CPV: 33141321-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła typu Spine - Jet do znieczulania podpajęczynówkowego ze szlifem typu Quinke oraz do nakłuć diagnostycznych. Składa się z cienkiej stalowej igły z mandrynem. Oznaczenie koloru mandryny zgodne z międzynarodowym kodem oznakowania według norm DIN EN ISO 6009. Przeźroczysta końcówka typu Luer Lock umożliwia jednoczesną kontrolę w czasie wkłucia. Załączona przeźroczysta nasadka ułatwia kontrolę wkłucia i zapobiega wyciekowi pobieranego materiału. Sterylne, bez pirogenów, nietoksyczne, nie zawiera metali ciężkich, zawiera osłonę na igłę. Igła nie wyginająca się przy przekłuciu skóry i nie wymagająca igły prowadzącej. Opakowanie jałowe, pakowane pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 27 G x 90 mm |  | 700 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 10 - Filtr oddechowy mechaniczny | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (układy oddechowe stosowane w anestezji i OIT) objętość 35ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2) / 60 l / min, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 godziny, sterylny, sterylizowanych radiacyjnie. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: datę ważności, nazwa producenta, nr serii i nr katalogowy. |  |  | 15000 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 11 - Elektrody Quick Combo | [8 empty] | Kod CPV: 33190000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Elektrody Quick - Combo z systemem REDI-PAK dla dorosłych. |  |  | 220 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 12 - Nakłuwacz do pobierania krwi | [8 empty] | Kod CPV: 33141300-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nakłuwacz sterylny do pobierania krwi z naczyń włosowatych, głębokość nakłucia 1,8 mm, jednorazowy, bezpieczny dla pacjenta i personelu medycznego, zabezpieczony przed ponownym użyciem. Nakłuwacz w kształcie grzybka. Uruchomienie nakłuwacza przez jednorazowy przycisk, bez dodatkowych manipulacji. |  |  | 170000 | [6 empty] | 10
Razem
Pakiet 13 - Kieliszki plastikowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kieliszki plastikowe, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenie, jednorazowego użycia do podawania leków, z podziałką co 1 mm umożliwiającą dawkowanie leków płynnych, pakowane nie więcej niż po 100 szt. z przeliczeniem ceny na szt. Pojemność kieliszka ok. 30 ml. |  |  | 270000 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 14 - Ustniki jednorazowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Ustniki pakowane pojedynczo, jednorazowe do wykonywania badań endoskopowych – górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz bronchoskopii, miękkie zabezpieczenie na zęby, pasek ułatwiający mocowanie. |  |  | 4600 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 15 - Zestawy urologiczne | [8 empty] | Kod CPV: 33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw punkcyjny do nefrostomii (do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji), jednorazowy, sterylny, w zestawie podstawowym: - cewnik poliuretanowy z pojedyńczą petlą o wymiarach 12 CH i dł. 30 cm, - prowadnica z miękką końcówka typu J, zagięta, o dł. 80 cm - Atraumatyczne poszerzadła 2 sztuki w zestawie, w rozm. 10 CH i 14 CH o dł. 18 cm, - jednorazowa igła punkcyjna, dwuczęściowa ze skrzydełkami i piaskowym ostrzem o wymiarach 18G i dł. 20 cm - Kranik jednokierunkowy z portem typu LUER - uchwyt do przyszycia cewnika - Łącznik do worka na mocz z portem typu LUER o dł. 10 cm cewnika | 12 CH |  | 350 | [6 empty] | 1
2 | Zestaw punkcyjny do cystostomii, zestaw powinien zawierać: - Cewnik prosty z balonem o dł. 40 cm 12 CH lub 14 CH - Cewnik silikonowy prosty skalowany z balonem o pojemno sci 5 ml, o wymiarach 12 CH lub 14 CH - Rozrywalna igła punkcyjna ze stali medycznej o wymiarach: 4,6 mm/12 cm i 5,6 mm/12 cm dla cewnika 14 CH - skalpel - zatyczka | 12 CH 14 CH |  | 100 | [6 empty] | 1
3 | Zestaw punkcyjny do cystostomii, zestaw powinien zawierać: - Cewnik zagięty z balonem o dł. 40 cm 12 CH lub 14 CH - Cewnik silikonowy prosty skalowany z balonem o pojemno sci 5 ml, o wymiarach 12 CH lub 14 CH - Rozrywalna igła punkcyjna ze stali medycznej o wymiarach: 4,6 mm/12 cm i 5,6 mm/12 cm dla cewnika 14 CH - skalpel - zatyczka | 12 CH 14 CH |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 16 - Sonda Bakri | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Balon Bakri - (poporodowy) - cewnik silikonowy 100% bez lateksu do tamowania krwawienia poporodowego, rozmiar 24F/54 - jałowy, pakowany pojedynczo, rozciągliwość balonu do 500 ml. |  |  | 5 | [6 empty] | X
Razem
Pakiet 17 - Zestaw do separacji osocza bogatopłytkowego | [8 empty] | Kod CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do separacji osocza bogatopłytkowego. |  |  | 150 | [6 empty] | X
Pozyskiwanie koncentratu z 13,5 ml krwi
Zawartość płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym ok 1,3 mln w 1 mikrolitrze, po jednorazowym wirowaniu.
Ilość jednorazowo uzyskanego koncentratu 1-3 ml.
Pakowany pojedynczo w sterylne zestawy.
Zestaw zawiera urządzenie do wirowania krwi, a także akcesoria, tj. igły, strzykawki potrzebne do przygotowania koncentratu.
2 | Antykoagulant PPS Natrium Citricum 3,13% 10ml |  |  | 150 | [6 empty] | X
Razem
UWAGA | 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zestawu urządzeń niezbędnych do przygotowania PRP na uzgodniony termin zabiegu na podstawie zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala.
2. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
Pakiet 18 - Zakup i dostawa skalpeli chirurgicznych jednorazowego użytku z trzonkiem | [8 empty] | Kod CPV:33141411-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Skalpel chirurgiczny jednorazowy :-Rękojeść wykonana z polistyrenu -Rączka antypoślizgowa -Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -Specjalistyczna osłonka zabezpieczajaca ostrze przed skaleczeniem | z trzonkiem rozm. 11 |  | 1500 | [6 empty] | 1
|  | z trzonkiem rozm. 15 |  | 100 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 19 - Lusterka krtaniowe | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Lusterka laryngologiczne, krtaniowe jednorazowe, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania, o średnicy nie mniejszej niż 19 mm, nie posiadające własności termoabsorpcyjnych, dające obraz 1:1. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze ok. 50 szt. Posiadające atest CE. Okres ważności min 2 lata. Długość rączki nie mniejsza niż 18 cm. | 19 mm |  | 4000 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 20 - Barwne oznaczniki do zabiegów operacyjnych | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w opakowaniach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania i odciągania narządów (tętnic, żył, nerwów, przewodów moczowych i żółciowych) wypreparowanych w czasie operacji, wytworzone z włókien poliestrowych, apyrogenne, nieodkształcające się pod wpływem temperatury, pakowane po 10 szt, szerokość – 2 mm, długość – 900 mm
| żółtym |  |  | 10 | [6 empty] | 1
| czerwonym |  |  | 10 | [6 empty] | x
| niebieskim |  |  | 10 | [6 empty] | x
| białym |  |  | 10 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 21 - Zestaw do nebulizacji | [8 empty] | Kod CPV: 33157000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nebulizator membranowy wielorazowy, przeznaczony do wielokrotnego stosowania u pacjentów, wykorzystujący technologię drgającej mikrosiateczki, niewymagający dodatkowego przepływu gazu. Pojemność zbiornika na lek min. 10 ml. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją producenta. Kompatybilny technicznie i funkcjonalnie z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami CARESCAPE R860 oraz Puritan Bennett, a także z modułem sterującym zaoferowanym w poz. 2. |  |  | 1 | [6 empty] | X
2 | Zestaw do nebulizacji membranowej dla dorosłych, zawierający: – 1 szt. wielorazowego modułu sterującego USB, przeznaczonego do zasilania i sterowania nebulizatorami membranowymi, z możliwością pracy w trybie 30-minutowym oraz przedłużonym, – 30 szt. nebulizatorów membranowych do stosowania u jednego pacjenta, typu Solo lub równoważnych, o pojemności zbiornika na lek min. 6 ml, – złącze typu T dla dorosłych, umożliwiające włączenie nebulizatora do obwodu oddechowego, – elementy/przewody niezbędne do prawidłowego połączenia i pracy zestawu. Moduł sterujący musi być kompatybilny z nebulizatorem wielorazowym zaoferowanym w poz. 1 oraz nebulizatorami jednopacjentowymi zaoferowanymi w niniejszej pozycji. |  |  | 5 | [6 empty] | X
Razem
Pakiet 22- Szpatułki laryngologiczne | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, pakowane pojedynczo, o grubości nie mniejszej niż 1,9 mm, sztywne. STERYLNE. | 150/16mm-18mm |  | 20000 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 23 - Cewnik V-System | [8 empty] | Kod CPV:33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar (średnica końcówki) | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg zółciowych i trzustkowych, końcówka dalsza narzędzia zwążana, średnica końcówki 4 Fr, końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; długość narzędzia 1950 mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus oraz tradycyjną metodą EPCW z użyciem długiej prowadnicy; posiada haczyk C umozliwiający zaczepienie narzedzia na uchwycie endoskop; narzedzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiadnią stabilność narzędzia, narzedzie pakowane w sterylny pakiet. | 4 Fr |  | 15 | [6 empty] | X
2 | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg zółciowych i trzustkowych, końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką, średnica końcówki 6 Fr, końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,2 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; długość narzędzia 1950 mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus oraz tradycyjną metodą EPCW z użyciem długiej prowadnicy; posiada haczyk C umozliwiający zaczepienie narzedzia na uchwycie endoskopu; narzedzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiadnią stabilność narzędzia, narzędzie pakowane w sterylny pakiet. | 6 Fr |  | 5 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 24 - Kasety standard Fluido Compact | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw jednorazowy do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi składający się z kasety jednorazowego użytku oraz linii pacjenta o długości 40cm z zaciskiem suwakowym. Linia pacjenta zakończona złączem typu Luer Lock z zatyczką z filtrem. Objętość wypełnienia 3 ml (±1ml). Zalecany przepływ 5-100ml z maksymalnym ciśnieniem 300 mmHg. Wymiennik ciepła na tylnej ścianie kasety wykonany z aluminium pokryty powłoką z parylenu. Zestaw bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu. |  |  | 400 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 25 - Kleszczyki endskopowe do giętkiego URS | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kleszczyki endoskopowe do giętkiego URS, jednorazowego użytku, typu "aligator", wykonane z nierdzewnej stali, 4-splotowa, sztywna struktura mechanizmu otwierania i zamykania, - średnica zewnętrzna 1.1mm/długość 1200mm |  |  | 120 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 26 - Rurki zbrojone tracheostomijne z mankietem | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia – kliknięcie potwierdza prawidłowe zablokowanie kołnierza. Stożkowa końcówka rurki. Obturator z kanałem na prowadnicę seldingera. Kąt 100°,wykonana z termowrażliwego PVC bez DEHP, sterylna, z szeroką, miękką opaską, rozm. 7,0-11,00, pakowana w sztywnym blistrze. Długość calkowita rurki w poszczególnych rozmiarach: 7,0 - 66,5 mm, 8,0 - 88,5 mm, 9,0 - 117,3 mm | 7,8,9 |  | 30 | [6 empty] | 1 próbka rozmiaru 8
Razem
Pakiet 27 - Kurtyna jednorazowa antybakteryjna | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowe, antybakteryjne kurtyny, zapewniające prywatność pacjenta, wykonane z trwałego, nieprzezroczystego materiału polipropylenowego o gramaturze min. 120 g/m2. Czas zastosowania kurtyn do 6 miesięcy bez potrzeby prania. Wymiary kurtyn wys. 200cm X szer. 255cm oraz wys.200cm x szer. 375cm. Kurtyna posiadająca dobrze widoczną zgrzewaną etykietę z miejscem na wpisanie daty jej wymiany oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym LOT. Kolory kurtyn do wyboru: niebieski, jasny zielony, pastelowy żółty. Kurtyny dostarczane z haczykami do zamocowania lub bez do wyboru przez Zamawiającego. Materiał kurtyn ze środkiem o silnych właściwościach antybakteryjnych przeciwko takim patogenom jak: MRSA, Klebsiella pneumoniae, E.coli, Staphylococcus aureus, Vancomycin-Resistant Enterococcus, Enterobacter cloacae, Clostridium difficile. Skuteczność antybakteryjna materiału potwierdzona w niezależnych testach laboratoryjnych zgodnie z międzynarodową normą ISO 20743. Kurtyny posiadające właściwości ognioodporne, zgodnie z normami: BS 5867: część 2 Typ C oraz NFPA 701 i EN 13773. Materiał polipropylenowego, nadający się w 100% do recyklingu. | 200x255 200x375 |  | 132 | [6 empty] | po jednej próbce z każdego rozmiaru
Razem
Pakiet 28 - Igłowa elektroda koncentryczna | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, zawiarająca wolframowy rdzeń, DCN37, niebieska, powierzchnia czynna 0,07mm² | 37x0,46mm (26G) |  | 250 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 29 - Akcesoria do Gastrolyzera Gastro+ | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowe "słomkowe" ustniki, papierowe, biodegradowalne, pakowane pojedyńczo, pasujace do Gastrolyzera Gastro+ |  |  | 1200 | [6 empty] | Folder
2 | D-adapter zawierający filtr antybakteryjny i jednokierunkowy zawór. Adapter pasujący do Gastrolyzera Gastro+ |  |  | 8 | [6 empty] | Folder
Razem
Pakiet 30- Lignina i wata | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3;33141115-9
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w kg/szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Lignina biała w arkuszach do celów hignienicznych | 40 cm x 40 cm |  | 2500 | [6 empty] | 3 ark.
2 | Wata bawełniano-wiskozowa 200 g | Op. a’200 g |  | 100 | [6 empty] | 1 op.
Razem
Pakiet 31 – Smoczki do butelek z gotowymi mieszankami RTF | [8 empty] | Kod CPV:33681000-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, o przepływie do mleka modyfikowanego z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF.Kształt smoczka prosty, długi. Podstawa zwężajaca się w środkowej części, końcowa część wewnątrzustna długa. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. |  |  | 17000 | [6 empty] | 10
2 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków z otworem nie okrągłym, podwójnym, regulowanym o 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF.Kształt smoczka prosty, długi.Podstawa zwężajaca się w środkowej części, końcowa część wewnątrzustna długa. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. |  |  | 7000 | [6 empty] | 10
Razem
Pakiet 32 – Spodenki do kolonoskopii | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użycia, uniwersalne, bez rzep na otworze, z otworem. | uniwersalny |  | 4000 | [6 empty] | 3 szt.
Razem
Pakiet 33 – Zestaw drenów z pułapką do morcelatora | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Zestaw kompatybilny z morcelatorem Hawk będącym w posiadaniu zamawiającego, fabrycznie wysterylizowany, jednorazowego użycia. Pułapka na zmorcelowaną tkankę min. 300 ml. Wykonany ze specjalnego twardego silikonu odpornego na podciśnienie |  |  | 140 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 34 - Rurki ustno-gardłowe Guedel | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka ustno - gardłowa jednorazowa o gładko zaokrąglonych krawędziach, wykonana z medycznego PVC lub PE, zawierająca barwny kod wkładek, bezlateksowa, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania, pakowana pojedynczo, zawierająca na opakowaniu rozmiar, nr serii, datę produkcji i datę ważności, nr katalogowy i nazwę producenta. | 2 80mm zielona |  | 500 | [6 empty] | 1
|  | 3 90mm żółta |  | 1000 | [6 empty] | 1
|  | 4 100mm czerwona |  | 200 | [6 empty] | 1
|  | 5 110mm niebieska |  | 100 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 35 – Pętle do usuwania woszczyzny | [8 empty] | Kod CPV: 33180000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Haczyk laryngologiczny do usuwnia woszczyzny, jednorazowy, w kolorze różowym w rozmiarze 3 mm, elastyczny, nie zawiarajacy lateksu, | 3 mm kolor rózowy |  | 2000 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 36 – Automatyczny pistolet do biopsji tkanek miękkich | [8 empty] | Kod CPV:33141323-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Automatyczny jednorazowy pistolet do biopsji tkanek miękkich. Obsługiwany jedną ręką, szybkość strzału poniżej 1,1 ms. Echogeniczna końcówka igły do procedur wykorzystujących naprowadzanie ultradźwiękowe. Znakowanie co 1cm widoczne w USG , z opcjonalną przesuwną blokadą. System naciągania igły składający się z dwóch zintegrowanych suwaków położonych równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu. Dwa spusty uruchamiające: dystalny z tyłu pistoletu, proksymalny na boku w górnej części pistoletu. Głębokość penetracji 22 mm umożliwia pobranie wycinka/bioptatu 20 mm Data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym. Sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, 5 letni okres ważności. wymagane rozmiary: śr.14G, długość 100mm, 14G,dług.160mm oraz 16G dług.100mm |  |  | 480 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 37 – Sonda argonowa | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Sonda argonowa elastyczna z wypływem czołowym, średnica 2,3 mm, z zitegrowanym filtrem ,długość 2,2 m wspópracująca z przystawkami argonowymi serii VIO APC |  |  | 100 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 38 – Narzędzia jednorazowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nożyczki chirurgiczne stalowe, proste, tępo-tępe 14,5 cm, wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką antyrefleksyjną, jednorazowego użytku. |  |  | 400 | [6 empty] | 1
2 | Imadło chirurgiczne stalowe, proste, 14 cm, wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką antyrefleksyjną, jednorazowego użytku. |  |  | 300 | [6 empty] | 1
3 | Pęseta anatomiczna stalowa, prosta, 14 cm, wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką antyrefleksyjną, jednorazowego użytku. |  |  | 200 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 39 – Kompresy żelowe ciepło/zimno | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kompres ciepło zimno wykonany z mocnej, wytrzymałej i nietoksycznej folii z wkładem żelowym utworzonym z wody i karboksymetylocelulozy | 30*40 |  | 150 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 40 – Narzędzie Sonicbeat | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar (długość robocza) | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w opakowaniach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Narzędzie Sonicbeat do zabiegów laparoskopowych, ultradzwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Długość robocza 20 cm lub 35 cm, śr. Trzonu 5mm. Zakrzywione blansze o długosci 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy , z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360°, narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujacy do przetwornika oraz klucz dynamometryczny, 5 sztuk w opakowaniu | 20 cm |  | 15 | [6 empty] | Folder
|  | 35 cm |  | 35
Pakiet 41 – Wziernik nosowy (rynoskop) | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy wziernik nosowy laryngologiczny do diagnostyki górnych dróg oddechowych, wyposażony w ergonomicznie wyprofilowane uchwyty, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Pakowany pojedyńczo (sterylnie) w pakiet foliowo-papierowy. |  |  | 2000 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 42 – Cewnik do ekstrakcji kamieni moczowych | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu, o drutach niespiralnych Tipless. Rozmiar CH 1,5 x 115 cm, objętość 1 cm. | Ch 1,5 x 115 cm objętość 1 cm |  | 20 | [6 empty] | 1
2 | Cewnik do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu, o drutach niespiralnych Tipless. Rozmiar CH 2,2 x 115 cm, objętość 1 cm. | Ch 1,5 x 115 cm objętość 1 cm |  | 20 | [6 empty] | 1
Pakiet 43 - Podkłady bibułowo-foliowe w rolce | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-cy w szt | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowe podkłady medyczne na kozetkę w rolce, bibułowo-foliowe nie "papierowe", wchłaniające i nieprzepuszczalne. Rozmiar: ok. 50 m długość x 50 cm szerokość, perforacja co 50 cm. | 50mx50cm |  | 5000 | [6 empty] | 2 rolki
2 | Jednorazowe podkłady medyczne na fotel ginekologiczny w rolce, bibułowo-foliowe nie "papierowe", wchłaniające i nieprzepuszczalne. Rozmiar: ok. 50 m długość x 33 cm szerokość, perforacja co 50 cm. | 50mx33cm |  | 400 | [6 empty] | 2 rolki
Razem
Pakiet 44 - Prześcieradła jednorazowego użytku | [8 empty] | Kod CPV: 39518200-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nieprzemakalne prześcieradła foliowo-wiskozowe (foliowo-polipropylenowe) o gramaturze nie mniejszej niż 43g/m², jednorazowego użytku, niejałowe, wzmacniane. W opakowaniach nie większych niż 100 szt. o wymiarach nie mniejszych niż 90 x 220 cm. | 90x220 cm |  | 3500 | [6 empty] | 1
2 | Prześcieradła jednorazowego użytku, niejałowe, wiskozowe, (polipropylenowe) gramatura nie mniej niż 35g/m², kolorze zielonym lub niebieskim. W opakowaniach nie większych niż 100 szt. O wymiarach nie mniejszych niż 250 x 160 cm. | 250x160 cm |  | 3500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 45- Papilotomy | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy papilotom/sfinkterotom trójkanałowy przeznaczony do zabiegów ERCP, o konstrukcji umożliwiającej niezależne prowadzenie prowadnika, podawanie środka kontrastowego oraz pracę cięciwy tnącej. Narzędzie wyposażone w rozwiązanie ograniczające ryzyko niezamierzonego oddziaływania termicznego na tkanki niebędące celem papilotomii oraz kontaktu aktywnej części cięciwy z endoskopem poprzez izolację odpowiedniej części cięciwy lub inne rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. Zintegrowany uchwyt umożliwiający kontrolę położenia i napięcia cięciwy. Końcówka dystalna wyposażona w znaczniki lub inne rozwiązanie umożliwiające orientację i ocenę położenia narzędzia w obrazie endoskopowym. Końcówka lub odpowiedni element narzędzia widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG). Parametry: - długość robocza narzędzia: 1700–2000 mm, - długość końcówki dystalnej/noska: 3–7 mm, - długość części tnącej cięciwy: 20–30 mm, - średnica końcówki dystalnej: maks. 5,0 Fr, - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,6 mm, - kompatybilność z prowadnikiem o średnicy do 0,035", - możliwość stosowania w kanale roboczym endoskopu o średnicy min. 2,8 mm. Wyrób sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | 130 | [6 empty] | 1
2 | Jednorazowy papilotom/sfinkterotom trójkanałowy o krótkiej końcówce dystalnej, przeznaczony do zabiegów ERCP, w szczególności do precyzyjnej kaniulacji i papilotomii, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i środka kontrastujacego z konstrukcją umożliwiającą niezależne prowadzenie prowadnika, podawanie środka kontrastowego oraz pracę cięciwy tnącej. Narzędzie wyposażone w rozwiązanie ograniczające ryzyko niezamierzonego oddziaływania termicznego na tkanki niebędące celem papilotomii oraz kontaktu aktywnej części cięciwy z endoskopem – poprzez izolację odpowiedniej części cięciwy lub inne rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. Zintegrowany uchwyt umożliwiający kontrolę położenia i napięcia cięciwy. Końcówka dystalna wyposażona w znaczniki lub inne rozwiązanie umożliwiające orientację i ocenę położenia narzędzia w obrazie endoskopowym. Końcówka lub odpowiedni element narzędzia widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG). Parametry: - długość robocza narzędzia: 1700–2000 mm, - długość końcówki dystalnej/noska: 2–5 mm, - długość części tnącej cięciwy: 15–25 mm, - średnica końcówki dystalnej: maks. 5,0 Fr, - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,6 mm, - kompatybilność z prowadnikiem o średnicy do 0,035", - możliwość stosowania w kanale roboczym endoskopu o średnicy min. 2,8 mm. Wyrób sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | 5 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 46 – Worki na zwłoki | [7 empty] | Kod CPV: 33900000-9
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worki na zwłoki dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe nie przeźroczyste w kolorze jasnym (np. biały, popielaty), zapinane na zamek błyskawiczny, z bocznymi uchwytami służącymi do transportu. | 220 cm x 90cm |  | 2000 | [6 empty] | 2
RAZEM
Pakiet 47 – Osłony na aparaturę | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Osłony z PE na aparaturę medyczną, jałowe, pakowane pojedynczo, przeźroczyste w kształcie kuli, z zakończeniem ściąganym gumką elastyczną, o wymiarach 120 x 120 cm. Opakowanie posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne TAG z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej posiadające dane o producencie, datę ważności, numer REF i LOT. |  |  | 5000 | [6 empty] | 2
RAZEM
Pakiet 48 – Maszynki do golenia | [7 empty] | Kod CPV: 33721200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Maszynka do golenia jednoostrzowa, z grzebykiem, jednorazowego |  |  | 2400 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 49 - Żel do USG i KTG | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w op. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel do EKG – pakowany w butelkach po 250 ml. |  |  | 300 | [6 empty] | 1 op
2 | Żel do USG pakowany w butelkach po 0,5 l, łatwo usuwalny z głowicy |  |  | 500 | [6 empty] | 1 op
Razem
Termin ważności dla obu pozycji : Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Pakiet 50 - Cewniki do karmienia noworodków | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewniki do karmienia noworodków długości 40 cm, sterylne, jałowe, pakowane pojedyńczo z zamykanym koreczkiem przymocowanym do cewnika końcem. Cewniki zapakowane prosto, nie zwijane w ślimak. Cewniki wykonane z PCV niezawierające ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym. opakowanie z oznaczeniem producenta, datą ważności, nr serii, nr katalogowym. Z możliwością utrzymania sondy przez okres od 7 - 14 dni ( informacja na ulotce lub karcie produktu) | Ch 6 |  | 500 | [6 empty] | 5
|  | Ch 8 |  | 10 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 51 - Zestaw do lewatyw | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 100 | [6 empty] | 2
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 10 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 52 - Dren do jamy otrzewnej | [8 empty] | Kod CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren do jamy otrzewnej: |  |  | 1800 | [6 empty] | Rozmiar 24 – 1 szt., 28 – 1 szt., 30 – 1 szt.
· rozmiar 24 – 36CH,
· długość nie mniejsza niż 50cm,
· z 6 bocznymi, owalnymi otworami co 2 cm (+/- 0,5 cm),
· z atraumatyczną końcówką do brzucha,
· 100 % silikonowy,
· apyrogenny,
· miękki,
· przeźroczysty,
· z nitką widoczną w RTG na całej długości,
· jałowy,
· pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie umożliwiające łatwe, aseptyczne otwieranie.
Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenu.
Razem
Pakiet 53 - Drenaż pola operacyjnego | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu, sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie) | 200 ml |  | 2100 | [6 empty] | 2
|  | 400 ml |  | 2100 | [6 empty] | 2
2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny: - wykonany z poliuretanu (nie zawierający lateksu, flatanów i PCV), lub medycznego PVC, - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; naprzemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm, - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, - długość drenu nie krótsza niż 800mm, - pakowany pojedynczo, w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia), - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie), - dren miękki, - nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 10 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 12 |  | 150 | [6 empty] | 1
|  | nr 14 |  | 200 | [6 empty] | 1
|  | nr 16 |  | 1800 | [6 empty] | 1
|  | nr 18 |  | 1500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 54 - Butelki do karmienia noworodków | [8 empty] | Kod CPV: 39225710-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Butelka jednorazowego użytku z nakrętką.Sterylna, pakowana pojedynczo z czytelna podziałką. Wykonana z polipropylenu(PP) nie zawierająca Bisphenolu(A) bezpieczna dla wcześniaków i noworodków, ze standardowym gwintem. Szczelna, odporna na przecieki. Pojemność 50 ml skala od 5 ml do 50 ml , mierzone co 5 ml. Pojemnośc 100 ml skala od 10-100 ml , mierzone co 2 ml. | Pojemność 50 ml |  | 500 | [6 empty] | 2
|  | Pojemność 100 ml |  | 300 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 55 - Materiały do gazometrii dla dzieci i nworodków | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, o średnicy zewnętrznej ok. 1,6 mm, długość ok. 125 mm i pojemności ok. 98-100µl, w opakowaniach nie większych niż 250 szt. |  |  | 1000 | [6 empty] | 10
2 | Kapturki do kapilar do gazometrii 1,50 – 2,20 , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 20
3 | Mieszadełka do kapilar 1,6 mm, w opakowaniach nie większych niż 250 szt., 0,6 x 9mm |  |  | 2000 | [6 empty] | 15
Razem
Pakiet 56 - Dren typu Pezzer | [8 empty] | Kod CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren typu Pezzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12 |  | 1 | [6 empty] | x
|  | 16 |  | 8 | [6 empty] | 1
|  | 20 |  | 12 | [6 empty] | x
|  | 22 |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 28 |  | 24 | [6 empty] | x
|  | 30 |  | 40 | [6 empty] | 1
|  | 32 |  | 40 | [6 empty] | x
|  | 34 |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 57 - Rurka intubacyjna jednorazowa | [8 empty] | Kod CPV: 33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku, sterylna, zbrojona wykonana z PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego; znacznik położenia w postaci dwóch pełnych pierścieni; opakowanie typu folia-papier z widocznym oznakowaniem rozmiaru i daty ważności. Rozmiar: 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8 mm; 8,5 mm; 9 mm; 9,5 mm; 10 mm wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wraz z:prowadnica do rurek intubacyjnych wykonaną z mosiądzu, o właściwościach poślizgowych: jednorazowego użytku dla rurek od rozmiaru, metalowy rdzeń wykonany z mosiądzu powlekany tworzywem sztucznym, dł. Od 300 mm do 450 mm w zależności od rozmiaru rurki, wymagana centymetrowa skala głębokości zaczynająca się dlaozmiaru 4,0 i 4,5-od 13 cm; dla rozmiaru 5,0;5,5 i 6,0 od 15 cm ; dla rozmiarów 6,5 i 7,0 od 17 cm; dla rozmiaru 7,5 i 8,0 od 19 cm; dla rozmiarów 8,5; 9,0; 9,5; i 10,0 od 21 cm. Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu-mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej; z miękkim końcem dystalnym. Sterylna, jednorazowego użytku, bezftalanową, bez lateksu. Na opakowaniu jednostkowym: oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia. W rozmiarach od 1,9-2,2 dł. 230 mm; od 3,0 i 4,0 dł.340mm;od 5,0 dł. 370mm ;od 4,0i5,0 dł. 600 mm. |  |  | 1500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 58 -Zestaw do aktywnego drenażu ran | [8 empty] | Kod CPV: 33141642-2
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Butelka ssąca typu okrągły mieszek: -pojemność 400 ml, -wykonany z polietylenu -miękki o wysokiej rozprężności -wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający, umożlwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawy -możliwość wytworzenia początkowego podciśnienia na poziomie (120mbar) -skala pomiarowa od 25 ml co 100ml - własny uniwersalny system podwieszenia. Dren łączący: -długość 110cm -uniwersalna, schodkowa końcówka łącząca wykonana z silikonu, kompatybilna z drenami Redona CH 6 – CH 18 Zestaw sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu Pakowany podwójnie: -opakowanie zewnętrzne: papier/folia -opakowanie wewnętrzne: folia |  |  | 500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 59 - Igła do iniekcji pęcherza moczowego | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła do nakłucia pęcherza moczowego, do podawania materiałów do wstrzykiwań do ściany pęcherza moczowego podczas przezcewkowych zabiegów endoskopowych, do giętkiej i sztywnej cystoskopii. -igła ścięta pod kątem 25° -końcówka z nasadką ochronną zapobiagającą uszkodzeniom kanału roboczego cystoskopu -adapter pozwalający zablokować igłę w kanale roboczym cystoskopu | 22G/70cm |  | 150 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 60 - Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do wkłucia centralnego o składzie: igła 1,2 x 40 mm, 18G x 11/2 (zapakowana w papier-folia) -1 szt., igła 0,7 x 30 mm, 22G x 11/4 (zapakowana) - 1 szt., opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 12,5cm - 1 szt., kleszczyki plastikowe 14 cm - 1 szt., tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki - 5 szt., serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm - 1 szt., serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm - 1 szt., strzykawka typu Luer Lock 10 ml - 1 szt., strzykawka typu Luer Lock 20 ml - 1 szt, pęsteta metalowa typu Adson 12 cm - 1 szt., nożyczki metalowe ostre 11,4 cm - 1 szt., imadło Mayo-Hegar metalowe 12 cm - 1 szt., skalpel Fig 11 - 1 szt., pojemnik plastikowy 120 ml 1 - szt., kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm - 6 szt., kompres z gazy bawełnianej 5 x 5 cm - 2 szt., ręcznik 33 x 30 cm - 1 szt., opakowanie typu sztywny blister. |  |  | 2016 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 61- Serwety jałowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Serweta jałowa, samoprzylepna z włókniny, 2-warstwowa lub 3-warstwowa z otworem, średnica otworu 7cm, rozmiar 50 cm(+/-1cm) x 60 cm(+/-1cm) . Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 50 cm(+/-1cm) x 60 cm(+/-1cm) z otworem 7 cm |  | 2030 | [6 empty] | 2
2 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa, rozmiar 45 cm(+/-1cm) x 75 cm(+/-1cm) . Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 45 cm(+/-1cm) x 75 cm(+/-1cm) |  | 16510 | [6 empty] | 2
3 | Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, min. 2-warstwowa, rozmiar 75 cm(+/-1cm) x 90 cm(+/-1cm) , z padem chłonnym min. 36 cm x 90 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 75 cm(+/-1cm) x 90 cm(+/-1cm) |  | 11032 | [6 empty] | 2
4 | Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, 2-warstwowa z regulowaną średnicą otworu, rozmiar 45 cm(+/-1cm) x 75 cm(+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 45 cm(+/-1cm) x 75 cm(+/-1cm) z regulowaną średnicą otworu |  | 3120 | [6 empty] | 2
5 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 75 cm(+/-1cm) x 90 cm(+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 75 cm(+/-1cm) x 90 cm(+/-1cm) |  | 11690 | [6 empty] | 2
6 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 90 cm(+/-1cm) x 150 cm(+/-1cm) . Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 90 cm(+/-1cm) x 150 cm(+/-1cm) |  | 9000 | [6 empty] | 2
Razem
Uwaga !-dotyczy wszystkich pozycji w pakiecie nr 61
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.
Gramatura serwet z padem chłonnym (serweta poz. 3) min. 110g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795-1:2019 - potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.
Pakiet 62 - Zestaw do operacji urologicznych | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jałowy zestaw do operacji urologicznych, jednorazowego użycia, wykonany z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni. Klasa palności I. Skład zestawu: *1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150cm (+/-1cm)x190cm(+/-1cm), *1 serweta urologiczna z torbą do zbiórki płynów (z sitem) o długości 185cm(+/-1cm), o szerokości w części górnej 200cm(+/-1cm), a w części dolnej 280cm (+/-1cm), z dwoma oknami: nadłonowym (7x10cm) i na krocze (7cm), z wbudowaną osłoną na palec bezlateksową do badania per rectum. *1 taśma samoprzylepna 10cm(+/-1cm)x50cm(+/-1cm), *4 ręczniki celulozowe 30cm(+/-1cm)x33cm(+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. 2 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z mozliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | w opisie |  | 480 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 63 - Serwety | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, jałowa, nieprzylepna. Wykonana z laminatu o gramaturze min. 60g/m2. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu. Rozmiar 45cm(+/-2cm) x 45cm(+/-2cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. 2 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 45cm(+/-2cm) x 45cm(+/-2cm) |  | 3360 | [6 empty] | 3
Razem
Pakiet 64 - Folia operacyjna z jodem | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Folia operacyjna sterylna, nietoksyczna, przeźroczysta lub półprzeźroczysta, paroprzepuszczalna, uwalniająca wolny jod na skórę pacjenta. Folia pokryta klejem hipoalergicznym niepozostającym na skórze po zdjęciu opatrunku. Powierzchnia całkowita folii w zakresie 60x52 cm (+-5cm), rozmiar powierzchni klejącej: 60cm x 46cm (+-5cm). Nielepne brzegi folii umozliwiajace aplikację. Pakowana pojedynczo Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 1400 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 65 - Cewniki poliuretanowe | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik poliuretanowy z pętlą 2 cm, skalowany co 1 cm, typu podwójny pigtail w wersji śródoperacyjnej – oba zakończenia katetera zamknięte, jałowy, pakowany pojedynczo, z prowadnikiem ze stali nierdzewnej. | 4,7-5F/26/4 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 6F/24/4 |  | 20 | [6 empty] | x
|  | 6F/26/4 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 6F/28/4 |  | 20 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 66 - Pęseta plastikowa jednorazowa sterylna | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pęseta plastikowa jednorazowego użycia, anatomiczna, prosta, sterylna, długość ~ 130mm, wykonana z twardego ABS, posiadająca antypoślizgową powierzchnię chwytną zakończoną poprzecznymi prążkami. Pakowane pojedyńczo z możliwością aseptycznego otwierania. Na opakowaniu umieszczone dane: producent, numer katalogowy, data produkcji oraz data ważności. |  |  | 8000 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 67 - Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca składający się z : silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowana strzykawka i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika znajduje się miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem. |  |  | 120 | [6 empty] | 1
2 | Worki do zestawu do zamkniętego systemu zbiórki stolca. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 68 - Przewód do cystoskopu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, podwójny, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, stosowany podczas zabiegów elektroresekcji guzów pęcherza, prostaty. Dren o średnicy 4,8x6,8 mm, 2 igły jednokanałowe, komora do wytwarzania ciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka silikonowa. |  |  | 3500 | [6 empty] | 4
Razem
Pakiet 69 – Opaski do identyfikacji | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Opaska do identyfikacji dzieci starszych i dorosłych, posiadająca jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski. Opaska z miękkiego, gładkiego tworzywa, odpornego na wodę. Długość około 24 cm. |  |  | 5000 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 70 -Wzierniki ginekologiczne | [8 empty] | Kod CPV: 33190000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wzierniki ginekologiczne typu Cusco, jałowy, jednorazowego użytku w rozmiarach S, M, L, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | S |  | 8000 | [6 empty] | 1
|  | M |  | 6000 | [6 empty] | 1
|  | L |  | 1000 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 71 - Zestaw do ligacji żylaków przełyku | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 4 gumek. |  |  | 2 | [6 empty] | x
2 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 6 gumek. |  |  | 30 | [6 empty] | x
3 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 8 gumek. |  |  | 20 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 72 – Sterylna kieszeń przylepna | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa, sterylna kieszeń przylepna, dwusekcyjna (dzielona pionowo), o rozmiarach 40x46cm ± 10%. Na opakowaniu jednostkowym wyrobu wymagana jest co najmniej 1 samoprzylepna etykieta przeznaczona do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta, zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii/LOT oraz datę ważności |  |  | 9900 | [6 empty] | 5
Razem