Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # DEFIBRYLATOR – 2 SZTUKI |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator przenośny odporny na drgania i wstrząsy | Tak |  |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia i na ramę łóżka | Tak |  |  |  |
|  | Defibrylator odporny na rozlanie - min. klasa IP33 | Tak, podać |  | ≥ IP55 – 10 pkt. |  |
|  | Waga defibrylatora z akumulatorem ≤ 6,5 [kg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | Tak, podać |  |  |  |
|  | Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej | Podać |  | Najwyższa wartość – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Czas monitorowania na akumulatorze min. 300 minut | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią nie mniejszą niż 200J na w pełni naładowanym akumulatorze | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora wraz z komunikatem ekranowym | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru min. 50 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V. Zapis wyniku testu w pamięci urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie (z możliwością wyłączenia). Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku | Tak |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych w pamięci urządzenia: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 24 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 24 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak |  |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) oraz bezprzewodowa (WLAN) min. 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz) Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość przekazywania następujących danych do zewnętrznego systemu: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika Wersja I – integracja z posiadanym systemem monitorującym Mindray CMS. lub Wersja II – dostarczenie niezależnego systemu (oprogramowania) umożliwiającego przesyłanie i archiwizację w/w danych | Tak, podać |  | Wersja I – 10 pkt. Wersja II – 0 pkt. |  |
|  | Dotykowy, kolorowy ekran. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych | Tak |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 7 cali | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ekran o wysokiej rozdzielczości min. 1024x768 pikseli zabezpieczony hartowanym/ wzmocnionym szkłem | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 4 krzywych dynamicznych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej (liczbowej) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe trzystopniowe z ustawioną hierarchią: alarmy techniczne, alarmy niezagrażające życiu, alarmy o wysokim priorytecie | Tak |  |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja minutnika wyświetlana na ekranie defibrylatora. Start minutnika uruchamiany ręcznie z ekranu defibrylatora lub automatycznie po wyładowaniu | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |  |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla dorosłych i dzieci (uniwersalne) | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o defibrylację wewnętrzną | Tak |  |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak |  |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1 do 200 J – możliwość sterowania ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ilość stopni energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [J] poniżej 7 [sekund] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem i defibrylacją z panelu aparatu | Tak |  |  |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z wytycznymi ERC/PRC | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | Tak |  |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią w zakresie min. od 10 do 200J | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie min. 2 komplety elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg) oraz wielorazowy kabel do elektrod jednorazowych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla min. 3 odprowadzeń (dołączony kompletny przewód EKG) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 2,0 cm/mV oraz auto | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: minimum 20-300 [ud/min]. | Tak |  |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 20 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak, podać |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w min. 6 odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak, podać |  |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak |  |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF | Tak |  |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | Tak |  |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 1-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Tak |  |  |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie minimum 40 – 170 [imp./min] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum 10 – 150 [mA] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Monitorowanie saturacji w zakresie min. 50-100 % z rozdzielczością 1% | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu (z czujnika saturacji) min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | Tak, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika typu klips na palec dla dorosłych (w zestawie kompletny kabel z czujnikiem) | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | Tak |  |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. od 30-250 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 w zakresie od min. 0-150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru awRR od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |  |  |
| - OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania defibrylatora, w tym protokołu AED, udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny dla każdego defibrylatora dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).