Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa mobilna |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA – 2 SZTUKI |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Lampa spełnia wymagania norm PN-EN 60601-1 (bezpieczeństwo podstawowe i funkcjonowanie zasadnicze), PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz PN-EN 60601-2-41 (wymagania szczegółowe dotyczące opraw chirurgicznych i opraw do diagnostyki) lub norm równoważnych. Należy załączyć dokument wytwórcy potwierdzający zgodność (np. deklarację zgodności UE wskazującą zastosowane normy lub oświadczenie wytwórcy). | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa ze źródłem światła LED, na statywie jezdnym, z ramieniem przegubowym umożliwiającym ustawienie kopuły nad polem zabiegowym; przeznaczona do oświetlenia pola zabiegowego podczas badań i zabiegów | Tak |  |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m od powierzchni emitującej światło (zgodnie z PN-EN 60601-2-41) ≥ 100 000 [lx] | Tak, podać |  | ≥ 120 000 lx – 5 pkt. < 120 000 lx – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie co najmniej 50–100 [%] Ec. Podać zakres regulacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Średnica pola świetlnego d10 w odległości 1 m ≥ 17 [cm] (przy regulowanej średnicy pola – wartość maksymalna) | Tak, podać |  | ≥ 20 cm – 5 pkt. < 20 cm – 0 pkt. |  |
|  | Temperatura barwowa światła: stała w przedziale 3 800–5 000 [K] albo regulowana, z co najmniej jednym ustawieniem w tym przedziale. Podać wartość (wartości) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja temperatury barwowej w przedziale 3 500–5 000 [K] – co najmniej 3 ustawienia albo regulacja płynna, przy rozpiętości między skrajnymi ustawieniami w tym przedziale ≥ 600 [K] | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 95. W przypadku regulowanej temperatury barwowej podać najniższą wartość Ra dla ustawień w przedziale 3 800–5 000 K – ta wartość podlega ocenie | Tak, podać |  | Ra ≥ 97 – 5 pkt. Ra < 97 – 0 pkt. |  |
|  | Trwałość źródeł światła LED ≥ 50 000 [h] – wg danych wytwórcy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kopuła o zwartej konstrukcji, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji środkami dopuszczonymi przez wytwórcę | Tak |  |  |  |
|  | Włączanie i wyłączanie lampy oraz regulacja natężenia oświetlenia z poziomu kopuły lampy (panel, przycisk lub uchwyt) | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt do manipulacji kopułą przystosowany do sterylizacji parowej. Podać sposób zabezpieczenia uchwytu i liczbę uchwytów w komplecie (min. 3 uchwyty) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ramię lampy utrzymujące zadaną pozycję kopuły bez samoczynnego przemieszczania się (dryfu) | Tak |  |  |  |
|  | Statyw jezdny (podstawa mobilna) zapewniający stabilność lampy w każdym położeniu ramienia i kopuły, na co najmniej 4 kołach jezdnych, z których co najmniej 2 wyposażone są w blokadę (hamulec) | Tak |  |  |  |
|  | Lampa przystosowana do zasilania z sieci 230 V AC, 50 Hz | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (akumulator zintegrowany z lampą lub statywem) podtrzymujące pracę lampy po zaniku napięcia sieci, z automatycznym przełączeniem na zasilanie akumulatorowe. Czas pracy przy pełnym natężeniu oświetlenia ≥ 4 [h]. Podać czas pracy przy pełnym natężeniu (wg karty katalogowej, instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy) oraz czas pełnego ładowania | Tak/Nie, podać |  | Tak, ≥ 4 h – 5 pkt. Nie lub < 4 h – 0 pkt. |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Lampa zastępcza o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Lampa zastępcza dostarczona najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi netto (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych – wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny dla każdej lampy dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji lamp w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca zalecenia dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i przeglądów okresowych) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).