Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # DIATERMIA CHIRURGICZNA – 2 SZTUKI |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model generatora, przystawki argonowej i wózka, nr katalogowe, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Każde urządzenie obejmuje: generator elektrochirurgiczny, przystawkę argonową sterowaną z generatora, wózek jezdny oraz wyposażenie. Zestaw gotowy do pracy po dostawie, instalacji i uruchomieniu – bez konieczności dokupowania modułów, opcji programowych (licencji), gniazd, kabli ani adapterów. Wszystkie funkcje i tryby pracy wymagane w niniejszej specyfikacji (w tym zamykanie naczyń, resekcja bipolarna w soli fizjologicznej i tryby endoskopowe) dostępne w oferowanej konfiguracji i ujęte w cenie oferty. | Tak |  |  |  |
| ## GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY |  |  |  |  |  |
|  | Generator prądu wielkiej częstotliwości do cięcia i koagulacji monopolarnej i bipolarnej oraz bipolarnego zamykania naczyń, przeznaczony do zabiegów otwartych, laparoskopowych i endoskopowych | Tak |  |  |  |
|  | Wielokolorowy ekran dotykowy prezentujący nastawy, tryby pracy i komunikaty dla użytkownika, o przekątnej ≥ 9 [cal] | Tak, podać |  | ≥ 10 cali – 5 pkt. < 10 cali – 0 pkt. |  |
|  | Menu i komunikaty w języku polskim. Regulacja głośności sygnałów dźwiękowych oraz wybór języka menu | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć programów użytkownika – co najmniej 200 programów, zapisywanych pod nazwą nadaną przez użytkownika w języku polskim (np. nazwa procedury lub nazwisko lekarza). Podać liczbę programów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przełączanie w trakcie zabiegu między co najmniej 2 zapisanymi nastawami (programami lub podprogramami) z pola operacyjnego – z rękojeści monopolarnej lub z włącznika nożnego – bez obsługi panelu generatora. Podać liczbę nastaw i sposób przełączania | Tak, podać |  | Co najmniej 3 nastawy (podprogramy) w ramach programu, przełączane z rękojeści monopolarnej w polu sterylnym – 5 pkt. Pozostałe rozwiązania – 0 pkt. |  |
|  | System kontroli jakości przylegania dzielonej elektrody neutralnej: ciągłe monitorowanie w trakcie zabiegu, prezentacja jakości przylegania na ekranie (wartość rezystancji [Ω] lub wskaźnik graficzny) oraz alarm i blokada aktywacji przy nieprawidłowym przyleganiu. Podać sposób prezentacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe umożliwiające bezpośrednie podłączenie, bez adapterów: - instrumentów monopolarnych z wtykiem 3-pinowym oraz z wtykiem jednopinowym w co najmniej dwóch średnicach, - instrumentów i kabli bipolarnych z wtykiem 2-pinowym o rozstawie 28,6 [mm] (± 1 mm), - instrumentów do zamykania naczyń. Podać rodzaje gniazd | Tak, podać |  |  |  |
|  | Jednoczesne podłączenie do generatora co najmniej 4 instrumentów (bez przystawki argonowej), w tym co najmniej 3 instrumentów bipolarnych – w oferowanej konfiguracji gniazd. Podać liczbę | Tak, podać |  |  |  |
|  | Moc maksymalna cięcia monopolarnego ≥ 380 [W] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Moc maksymalna cięcia bipolarnego ≥ 390 [W] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby cięcia monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje; tryby cięcia bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje. Podać nazwy trybów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna – co najmniej 3 tryby, moc maksymalna koagulacji monopolarnej ≥ 200 [W]. Podać nazwy trybów i moc | Tak, podać |  |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna z możliwością wyboru co najmniej trybu delikatnego (niekarbonizującego) i intensywnego. Podać nazwy trybów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby endoskopowe: oddzielne programy (tryby) do polipektomii i do papilotomii (sfinkterotomii), z cięciem frakcjonowanym (naprzemienne fazy cięcia i koagulacji) i automatycznym doborem parametrów prądu, z regulacją efektu koagulacji oraz długości lub szybkości faz cięcia. Podać nazwy trybów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy dwóch instrumentów monopolarnych (jednoczesna koagulacja) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej aktywacji (AUTO START) koagulacji bipolarnej po uzyskaniu kontaktu instrumentu z tkanką | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia aktywacji (AUTO STOP) koagulacji bipolarnej po skutecznym skoagulowaniu tkanki – w trybie koagulacji bipolarnej, niezależnie od trybu zamykania naczyń | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Bipolarne zamykanie naczyń o średnicy do 7 [mm] włącznie, z automatycznym dostosowaniem parametrów prądu do impedancji tkanki, automatycznym zakończeniem aktywacji po zamknięciu naczynia oraz sygnalizacją zakończenia procesu | Tak |  |  |  |
|  | Praca bipolarna w roztworze soli fizjologicznej (resekcja / waporyzacja): - tryb cięcia z mocą regulowaną do ≥ 400 [W], - tryb koagulacji z mocą regulowaną do ≥ 240 [W]. Podać nazwy trybów i moce | Tak, podać |  |  |  |
|  | Interfejs serwisowy umożliwiający aktualizację oprogramowania generatora (np. USB, LAN lub łączność bezprzewodowa). Podać rodzaj | Tak, podać |  |  |  |
|  | Panel tylny generatora: co najmniej 2 gniazda włączników nożnych, złącze wyrównania potencjałów, gniazdo zasilania sieciowego z bezpiecznikami | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o ewakuator dymu chirurgicznego współpracujący z generatorem | Tak |  |  |  |
|  | Klasa ochronności I, część aplikacyjna typu CF | Tak |  |  |  |
| ## PRZYSTAWKA ARGONOWA |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka do koagulacji w osłonie argonu (plazmą argonową) współpracująca z oferowanym generatorem, sterowana i obsługiwana z panelu generatora; aktywacja z włącznika nożnego lub z rękojeści instrumentu | Tak |  |  |  |
|  | Tryby koagulacji argonowej – co najmniej 3 (np. ciągły, pulsacyjny, precyzyjny). Podać nazwy trybów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie obejmującym co najmniej 0,4 – 8,0 [l/min]. Podać zakres | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonego instrumentu argonowego i automatyczny dobór parametrów pracy, w tym przepływu argonu | Tak |  |  |  |
|  | Płukanie (przedmuch) instrumentu argonem przed aktywacją. Podać sposób uruchamiania (automatyczny / ręczny) | Tak, podać |  | Automatyczne płukanie po podłączeniu instrumentu – 5 pkt. Płukanie uruchamiane ręcznie – 0 pkt. |  |
|  | Reduktor ciśnienia do butli z argonem – 1 szt. na zestaw, z przyłączem zgodnym z zaworem butli. Podać typ przyłącza | Tak, podać |  |  |  |
|  | Butla z argonem – 1 szt. na zestaw: - o największej pojemności wodnej mieszczącej się w uchwycie wózka przewidzianym przez wytwórcę – podać pojemność [l] i ciśnienie napełnienia [bar], - zawór kompatybilny z reduktorem, - aktualne badanie okresowe wymagane przepisami o dozorze technicznym; następne badanie okresowe przypada nie wcześniej niż 3 lata od dnia dostawy – potwierdzone oznakowaniem butli przy odbiorze. Wymagania pkt 2 oraz wymóg roku produkcji nie dotyczą butli z argonem | Tak, podać |  |  |  |
| ## WÓZEK |  |  |  |  |  |
|  | Wózek jezdny przeznaczony przez wytwórcę do oferowanego generatora i przystawki argonowej, z mocowaniem urządzeń i uchwytem do prowadzenia. Koła jezdne, w tym co najmniej 2 z hamulcem. Podać liczbę kół z hamulcem | Tak, podać |  |  |  |
|  | Na wózku: uchwyt (miejsce) na butlę z argonem, wieszak (uchwyt) na włącznik nożny, kosz lub półka na akcesoria | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie wszystkich urządzeń zestawu z jednego przewodu sieciowego (listwa zasilająca lub rozgałęźnik przewidziany przez wytwórcę wózka) | Tak |  |  |  |
| ## WYPOSAŻENIE KAŻDEGO ZESTAWU |  |  |  |  |  |
|  | Włącznik nożny podwójny (cięcie / koagulacja), wodoszczelny (min. IPX8), z przyciskiem przełączania nastaw – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy, wodoszczelny (min. IPX8) – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kabel wielorazowy do jednorazowych elektrod neutralnych, długość ≥ 4 [m] – 2 szt. Podać długość | Tak, podać |  |  |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowe dzielone, dla dorosłych, współpracujące z systemem kontroli przylegania – min. 50 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny wielorazowy, długość ≥ 4 [m] – 2 szt. Podać długość | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrument wielorazowy do bipolarnego zamykania naczyń do zabiegów otwartych, z zakrzywionymi branszami, długość ok. 270 [mm] (± 40 mm), z kablem przyłączeniowym – 1 szt. Podać długość oraz deklarowaną przez wytwórcę liczbę cykli ponownego użycia – o ile wytwórca ją określa; w przeciwnym razie wpisać „wytwórca nie określa” (informacja nie podlega ocenie) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nożyczki bipolarne laparoskopowe do cięcia i koagulacji, średnica 5 [mm], wielorazowe – kompletny instrument – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Instrument laparoskopowy do bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm, średnica 5 [mm], długość ≥ 330 [mm], z kablem przyłączeniowym: - wielorazowy – 1 szt. albo - jednorazowy – min. 10 szt. Podać rodzaj (wielorazowy / jednorazowy) i długość | Tak, podać |  | Instrument wielorazowy – 5 pkt. Instrument jednorazowy – 0 pkt. |  |
|  | Aplikatory argonowe sztywne do zabiegów otwartych i laparoskopowych, jednorazowe lub wielorazowe: - długość ok. 100 [mm] – min. 5 szt., - długość ok. 350 [mm] – min. 5 szt. Dla aplikatorów wielorazowych podać deklarowaną przez wytwórcę liczbę cykli ponownego użycia | Tak, podać |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie elementy w okresie ≥ 36 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 36 m-cy – 0 pkt. 37 – 42 m-cy – 2 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego i weryfikację mocy wyjściowej generatora, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany (generator elektrochirurgiczny z funkcją zamykania naczyń, a w przypadku awarii przystawki – przystawka argonowa), współpracujący z instrumentami dostarczonymi w zestawie, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania generatora i przystawki argonowej udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów zużywalnych dla oferowanych zestawów (w tym elektrod neutralnych, aplikatorów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń i kabli) wraz z ich cenami jednostkowymi netto | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego zestawu (generator i przystawka argonowa) po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny dla każdego generatora i każdej przystawki argonowej dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi zestawu oraz personelu sterylizatorni w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentów wielorazowych – w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego Zamawiającego (min. 3 osoby) w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej, konserwacji i podstawowej diagnostyki zestawu – w zakresie przewidzianym przez wytwórcę dla personelu technicznego użytkownika, potwierdzone zaświadczeniem | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca instrukcję przygotowania instrumentów wielorazowych do ponownego użycia: mycia, dezynfekcji i sterylizacji) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę wyrobów z instrukcją obsługi wyłącznie w języku obcym | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji (dokumentacja serwisowa) w zakresie udostępnianym przez wytwórcę użytkownikom, w języku polskim lub angielskim – w wersji elektronicznej | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).