Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # APARAT EKG – 2 SZTUKI |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: min. 3 godziny ciągłego monitorowania | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby | Tak |  |  |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | Tak |  |  |  |
|  | Waga aparatu ≤ 6 [kg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obsługiwane dane pacjenta min.: ID, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, identyfikator pomocniczy, umieszczenie V3, oddział, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi | Tak, podać |  |  |  |
|  | Elektrokardiograf 12 kanałowy (12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12 kanałowym) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rejestracji dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ekran graficzny, dotykowy zintegrowany z aparatem o rozmiarze ≥ 8’’ | Tak, podać |  | ≥ 12” – 5 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024x768 | Tak, podać |  | ≥1280x800 – 5 pkt. |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie min.: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (ID, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu EKG | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna - wydruk o szerokości 210 [mm] | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania papieru w rolce i składance | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej | Tak |  |  |  |
|  | Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca | Tak |  |  |  |
|  | Formaty wydruku, minimum: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Prędkość zapisu: min. 5/12,5/25/50 [mm/s] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wzmocnienie: min. 2,5; 5, 10, 20 [mm/mV] oraz AUTO | Tak, podać |  |  |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥100 [MΩ] | Tak, podać |  |  |  |
|  | CMRR ≥140 dB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 32 000 [Hz/kanał] | Tak, podać |  | > 60 000 [Hz/kanał] – 5 pkt. > 90 000 [Hz/kanał] dla detekcji rozrusznika – 10 pkt. |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak |  |  |  |
|  | Filtr dolno-przepustowy | Tak |  |  |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | Tak |  |  |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej | Tak |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci) w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych maksymalnie 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów. | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci min. 1000 badań EKG | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku bieżących i zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania zapisanych raportów EKG, w tym: konfiguracja układu krzywej i wzmocnienia, ponowna analiza po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie) | Tak |  |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) oraz bezprzewodowa (WLAN) min. 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz) Obsługa: - standardu HL7/DICOM (automatyczne przesyłanie wyników: MWL, Storage, Print, Commit), - protokołu FTP, - adresowania IP: dynamicznie i statycznie, - serwerów DNS, - ochrony danych | Tak |  |  |  |
|  | Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych A4 | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość przekazywania następujących danych do zewnętrznego systemu: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - wyniki i raporty Wersja I – integracja z posiadanym systemem monitorującym Mindray CMS. lub Wersja II – dostarczenie niezależnego systemu (oprogramowania) umożliwiającego przesyłanie i archiwizację w/w danych | Tak, podać |  | Wersja I – 10 pkt. Wersja II – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora przez złącze HDMI | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wyposażenie: | Tak |  |  |  |
|  | Dedykowany mobilny wózek aparaturowy na kółkach (min. 2 z blokadą) z wysięgnikiem i miejscem na zapasowe akcesoria | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kabel pacjenta 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Elektrody sercowe (piersiowe) blaszkowe 1 kpl | Tak |  |  |  |
|  | Elektrody kończynowe 1 kpl | Tak |  |  |  |
|  | Pas piersiowy szerokość: 70 mm ± 10% - 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Papier termoczuły 5 szt. | Tak |  |  |  |
| - OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny dla każdego aparatu dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ..

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).