Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # WÓZEK TRANSPORTOWY Z FUNKCJĄ STOŁU ZABIEGOWEGO – 2 SZTUKI |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego, przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji leżącej, wykonywania drobnych zabiegów oraz krótkotrwałego pobytu pacjenta (obserwacji) | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na 2 kolumnach podnośnikowych o gładkiej powierzchni, łatwej do mycia i dezynfekcji (bez osłon harmonijkowych) | Tak |  |  |  |
|  | Leże co najmniej 2-segmentowe, wypełnione płytami z tworzywa sztucznego i/lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo, zmywalnymi i łatwymi do dezynfekcji, bez ostrych krawędzi | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego, z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt lub wyprofilowane miejsce do przewożenia butli tlenowej, zintegrowane z konstrukcją wózka | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta ≥ 280 [kg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - długość całkowita ≤ 2200 [mm], - szerokość całkowita z podniesionymi barierkami ≤ 900 [mm]. Podać również szerokość całkowitą z opuszczonymi barierkami. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): - długość ≥ 1900 [mm], - szerokość ≥ 660 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą pedałów (dźwigni) nożnych dostępnych z obu stron wózka, w zakresie co najmniej: - pozycja najniższa ≤ 590 [mm], - pozycja najwyższa ≥ 855 [mm] (mierzone od podłoża do górnej powierzchni leża bez materaca) | Tak, podać |  | Pozycja najniższa ≤ 550 mm – 5 pkt. > 550 mm – 0 pkt. |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie za pomocą pedałów (dźwigni) nożnych, w zakresie ≥ ±15° | Tak, podać |  | ≥ ±17° – 5 pkt. < ±17° – 0 pkt. |  |
|  | Segment pleców regulowany manualnie, ze wspomaganiem sprężyny gazowej, w zakresie min. 0°–85° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu nóg (uniesienie podudzi / podparcie kolan) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Segment siedziska (miednicy) automatycznie obniżany podczas unoszenia segmentu pleców, zapobiegający zsuwaniu się pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczny system napędowy fabrycznie zintegrowany z wózkiem przez jego wytwórcę i objęty deklaracją zgodności UE wytwórcy wózka. Nie dopuszcza się napędów doposażeniowych (modułów napędowych innych podmiotów montowanych do wózka). | Tak |  |  |  |
|  | System napędowy z napędzanym kołem jezdnym, umożliwiający transport wózka z pacjentem przez jedną osobę bez wysiłku fizycznego, z możliwością jazdy do przodu i do tyłu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Sterowanie napędem za pomocą elementów sterujących umieszczonych w uchwycie (uchwytach) do prowadzenia wózka. Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem napędu – jazda możliwa wyłącznie przy przytrzymanym elemencie aktywującym; zwolnienie elementu aktywującego lub użycie wyłącznika bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie jazdy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Blokada jazdy z napędem przy podłączeniu wózka do sieci zasilającej (np. podczas ładowania akumulatorów) | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie napędu z bezobsługowych akumulatorów wbudowanych w wózek. Ładowanie bezpośrednio z sieci 230 V AC za pomocą ładowarki zintegrowanej z wózkiem i przewodu zasilającego przechowywanego na wózku. Podać typ, liczbę i pojemność akumulatorów oraz czas pełnego ładowania | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas pracy (zasięg) napędu na jednym pełnym ładowaniu akumulatora – wg danych wytwórcy | Podać |  |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora umieszczony w miejscu widocznym dla użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Wyłącznik (odłącznik) systemu napędowego umożliwiający całkowite odłączenie zasilania napędu, np. na czas dłuższego postoju | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Stopień ochrony obudowy elementów elektrycznych systemu napędowego min. IPX4 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy ≥ 200 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Centralny system hamulcowy blokujący jednocześnie wszystkie koła, obsługiwany dźwigniami (pedałami) nożnymi dostępnymi na obu końcach wózka (od strony głowy i nóg pacjenta) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja jazdy kierunkowej. Wyraźne oznaczenie kolorystyczne pozycji hamulca i jazdy kierunkowej | Tak |  |  |  |
|  | Barierki boczne opuszczane poniżej poziomu leża, umożliwiające boczny transfer pacjenta: - wysokość ≥ 35 [cm], - długość ≥ 135 [cm], - automatyczna blokada barierki w pozycji podniesionej, - zwalnianie blokady z co najmniej jednego końca leża | Tak, podać |  |  |  |
|  | Składane uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta, umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta (np. podczas resuscytacji) | Tak |  |  |  |
|  | Odbojniki (krążki lub listwy odbojowe) zabezpieczające wszystkie cztery naroża wózka | Tak |  |  |  |
|  | Materac piankowy o grubości ≥ 80 [mm], w zmywalnym, nieprzemakalnym pokrowcu odpornym na środki dezynfekcyjne, zabezpieczony przed przesuwaniem się po leżu (np. rzepy, antypoślizgowa powłoka spodu pokrowca) | Tak, podać |  | ≥ 120 mm – 5 pkt. < 120 mm – 0 pkt. |  |
|  | Wyposażenie (dla każdego wózka): | Tak |  |  |  |
|  | Wieszak infuzyjny teleskopowy z regulacją wysokości, min. 2 haczyki – min. 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyty (haczyki) na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt lub półka na dokumentację medyczną pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Pasy zabezpieczające pacjenta – 1 komplet (min. 2 pasy) wraz z mocowaniami do wózka | Tak, podać |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu, w tym akumulatory systemu napędowego, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń (w tym akumulatorów systemu napędowego) wraz z ich kosztem jednostkowym | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z wózkiem | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).