Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodnia/zamrażarka na zwłoki |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # CHŁODNIA/ZAMRAŻARKA NA ZWŁOKI – 1 SZTUKA |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. Należy załączyć deklarację zgodności WE/UE wytwórcy. | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy spełniający wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Podać rodzaj czynnika chłodniczego. | Tak, podać |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Komora chłodnicza wolnostojąca, przeznaczona do przechowywania zwłok, na 5 ciał na tacach (5 poziomów). Podać układ komory (liczba drzwi, liczba regałów i poziomów). | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komora przeznaczona do ustawienia w dostępnej wnęce pomieszczenia 1.39 (Chłodnia zwłok), obok posiadanej przez Zamawiającego komory chłodniczej na 10 ciał (REZON, typ KZR). Wymiary wnęki w świetle: - szerokość 1100 [mm], - głębokość 2300 [mm], - wysokość 2740 [mm]. Komora łącznie z elementami wystającymi (np. stopkami regulacyjnymi, zawiasami, osłonami) musi mieścić się we wnęce. Podać wymiary zewnętrzne komory [mm]. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komora ustawiona na regulowanych stopkach (wspornikach) | Tak |  |  |  |
|  | Obudowa komory (z wyjątkiem płatów drzwi) wewnątrz i na zewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088 lub równoważnej albo o wyższej odporności korozyjnej. Powierzchnie gładkie, zmywalne, odporne na dezynfekcję. Podać gatunek stali. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Izolacja chłodnicza z pianki poliuretanowej spienionej pod ciśnieniem, o grubości ≥ 80 [mm] | Tak, podać |  | ≥ 100 mm – 5 pkt. < 100 mm – 0 pkt. |  |
|  | Zaokrąglone rogi wewnątrz i na zewnątrz komory w celu łatwego zachowania czystości | Tak |  |  |  |
|  | Drzwi chłodnicze o płatach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Każdy z płatów drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek, wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Podać liczbę płatów drzwi. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt otwarcia drzwi min. 120° (przy załadunku ciał dostępny cały prześwit otworu drzwi) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji siły docisku drzwi względem uszczelki ościeżnicy | Tak |  |  |  |
|  | Podłoga komory ukształtowana w sposób umożliwiający łatwy spływ nieczystości po myciu i dezynfekcji. Odprowadzenie skroplin do zasobnika lub do kanalizacji – podać sposób. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komora wyposażona w regał 5-poziomowy przystosowany do przechowywania 5 ciał. Budowa regału ma pozwalać na mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących przejście). Regał i tace wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych. | Tak |  |  |  |
|  | Regał wyposażony w prowadnice wielorolkowe (min. 2x10 rolek na poziom) gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał | Tak |  |  |  |
|  | Tace nie mogą posiadać elementów ruchomych narażonych na uszkodzenie, wyposażone w dwa czołowe uchwyty. W zestawie 5 tac. | Tak |  |  |  |
|  | Wewnątrz komory na tylnej ścianie umieszczone odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacę | Tak |  |  |  |
|  | W komorze wbudowane oświetlenie typu LED, załączane automatycznie po otwarciu drzwi | Tak |  |  |  |
|  | Komora (regał, prowadnice rolkowe, tace) w pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego hydraulicznym wózkiem podnośnikowym REZON typ WZP1 – załadunek i wyładunek tacy z ciałem na każdy z 5 poziomów regału przy użyciu tego wózka, bez jego przeróbek. Dane wózka wg instrukcji obsługi wytwórcy: - wymiary gabarytowe: długość ok. 2350 mm, szerokość ok. 750 mm, - wysokość unoszenia ramy górnej: min. ok. 300 mm, max. ok. 1900 mm, - udźwig 250 kg, - rama górna z rolkami prowadzącymi i mechanizmem blokady położenia tacy (dźwignia zaczepiana o uchwyt tacy), - system cumowania wózka do komory, ułatwiający zgranie osi wózka i komory. W przypadku braku takiej kompatybilności Wykonawca dostarczy w cenie oferty nowy wózek załadowczy, w pełni kompatybilny z oferowaną komorą, spełniający wymagania pkt 21. Podać oferowany wariant: kompatybilność z wózkiem WZP1 albo dostawa nowego wózka. Kompatybilność komory z wózkiem (posiadanym albo dostarczonym) zostanie sprawdzona przy odbiorze próbą załadunku i wyładunku tacy na każdym poziomie regału. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komora wyposażona w system cumowania i osiowania wózka załadowczego z regałem, współpracujący z systemem cumowania posiadanego wózka WZP1 albo wózka dostarczonego zgodnie z pkt 21 | Tak |  |  |  |
|  | Wózek transportowo-załadunkowy kompatybilny z tacami i regałem oferowanej komory – wymagany wyłącznie w przypadku braku kompatybilności komory z posiadanym wózkiem WZP1 (pkt 19): | Tak, jeżeli dotyczy |  |  |  |
|  | Wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych, kwasoodpornych | Tak |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą elektryczną akumulatorową | Tak |  |  |  |
|  | Przyciski sterujące podnoszeniem i opuszczaniem górnej ramy wózka | Tak |  |  |  |
|  | Czytelna wizualna informacja o stanie naładowania akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja wózka musi gwarantować szczelność konstrukcji w przypadku mycia lub dezynfekcji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory | Tak |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 200 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze | Tak |  |  |  |
|  | Blokada zapobiegająca zsunięciu się tacy z ciałem | Tak |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w boczne uchwyty manewrowe oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka | Tak |  |  |  |
|  | Cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem | Tak |  |  |  |
|  | System cumowania i osiowania górnej, podnoszonej ramy z regałem wewnątrz komory | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary: długość 2250÷2350 mm, szerokość 700÷760 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komora wyposażona w agregat chłodniczy typu SPLIT: chłodnica umieszczona wewnątrz komory, a agregat na zewnątrz budynku (na dachu lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Drugi niezależny agregat chłodniczy, wspomagający agregat główny bądź przejmujący jego rolę w przypadku awarii | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres regulacji temperatury wewnątrz komory min. od −5 °C do +5 °C | Tak, podać |  |  |  |
|  | Automatyczny system odszraniania | Tak |  |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory w celu zapewnienia jednakowej temperatury w całym przekroju komory | Tak |  |  |  |
|  | Sterowanie chłodzeniem komory za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym. Na panelu dostępne informacje o aktualnej temperaturze wewnątrz komory i zadanej temperaturze. Ponadto możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie, sterowanie oświetleniem komory, sygnalizacja pracy sprężarki agregatu, sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory, sygnalizacja awarii | Tak |  |  |  |
|  | Umieszczenie panelu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji | Tak |  |  |  |
|  | Alarm akustyczny i optyczny przekroczenia zadanych progów temperatury (górnego i dolnego) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne wznowienie pracy z zachowaniem nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania (m.in. przy przełączeniu na zasilanie awaryjne) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wspólne sterowanie lub nadzór obu komór: objęcie posiadanej komory chłodniczej Zamawiającego (REZON, typ KZR, 10 ciał) wspólnym panelem (systemem) sterowania lub nadzoru – odczyt temperatur, nastawy i alarmy obu komór w jednym miejscu – wykonane przez Wykonawcę w cenie oferty. Układy chłodnicze obu komór pozostają niezależne – awaria wspólnego panelu (systemu) nie może powodować zatrzymania chłodzenia żadnej z komór. Podać rozwiązanie. | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, z obwodu zabezpieczonego 16 A. Podać moc przyłączeniową [kW]. | Tak, podać |  |  |  |
|  | W cenie oferty: dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (komora – pom. 1.39, agregat – dach budynku), w tym wykonanie instalacji chłodniczej łączącej chłodnicę z agregatem. | Tak |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy dostawy – komorę z regałem i tacami, agregat chłodniczy, instalację chłodniczą, panel sterowania, wspólny system sterowania lub nadzoru (jeżeli został zaoferowany) oraz wózek załadowczy (jeżeli jest dostarczany) – w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących – jeżeli wymagają tego przepisy dotyczące zastosowanego czynnika chłodniczego – kontrolę szczelności układu chłodniczego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego. Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z komorą | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).