Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd do chirurgii urazowej (piła + wiertarka) |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 1a | Akumulatory (min. 4 szt.) i ładowarka – wyłącznie w wariancie B (pkt 24–25 specyfikacji); w wariancie A wpisać „nie dotyczy” |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość oferty (RAZEM) stanowi sumę poz. 1 i 1a. Poz. 1a wycenia wyłącznie Wykonawca oferujący wariant B (pkt 23 specyfikacji); Wykonawca oferujący wariant A wpisuje w poz. 1a „nie dotyczy”.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # NAPĘD DO CHIRURGII URAZOWEJ (PIŁA + WIERTARKA) – 1 KOMPLET |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| - Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | - Ocena Komisji - spełnia / - nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Zestaw kompletny, gotowy do użycia klinicznego po sterylizacji. Rękojeści, nasadki, osprzęt do aseptycznego zakładania akumulatorów oraz akumulatory i ładowarka (jeżeli są dostarczane) pochodzą z jednego systemu napędowego tego samego wytwórcy i są przez niego przewidziane do wspólnego stosowania. Kosz, kontener sterylizacyjny i tabliczki identyfikacyjne mogą pochodzić od innego wytwórcy. Podać nazwę systemu oraz wykaz elementów zestawu z numerami katalogowymi i ilościami (w tabeli lub w załączniku do oferty). | Tak, podać |  |  |  |
| - NAPĘD DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH – 1 SZT. |  |  |  |  |  |
|  | Napęd akumulatorowy z rękojeścią pistoletową, współpracujący z nasadkami wiertarskimi, frezerską (do rozwiertaków), do drutów Kirschnera oraz z nasadką piły oscylacyjnej – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Silnik bezszczotkowy (komutowany elektronicznie) o mocy ≥ 220 [W] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja prędkości obrotowej przyciskiem (spustem) rękojeści, w zakresie co najmniej: – od 0 do 1000 [obr./min] na nasadkach wiertarskich, – od 0 do 250 [obr./min] na nasadce frezerskiej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zmiana kierunku obrotów (prawe / lewe) za pomocą przełącznika lub przycisku na rękojeści | Tak |  |  |  |
|  | Kaniulacja napędu (otwór przelotowy wzdłuż osi) ≥ 4 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Blokada (zabezpieczenie) przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |  |  |
|  | Tryb oscylacyjny (naprzemienna zmiana kierunku obrotów) wybierany na rękojeści, np. do wprowadzania drutów Kirschnera i wiercenia w pobliżu tkanek miękkich | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - PIŁA OSCYLACYJNA – 1 SZT. |  |  |  |  |  |
|  | Piła oscylacyjna – osobna rękojeść pistoletowa zasilana z akumulatora – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Silnik bezszczotkowy (komutowany elektronicznie) o mocy ≥ 220 [W] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Blokada (zabezpieczenie) przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja częstotliwości oscylacji przyciskiem (spustem) rękojeści, od 0 do co najmniej 12 000 [osc./min] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Głowica obracana o 360°, blokowana w co najmniej 8 położeniach. Podać liczbę położeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Mocowanie (wymiana) brzeszczotów bez użycia narzędzi | Tak |  |  |  |
|  | Kąt wychylenia (oscylacji) brzeszczotu ≤ 5 [°] | Tak, podać |  |  |  |
| - NASADKI DO NAPĘDU Z PKT II |  |  |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs (z kluczem, jeżeli konstrukcja uchwytu go wymaga) – 1 szt.: – mocowanie narzędzi o średnicy do co najmniej 6 [mm] – podać zakres, – prędkość obrotowa do co najmniej 1000 [obr./min], – kaniulacja ≥ 4 [mm], – maksymalny moment obrotowy ≥ 3,5 [Nm] – podać | Tak, podać |  | Moment obrotowy ≥ 5 Nm – 5 pkt. < 5 Nm – 0 pkt. |  |
|  | Nasadka wiertarska z szybkozłączem typu AO małe – 1 szt.: – prędkość obrotowa do co najmniej 1000 [obr./min], – podać kaniulację [mm] i maksymalny moment obrotowy [Nm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera – mocowanie drutów o średnicy co najmniej od 1,0 do 3,2 [mm] jedną nasadką albo kompletem nasadek – 1 kpl. Podać zakres średnic. W komplecie dystalna osłona drutu Kirschnera, jeżeli system ją przewiduje. | Tak, podać |  | Mocowanie drutów do ≥ 4,0 mm – 5 pkt. < 4,0 mm – 0 pkt. |  |
|  | Nasadka frezerska (wolnoobrotowa) z szybkozłączem typu AO duże, do rozwiertaków – 1 szt.: – prędkość obrotowa do co najmniej 250 [obr./min], – maksymalny moment obrotowy ≥ 18 [Nm], – kaniulacja ≥ 4 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej do napędu z pkt 4, do brzeszczotów o długości użytkowej do co najmniej 50 [mm] – 1 szt. Podać częstotliwość oscylacji [osc./min] i kąt wychylenia brzeszczotu [°] | Tak, podać |  |  |  |
| - ZASILANIE – AKUMULATORY I ŁADOWARKA |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający posiada akumulatory i ładowarkę systemu Acculan 4 (wytwórca: Aesculap AG). Wariant A – rękojeści z pkt II i III współpracują z akumulatorami i ładowarką posiadanymi przez Zamawiającego: Wykonawca potwierdza to oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, nie dostarcza akumulatorów ani ładowarki, a w poz. 1a arkusza asortymentowo-cenowego wpisuje „nie dotyczy”. Wariant B – rękojeści nie współpracują z akumulatorami i ładowarką posiadanymi przez Zamawiającego: Wykonawca dostarcza akumulatory i ładowarkę zgodnie z pkt 24–25 i wycenia je w poz. 1a arkusza asortymentowo-cenowego. Podać oferowany wariant. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wariant B: akumulatory wielokrotnego ładowania przeznaczone do oferowanych rękojeści – min. 2 szt. na każdą rękojeść (łącznie min. 4 szt.). Podać typ (technologię), napięcie [V], pojemność [Ah] oraz trwałość deklarowaną przez wytwórcę (liczba cykli ładowania lub okres eksploatacji) – o ile wytwórca ją określa; w przeciwnym razie wpisać „wytwórca nie określa” (informacja nie podlega ocenie) | Tak, podać (dotyczy wariantu B) |  |  |  |
|  | Wariant B: ładowarka sieciowa 230 V AC do akumulatorów z pkt 24, z co najmniej 4 gniazdami ładowania i sygnalizacją stanu ładowania – 1 szt. Podać liczbę gniazd | Tak, podać (dotyczy wariantu B) |  |  |  |
|  | Osprzęt do aseptycznego umieszczenia niesterylnego akumulatora w sterylnej rękojeści (np. lejek i pokrywa komory akumulatora) albo sterylny pojemnik (obudowa) akumulatora wraz z osłoną do jego zakładania – min. 1 kpl. na każdą rękojeść (łącznie min. 2 kpl.). Nie dotyczy, jeżeli wszystkie akumulatory używane z zestawem (dostarczane albo posiadane przez Zamawiającego) są przeznaczone przez wytwórcę do sterylizacji. Podać rodzaj osprzętu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Akumulator niesterylny umieszczany bezpośrednio w sterylnej komorze rękojeści (np. przez lejek), bez osobnego pojemnika (obudowy) na akumulator | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - WYPOSAŻENIE DO STERYLIZACJI I BRZESZCZOTY |  |  |  |  |  |
|  | Kosz (taca) do mycia, sterylizacji i przechowywania zestawu – 1 szt.: perforowany, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytami (organizerami) mocującymi obie rękojeści i osprzęt oraz z miejscami na wszystkie nasadki, zabezpieczającymi je przed przemieszczaniem się; uchwyt na brzeszczoty – w przypadku brzeszczotów wielorazowych. Podać wymiary zewnętrzne [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny – 1 kpl.: – wanna i pokrywa z aluminium, – mieszczący kosz z kompletnym wyposażeniem, – wymiary zewnętrzne nieprzekraczające 1 jednostki sterylizacyjnej (1 STE: 600 × 300 × 300 mm) – podać wymiary, – filtr wielokrotnego użytku albo równoważna bariera mikrobiologiczna – podać rodzaj i trwałość w cyklach sterylizacji, – możliwość plombowania, – 2 tabliczki identyfikacyjne. Kontener może pochodzić od innego wytwórcy niż napęd. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Brzeszczoty – zestaw startowy: min. 10 szt. brzeszczotów do piły z pkt III i nasadki z pkt 22 (w tym min. 2 szt. do nasadki z pkt 22). Brzeszczoty wielorazowe (sterylizacja parowa w 134 °C) lub jednorazowe sterylne – podać rodzaj (serię). Rozmiary brzeszczotów do wyboru przez Zamawiającego z oferty katalogowej wytwórcy przy realizacji dostawy; wybór rozmiarów w ramach serii wskazanej w ofercie nie zmienia ceny oferty. | Tak, podać |  |  |  |
| - PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA – WYMAGANIA WSPÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Rękojeści i nasadki przystosowane do mycia i dezynfekcji maszynowej (w myjni-dezynfektorze) oraz sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C | Tak |  |  |  |
|  | Dopuszczone przez wytwórcę mycie maszynowe rękojeści i nasadek z użyciem alkalicznych środków myjących. Podać ograniczenia wytwórcy (np. maksymalne pH) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obudowy rękojeści napędu i piły wykonane z tytanu (stopu tytanu) lub ze stali nierdzewnej. Podać materiał obudowy każdej rękojeści | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rękojeści bezobsługowe, niewymagające oliwienia (smarowania) przez użytkownika (wersja 1) lub rękojeści wymagające oliwienia – w zestawie adapter do oliwienia (wersja 2). Podać oferowaną wersję. | Tak, podać |  | Wersja 1 – 5 pkt. Wersja 2 – 0 pkt. |  |
| - OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie elementy zestawu, z wyłączeniem brzeszczotów, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu lub w serwisie Wykonawcy. Odbiór sprzętu do naprawy poza siedzibą Zamawiającego i jego zwrot odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, współpracujący z nasadkami i akumulatorami używanymi z zestawem (albo dostarczony wraz z akumulatorami), bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla oferowanego zestawu (w tym brzeszczotów, akumulatorów, filtrów kontenera oraz środka do oliwienia – jeżeli dotyczy) wraz z ich cenami jednostkowymi netto | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego zestawu po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny zestawu dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego bloku operacyjnego oraz personelu sterylizatorni w zakresie obsługi, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji zestawu, w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca instrukcję przygotowania wyrobów do ponownego użycia: mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę wyrobów z instrukcją obsługi wyłącznie w języku obcym | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).