Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt skalpela do mikroostrzy, typ Landolt, kształt bagnetowy, uchwyt czworokątny, długość 210 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum, długość 180 mm, ostrza tępo-tępe, utwardzone, z twardą wkładką, złote ucha |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Nelson-Metzenbaum, długość 260 mm, ostrza tępo-tępe, utwardzone, z twardą wkładką ze szlifem falistym, złote ucha |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum, długość 180 mm, ostrza tępo-tępe, utwardzone, z twardą wkładką ze szlifem falistym, złote ucha |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym, typ DeBakey, prosta, szerokość szczęki 2 mm, długość 200 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Klips naczyniowy typu bulldog, atraumatyczny, szczęki zakrzywione kątowo, siła zacisku 250 g |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Klips naczyniowy typu bulldog, atraumatyczny, szczęki zakrzywione kątowo, kształt łukowaty, siła zacisku 250 g |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki naczyniowe, typ Mikro-Halsted, zakrzywione, delikatne, skok ząbków 0,5 mm, długość 125 mm |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted, małe, proste, delikatne, długość 100 mm |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Imadło chirurgiczne, typ DeBakey, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0–6/0, długość 260 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Imadło chirurgiczne, typ DeBakey, model smukły, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0–6/0, długość 305 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Imadło chirurgiczne, typ Converse, szczęki proste z twardą wkładką, do nici 6/0–10/0, długość 130 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Sonda dwustronna giętka, wykonana ze stopu zawierającego cynę, zakończona kulkami o średnicy 3,5 mm, długość 300 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Hak operacyjny, typ Collin, dwustronny, długość 150 mm; komplet dwóch haków o wymiarach części roboczych 21 × 14 mm i 32 × 16 mm oraz 17 × 14 mm i 28 × 16 mm |  |  |  | 4 kpl. |  |  |  |  |
| 15 | Hak operacyjny, typ Langenbeck, wymiary części roboczej 40 × 10 mm, długość 230 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne, typ Allis, proste, szerokość pyszczka 6,2 mm, długość 155 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne, typ Allis, proste, szerokość pyszczka 8,4 mm, długość 255 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Punktak aorty, średnica 5,5 mm, długość 140 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw wzierników pochwowych, typ Kallmorgen, wymiary 75 × 39 mm, długość 170 mm |  |  |  | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw wzierników pochwowych, typ Kallmorgen, wymiary 95 × 39 mm, długość 200 mm |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 21 | Raszpla do kości, typ Joseph, część robocza z drobną kratką, długość 160 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Łyżeczka ginekologiczna tępa, typ Gourdet, główka łezkowa, szerokość 14 mm, długość 280 mm (11″) |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Dźwignia kostna, typ Buck-Gramcko, szerokość 7,5 mm, szerokość końcówki 2 mm, długość 150 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Odgryzacz kostny, typ Luer-Stille, prosty, szerokość szczęki 10,6 mm, długość 240 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Kleszcze chwytające do chrząstek, typ Bircher-Ganske, zakrzywione, długość 200 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Kleszcze chwytające do chrząstek, typ Bircher-Ganske, zakrzywione w bok, długość 200 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Uchwyt skalpela nr 4, długość 135 mm |  |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Uchwyt skalpela nr 3, długość 125 mm |  |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Kleszczyki naczyniowe, typ Pean, proste, skok ząbków 1,25 mm, długość 260 mm |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki naczyniowe, typ Kocher-Ochsner, proste, skok ząbków 1,25 mm, końcówka robocza 1 × 2 ząbki, długość 260 mm |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Raszpla do kości dwustronna, figury 9 + 10, z twardymi wkładkami, profil 52/62 ząbków, długość 210 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Wziernik uszny, typ Hartmann, dla dzieci, średnica 3,2 mm, długość 37 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Wziernik uszny, typ Hartmann, dla dzieci, średnica 4,6 mm, długość 37 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Punch zatokowy tnący wstecznie, prosto w górę, długość 100 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Nożyczki preparacyjne delikatne, proste, typ Metzenbaum, końce tępo-tępe, długość 145 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Kleszczyki do kości sitowej, typ Watson-Williams, proste, szczęki ząbkowane, długość 110 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Mikronożyczki sprężynowe, zakrzywione, uchwyt płaski, końce ostro-ostre, długość 160 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Pinceta chirurgiczna bagnetowa, długość 160 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Elewator z raspatorem, typ Freer, dwustronny, tępo/ostry, szerokość części roboczych 4 mm i 3,5 mm, długość 185 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Kaniula ssąca, typ Frazier, średnica 3 mm, długość 180 mm |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Kaniula ssąca, typ Frazier, średnica 5 mm, długość 180 mm |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Kleszcze jelitowe, typ Allis, proste, 5 × 6 ząbków, długość 220 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Kleszczyki jelitowe, typ Boys-Allis, proste, 5 × 6 ząbków ostrych, długość 155 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Pinceta atraumatyczna izolowana, do koagulacji monopolarnej, ząbkowanie typu DeBakey, prosta, szerokość szczęki 2 mm, długość 200 mm |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Imadło chirurgiczne, typ Hegar-Mayo, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, długość 165 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Imadło chirurgiczne, typ Hegar-Mayo, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, długość 190 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Nożyczki naczyniowe, typ Potts-De Martel, odgięte pod kątem 60°, końce ostro-ostre, długość 220 mm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka, prosta, końcówka robocza 1 × 2 ząbki, długość 180 mm |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka, prosta, końcówka robocza 1 × 2 ząbki, długość 200 mm |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Dźwignia kostna, typ Hohmann, szerokość 17 mm, długa wąska końcówka, długość 240 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Raspator, typ Williger, lekko zagięty, ostry, szerokość części roboczej 6 mm, długość całkowita 160 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Raspator, typ Farabeuf-Collin, prosty, ostry, szerokość części roboczej 11 mm, długość całkowita 160 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Raspator, typ Jansen, zakrzywiony, ostry, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 165 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Raspator, typ Cobb, lekko zakrzywiony, ostry, szerokość części roboczej 19 mm, długość całkowita 280 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Osteotom do przegrody nosa, typ Cottle, prosty, ze znacznikiem głębokości, szerokość części roboczej 4 mm, długość 180 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Osteotom do przegrody nosa, typ Cottle, prosty, ze znacznikiem głębokości, szerokość części roboczej 6 mm, długość 180 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 57 | Osteotom do przegrody nosa, typ Cottle, prosty, ze znacznikiem głębokości, szerokość części roboczej 8 mm, długość 180 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 58 | Kleszcze repozycyjne do kości palców, typ Reill, zakrzywione, długość 135 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 59 | Kleszcze repozycyjne do kości, zakrzywione, długość 95 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 60 | Kleszcze repozycyjne do dużych kości, zakrzywione, długość 200 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 61 | Odgryzacz kostny, typ Luer-Friedmann, zakrzywiony, szerokość części roboczej 3 mm, długość całkowita 145 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 62 | Odgryzacz kostny, typ Luer-Stille, zakrzywiony, szerokość szczęki 8 mm, długość 240 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 63 | Osteotom zakrzywiony kątowo, szerokość 15 mm, długość 300 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 64 | Dłuto w kształcie łabędziej szyi, szerokość 25 mm, długość 300 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 65 | Rękojeść (uchwyt) w kształcie litery T, długość 150 mm, z uchwytem trójszczękowym o zakresie mocowania do średnicy 6,5 mm |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Uwagi do arkusza asortymentowo-cenowego:

1. Nazwy typów narzędzi (np. Metzenbaum, DeBakey, Halsted, Allis, Hohmann) oznaczają powszechnie stosowany wzór (kształt) narzędzia, a nie wytwórcę ani znak towarowy.

2. W kolumnach „Nazwa /typ/ symbol”, „Nr katalog.” i „Producent” należy podać dane oferowanego narzędzia. Jeżeli wymiary oferowanego narzędzia różnią się od podanych w opisie pozycji, w kolumnie „Nazwa /typ/ symbol” należy wpisać wymiary rzeczywiste (dopuszczalne tolerancje – pkt 11 tabeli wymagań ogólnych).

3. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym dostawę, oznakowanie kodem Data Matrix, szkolenie oraz obsługę gwarancyjną.

| # NARZĘDZIA CHIRURGICZNE – 65 POZYCJI WG ARKUSZA ASORTYMENTOWO-CENOWEGO |  |
| --- | --- |
| Wytwórca (wytwórcy) narzędzi: pełna nazwa, adres, strona www; przy kilku wytwórcach wskazać pozycje arkusza |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Klasa wyrobu medycznego: dla poszczególnych pozycji lub grup narzędzi |  |
| Katalog wytwórcy: tytuł, wydanie, adres strony internetowej |  |

| - Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | - Ocena Komisji - spełnia / - nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, fabrycznie nowe, nieużywane, niepochodzące z wystaw. Nie dopuszcza się narzędzi regenerowanych, rekondycjonowanych ani używanych | Tak |  |  |  |
|  | Narzędzia są wyrobami medycznymi oznakowanymi znakiem CE, wprowadzonymi do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklaracje zgodności UE wytwórcy dla oferowanych wyrobów. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu (w tym dla narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku klasy I) – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki. W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych art. 120 MDR (w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności sporządzonej na podstawie dyrektywy 93/42/EWG oraz – jeżeli w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana – ważnego certyfikatu tej jednostki, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR. | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Wymagania określone w niniejszej tabeli dotyczą wszystkich pozycji arkusza asortymentowo-cenowego. Dopuszcza się zaoferowanie narzędzi różnych wytwórców, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań – w tym warunków serwisu i gwarancji – dla każdego zaoferowanego narzędzia | Tak |  |  |  |
|  | Każda pozycja arkusza asortymentowo-cenowego musi być przedstawiona w dołączonych do oferty kartach katalogowych, katalogach lub folderach wytwórcy, w języku polskim lub angielskim, z oznaczeniem numeru pozycji arkusza. Z dokumentów muszą wynikać nazwa i numer katalogowy narzędzia; parametry niewskazane w tych dokumentach należy potwierdzić oświadczeniem wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora | Tak, załączyć |  |  |  |
| - WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do produkcji narzędzi chirurgicznych, zgodnej z normą PN-EN ISO 7153-1 lub równoważną, w gatunku dobranym przez wytwórcę do rodzaju narzędzia. Inne materiały, odporne na korozję i sterylizację parową w 134 °C, dopuszcza się wyłącznie tam, gdzie wynika to z opisu pozycji lub wytwórca standardowo stosuje je dla danego typu narzędzia (np. wkładki z węglika spiekanego, izolacja, sonda giętka, wzierniki z powłoką chromowaną) – wskazać pozycje i materiał. Należy załączyć informację wytwórcy o materiałach (gatunek stali lub norma) dla wszystkich grup narzędzi objętych arkuszem, w szczególności: nożyczki, imadła, pincety, kleszczyki i kleszcze, haki, odgryzacze, raspatory, dźwignie, osteotomy i dłuta, wzierniki, kaniule, klipsy naczyniowe | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Odporność narzędzi na korozję oraz na warunki sterylizacji parowej i ekspozycję termiczną zgodna z normą PN-EN ISO 13402 lub równoważną | Tak |  |  |  |
|  | Narzędzia poddane przez wytwórcę procesowi pasywacji powierzchni | Tak |  |  |  |
|  | Powierzchnia narzędzi matowana (satynowa), ograniczająca odbicia światła lampy operacyjnej – z wyjątkiem elementów, dla których opis pozycji lub technologia wytwórcy przewiduje inne wykończenie (np. izolacja, powłoka chromowana lub czerniona, złote ucha). Podać technologię matowania stosowaną przez wytwórcę | Tak, podać |  |  |  |
|  | Narzędzia opisane w arkuszu jako „z twardą wkładką” lub „z twardymi wkładkami” (poz. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 31) wyposażone we wkładki z węglika spiekanego (twardego metalu); nożyczki z twardą wkładką z uchami w kolorze złotym | Tak |  |  |  |
|  | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonych przed przypadkowym odkręceniem | Tak |  |  |  |
|  | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych: ± 5%. Pozostałe parametry: ± 5%. Tolerancja ± 5% dotyczy parametrów wymiarowych wyrażonych w mm, stopniach i gramach. Nie dotyczy oznaczeń rozmiaru i typu (numer uchwytu skalpela, figura, zakres nici, wymiar calowy podany pomocniczo), liczby ząbków ani cech opisowych. | Tak |  |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie każdego narzędzia: logo (znak) wytwórcy i numer katalogowy | Tak |  |  |  |
|  | Narzędzia oznaczone trwałym (laserowym) kodem Data Matrix – matrycowym, dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod 2D) złożonym z ciemnych i jasnych pól (modułów), w standardzie ECC 200 (ISO/IEC 16022) – zawierającym zakodowany unikalny numer narzędzia, odczytywalnym standardowym czytnikiem kodów 2D. Oznakowanie ma umożliwiać pełną identyfikację i zeskanowanie każdego narzędzia w zestawie. Kod nanosi wytwórca lub serwis autoryzowany przez wytwórcę, w sposób niepowodujący utraty gwarancji. Znakowaniu nie podlegają narzędzia pokryte tworzywem sztucznym oraz narzędzia, na których wytwórca nie przewiduje naniesienia kodu ze względu na wymiary lub konstrukcję – wskazać takie pozycje arkusza | Tak, podać |  |  |  |
|  | Narzędzia przystosowane do mycia ręcznego i maszynowego (w tym z neutralizacją), mycia ultradźwiękowego – z wyjątkiem narzędzi, dla których wytwórca w instrukcji ponownego przygotowania wyklucza tę metodę (wskazać pozycje i metodę zastępczą), dezynfekcji termicznej i chemicznej środkami dopuszczonymi do obrotu oraz sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C – zgodnie z instrukcją wytwórcy. Podać zalecane metody i parametry | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pinceta izolowana (poz. 44) przystosowana do koagulacji monopolarnej: izolacja na całej długości z wyjątkiem części roboczej, przyłącze do przewodu monopolarnego, wielokrotnego użytku. Podać typ przyłącza i kompatybilne przewody | Tak, podać |  |  |  |
| - OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie dostarczone narzędzia, obejmująca wady materiałowe i wykonawcze, w szczególności korozję, pęknięcia, odkształcenia, utratę funkcji zamków, zapadek i połączeń, wykruszenie lub odspojenie twardych wkładek oraz uszkodzenie izolacji, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – odbiór narzędzia lub podjęcie naprawy) maksymalnie do 72 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy lub wymiany narzędzia na nowe – max. 7 [dni roboczych] od dnia odbioru narzędzia od Zamawiającego | Tak, podać |  |  |  |
|  | Odbiór narzędzi do naprawy gwarancyjnej i ich zwrot do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Narzędzie zastępcze o parametrach nie gorszych niż narzędzie naprawiane, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 7 dni roboczych; narzędzie zastępcze dostarczone najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji naprawianego narzędzia o liczbę dni wyłączenia go z użytkowania (potwierdzoną w protokole naprawy) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany narzędzia na nowe na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania narzędzia po 3 naprawach gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany do wymiany narzędzia na fabrycznie nowe. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument wytwórcy potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych narzędzi | Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia – w okresie gwarancji oraz odpłatnie po jej zakończeniu, przez co najmniej 8 lat od dnia dostawy – dostęp do fabrycznego działu regeneracji narzędzi chirurgicznych wytwórcy lub działu regeneracji autoryzowanego przez wytwórcę, zlokalizowanego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem w 100% funkcjonalności, m.in.: ostrzenie nożyczek, odgryzaczy i łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, kleszczyków atraumatycznych, klipsów naczyniowych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją i matowaniem oraz niklowanie, chromowanie lub złocenie narzędzi z takimi powłokami. Dział regeneracji posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 13485 lub równoważny. Podać nazwę i adres działu regeneracji; załączyć certyfikat | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dział regeneracji wskazany w pkt 25 dysponuje co najmniej następującym parkiem maszynowym – podać typ, model i numer seryjny urządzenia: – urządzenie (urządzenia) do matowania, – szlifierki, – myjka ultradźwiękowa, – piec hartowniczy, – linia urządzeń do pasywacji narzędzi, – urządzenie do znakowania kodem Data Matrix lub równoważne, – urządzenie galwaniczne do złocenia, – mikroskop stereoskopowy, – inne, niezbędne do realizacji wszystkich czynności wymienionych w pkt 25. Uwaga – wszystkie ww. urządzenia muszą posiadać aktualne na dzień składania ofert oraz przez cały okres gwarancji dokumenty dopuszczające je do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych narzędzi wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych – wpisać „Nie dotyczy”) | Tak / Nie dotyczy |  |  |  |
|  | W ostatnim miesiącu podstawowego okresu gwarancji Wykonawca wykona audyt polegający na inwentaryzacji i kwalifikacji narzędzi (ze wskazaniem: do dalszego stosowania, do regeneracji lub do kasacji) w postaci raportu w wersji elektronicznej oraz papierowej, zawierającego dla każdego narzędzia: – nazwę narzędzia i opis umożliwiający jego identyfikację (ewentualnie zdjęcie co najmniej w skali 1:2), – opis aktualnego stanu narzędzia wraz ze wskazaniami dotyczącymi dalszego użytkowania. Narzędzia, które nie nadają się do dalszego stosowania bez naprawy, Wykonawca podda naprawie i regeneracji na własny koszt, w terminie do 10 dni roboczych od ich odbioru (nie dotyczy narzędzi, których uszkodzenie powstało bezsprzecznie z winy użytkownika – ciężar dowodu po stronie Wykonawcy) | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nieodpłatna regeneracja narzędzi w okresie gwarancji – jednokrotnie dla każdego dostarczonego narzędzia, na zlecenie Zamawiającego, w terminie i partiach wskazanych przez Zamawiającego. Regeneracja obejmuje w szczególności: ostrzenie narzędzi tnących, regulację i przywrócenie funkcjonalności zamków, zapadek i części roboczych, wymianę zużytych śrub i nitów oraz odnowienie powierzchni z pasywacją. Regeneracja wykonywana w dziale regeneracji wskazanym w ofercie, z odbiorem i zwrotem narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawcy; czas realizacji – max. 10 dni roboczych od odbioru narzędzi | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - SZKOLENIA I DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego (w tym sterylizatorni) w siedzibie Zamawiającego w zakresie zasad prawidłowego użytkowania narzędzi, mycia, dezynfekcji i wymogów sterylizacji, rozpoznawania korozji i uszkodzeń oraz wykonywania testów funkcyjnych. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja używania i ponownego przygotowania narzędzi do użycia (mycie, dezynfekcja, sterylizacja) w języku polskim, dostarczona wraz z narzędziami – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).