Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| a | Głowica microconvex |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| b | Głowica liniowa szerokopasmowa |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| c | Głowica sektorowa |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # ULTRASONOGRAF – 1 SZTUKA |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu – UDI-DI lub podstawowy UDI-DI: |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | Tak |  |  |  |
|  | Ultrasonograf wyposażony w: - głowicę microconvex do badań noworodków (przezciemiączkowych, jamy brzusznej), - głowicę liniową szerokopasmową, - głowicę sektorową do badań kardiologicznych i przezciemiączkowych noworodków, - moduł EKG, videoprinter, zasilanie akumulatorowe i podgrzewacz żelu. Aparat gotowy do pracy po dostawie, instalacji i uruchomieniu – wszystkie funkcje i tryby wymagane w niniejszej specyfikacji dostępne w oferowanej konfiguracji i ujęte w cenie oferty. | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim. Obsługa polskich znaków diakrytycznych w opisach i raportach. | Tak |  |  |  |
|  | Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (wysyłanie badań, pobieranie listy roboczej). Konfiguracja dotyczy tylko dostarczanego aparatu – Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji po stronie systemu PACS. | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego aparatu i głowic. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi wyposażonymi w blokadę, o zwartej konstrukcji umożliwiającej łatwe przemieszczanie między stanowiskami (inkubatorami) i salami oddziału przez jedną osobę | Tak |  |  |  |
|  | Kompaktowa budowa: - szerokość aparatu ≤ 65 [cm], - masa aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych ≤ 120 [kg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pulpit operatora (panel sterowania) z regulacją wysokości oraz możliwością obrotu, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Podać zakres regulacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kolorowy monitor LCD/LED lub OLED na ruchomym ramieniu, z możliwością obrotu, pochylenia i zmiany wysokości względem pulpitu; przekątna ≥ 23″, rozdzielczość ≥ 1920 × 1080 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu; przekątna ≥ 12″ | Tak, podać |  | Przekątna ≥ 15″ – 5 pkt. Przekątna < 15″ – 0 pkt. |  |
|  | Interfejs użytkownika: czytelne menu, sterowanie z pulpitu i ekranu dotykowego, możliwość personalizacji przez użytkownika (przypisanie funkcji do przycisków i/lub konfiguracja układu ekranu dotykowego) oraz tworzenie i zapis własnych ustawień (presetów) badań. Opisać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów – sprzętowa lub wyświetlana na ekranie dotykowym. Podać rodzaj | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba aktywnych, równoważnych gniazd głowic obrazowych – min. 4 | Tak, podać |  | ≥ 5 gniazd – 5 pkt. 4 gniazda – 0 pkt. |  |
|  | Uchwyty na głowice po stronie operatora – min. 4 | Tak |  |  |  |
|  | Podgrzewacz żelu zamontowany na aparacie i zasilany z aparatu (dopuszcza się podgrzewacz odłączany do czyszczenia) | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe – wbudowany akumulator umożliwiający: - przemieszczanie aparatu między stanowiskami bez jego wyłączania i ponownego uruchamiania systemu (praca lub tryb czuwania na zasilaniu akumulatorowym), - wykonywanie badań (skanowanie) bez podłączenia do sieci elektrycznej przez min. 90 minut. Podać czas ciągłego skanowania na w pełni naładowanym akumulatorze [min] – wg danych wytwórcy | Tak, podać |  | ≥ 120 min – 5 pkt. < 120 min – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Poziom hałasu pracującego aparatu wg danych wytwórcy (karta katalogowa lub instrukcja obsługi). Podać wartość [dB] | Podać |  | ≤ 30 dB – 5 pkt. > 30 dB lub brak danych wytwórcy – 0 pkt. |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu od włączenia zasilania do gotowości do badania ≤ 60 s. Podać również czas wznowienia pracy ze stanu czuwania | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi | Tak |  |  |  |
|  | Moduł EKG z kablem pacjenta; krzywa EKG wyświetlana na obrazie; wyzwalanie akwizycji obrazu sygnałem EKG | Tak |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała małego formatu, sterowana z aparatu | Tak |  |  |  |
| ## PARAMETRY SYSTEMU I TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |
|  | W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Liczba kanałów przetwarzania wg nomenklatury wytwórcy – podać (informacyjnie) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia do aparatu obejmujący min. 2–22 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania dostępne na aparacie: - B (2D), M, M z Dopplerem kolorowym (Color M), anatomiczny M-mode (dowolne położenie linii na obrazie 2D), - Doppler kolorowy (CD), Doppler mocy (PD) w tym z detekcją kierunku przepływu, - Doppler pulsacyjny (PW), Doppler fali ciągłej (CW) sterowany pod kontrolą obrazu 2D, - Duplex (B + CD/PD lub B + PW) i Triplex (B + CD/PD + PW) w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
|  | Tryb B: zakres głębokości obrazowania (wartość systemowa) obejmujący min. 2–35 cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 260[dB] – wg nomenklatury producenta | Tak, podać |  |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 1480 [obrazów/s] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach z dostawy | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe (compound – emisja i odbiór wiązek pod wieloma kątami) w czasie rzeczywistym – dostępne co najmniej na głowicy liniowej z dostawy. Podać wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępne | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja redukcji szumów i plamek (speckle) w obrazie B z regulacją stopnia redukcji | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia strefowego (TGC) – min. 8 stref; cyfrowa na ekranie dotykowym lub suwakami. Podać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) obrazów „na żywo”, zatrzymanych i z pamięci CINE – min. 10x | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podział ekranu na min. 2 obrazy (dual), w tym porównanie obrazu bieżącego z obrazem zapisanym | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazów (CINE) – min. 40 000 obrazów w trybie B; zapis i odtwarzanie pętli w trybach B i Doppler kolorowy oraz przegląd zapisu (przewijanie) w trybach M i Doppler spektralny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doppler kolorowy: maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min. 270 [obrazów/s] oraz zakres regulacji kąta nachylenia (steering) pola Dopplera kolorowego min. ±30° na głowicy liniowej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PW): - maksymalna mierzona prędkość przepływu (przy kącie korekcji 0°) ≥ 8 m/s, - regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym min. 1–30 mm, - korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. ±80° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doppler fali ciągłej (CW): maksymalna mierzona prędkość przepływu (przy kącie korekcji 0°) min. 35 [m/s] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy (TDI) na głowicy sektorowej z dostawy | Tak |  |  |  |
|  | Tryb Dopplera kolorowego i/lub Dopplera mocy o podwyższonej rozdzielczości i czułości przepływu w stosunku do standardowego Dopplera kolorowego i Dopplera mocy aparatu, wybierany jako odrębny tryb – dostępny co najmniej na głowicy liniowej z dostawy. Podać nazwę trybu wg nomenklatury wytwórcy oraz wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B oraz spektrum dopplerowskiego uruchamiana jednym przyciskiem | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły (np. przy zakładaniu dostępów naczyniowych) – dostępna co najmniej na głowicy liniowej z dostawy | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybie B | Tak |  |  |  |
|  | Elastografia fali poprzecznej (shear wave) w czasie rzeczywistym, z mapą kolorową i pomiarem ilościowym sztywności (kPa i/lub m/s), dostępna na głowicy liniowej z dostawy | Tak |  |  |  |
|  | Zapis obrazów i pętli obrazowych w postaci surowych danych (raw data), umożliwiający na zapisanym obrazie zmianę co najmniej: wzmocnienia, zakresu dynamiki, map szarości i map koloru, linii bazowej i inwersji widma Dopplera | Tak |  |  |  |
| ## OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |
|  | Aplikacje i ustawienia fabryczne (presety) do badań: noworodkowych i pediatrycznych (w tym przezciemiączkowych), kardiologicznych (w tym echokardiografii pediatrycznej/noworodkowej), jamy brzusznej, naczyniowych, małych narządów, urologicznych oraz płuc. Pakiety pomiarowo-obliczeniowe co najmniej: kardiologiczny, naczyniowy, jamy brzusznej, małych narządów, urologiczny i pediatryczny; w pozostałych badaniach – pomiary podstawowe wg pkt 47 | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary podstawowe: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość, kąt; możliwość tworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar kątów α i β stawu biodrowego noworodków i niemowląt metodą Grafa – dedykowany pakiet pomiarowy lub narzędzie pomiaru kątów stawu biodrowego | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar kątów α i β stawu biodrowego (automatyczne rozpoznanie struktur stawu i wyznaczenie linii pomiarowych na obrazie 2D) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR) na obrazie w czasie rzeczywistym i zamrożonym | Tak |  |  |  |
|  | Zaawansowany pakiet echokardiograficzny: pomiary i obliczenia w trybach B, M, Doppler (PW, CW, TDI), w tym ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, pomiary prawej komory oraz pakiet pomiarów echokardiografii pediatrycznej | Tak |  |  |  |
|  | Analiza odkształcenia mięśnia sercowego (strain) – globalnego i regionalnego – metodą śledzenia markerów akustycznych w obrazie 2D (speckle tracking) – dostępna na aparacie. Podać głowice, z którymi analiza jest dostępna, oraz czy obejmuje również tempo odkształcenia (strain rate) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do echokardiografii obciążeniowej (stress echo): protokoły próby wysiłkowej i farmakologicznej, z możliwością tworzenia własnych protokołów | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do echokardiografii z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego: lewej komory (LVO) oraz obrazowanie z niskim indeksem mechanicznym (niski MI) – licencja zainstalowana na aparacie w cenie oferty (nie wymaga się, aby funkcje te były dostępne z głowicami z dostawy). Podać głowice, z którymi funkcje te są dostępne | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość tworzenia przez użytkownika protokołów badań – sekwencji kolejnych kroków badania (np. projekcje, pomiary), prowadzących użytkownika krok po kroku | Tak |  |  |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów, edycji i eksportu w pliku min. PDF | Tak |  |  |  |
| ## GŁOWICE |  |  |  |  |  |
|  | Parametry głowic (zakres częstotliwości, liczba elementów, kąt i szerokość pola obrazowania) podaje się i ocenia według dokumentów wytwórcy dla danej głowicy (karta katalogowa, instrukcja obsługi lub oświadczenie wytwórcy): - zakres częstotliwości – pasmo częstotliwości pracy głowicy wg specyfikacji wytwórcy; - kąt pola obrazowania (głowice microconvex i sektorowa) i szerokość pola obrazowania (głowica liniowa) – maksymalna wartość uzyskiwana w trybie B przy wyłączonych funkcjach poszerzania pola widzenia realizowanych przez aparat, w szczególności: pole rozszerzone (np. Wide Angle, Extended FOV), obrazowanie trapezowe, wirtualny convex, sterowanie (ugięcie) wiązki. Jeżeli dokument wytwórcy nie rozróżnia wartości z funkcjami poszerzania pola i bez nich, Wykonawca załącza oświadczenie wytwórcy wskazujące wartość bez tych funkcji; w przeciwnym razie parametr uznaje się za niepotwierdzony. | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna microconvex szerokopasmowa do badań noworodków (przezciemiączkowych, jamy brzusznej) – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 3–10 MHz | Tak, podać |  | Górna częstotliwość pasma ≥ 12 MHz – 5 pkt. < 12 MHz – 0 pkt. |  |
|  | Liczba elementów ≥ 120 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania w trybie B ≥ 100° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań małych narządów, naczyń, płuc, układu mięśniowo-szkieletowego (w tym stawów biodrowych) i jamy brzusznej u noworodków – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–13 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów ≥ 250 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szerokość pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 50 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |  |
|  | Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne oraz tryb Dopplera o podwyższonej rozdzielczości i czułości | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych i przezciemiączkowych noworodków – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–11 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów ≥ 120 | Tak, podać |  | ≥ 128 elementów – 5 pkt. < 128 elementów – 0 pkt. |  |
|  | Kąt pola obrazowania w trybie B ≥ 90°. Podać maksymalną głębokość obrazowania | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary czoła (ślad) głowicy [mm] | Podać |  |  |  |
|  | Tryby pracy: B, M, anatomiczny M-mode, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, Doppler fali ciągłej (CW), kolorowy i spektralny Doppler tkankowy (TDI), obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |  |
| ## ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych na wbudowanym dysku o pojemności ≥ 1000 GB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Eksport obrazów i pętli obrazowych na pamięci USB w formatach min. JPG, AVI (lub MP4) oraz DICOM; możliwość kopiowania archiwum na zewnętrzne dyski przez gniazdo USB | Tak |  |  |  |
|  | Porty USB – min. 4 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DVI lub DisplayPort) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy Ethernet oraz komunikacja w standardzie DICOM 3.0 – min. Storage (Send), Storage Commitment, Print, Media Storage (zapis na nośniki), Modality Worklist. Raport strukturalny DICOM SR co najmniej dla badań echokardiograficznych | Tak |  |  |  |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników (indywidualne logowanie, poziomy uprawnień) – opisać rozwiązanie | Podać |  |  |  |
| ## MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową o górnej częstotliwości pasma ≥ 18 MHz, do badań naczyń i tkanek powierzchownych u wcześniaków. Podać model i zakres częstotliwości | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną w zakresie częstotliwości min. 2,5 – 7,0 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowię liniową w zakresie częstotliwości min. 3,0 – 11,0 MHz, o liczbie elementów min. 192 i głębokości obrazowania min. 35 cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca nałożenie i zsynchronizowanie obrazów uzyskanych z innych technik diagnostyki obrazowej (CT/MR) z aktualnie skanowanym obrazem ultrasonograficznym (Fuzja obrazów) | Tak |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca aparat, wszystkie głowice oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany (aparat lub głowica), bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu (w tym aktualizacje bezpieczeństwa) udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń (w tym papieru do videoprintera i akumulatora) wraz z ich cenami jednostkowymi | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego aparatu z głowicami po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z aparatem | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu i wykonywania badań w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ..

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).