Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| a | Głowica convex |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| b | Głowica liniowa szerokopasmowa |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| c | Głowica liniowa |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # ULTRASONOGRAF – 1 SZTUKA |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu – UDI-DI lub podstawowy UDI-DI: |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | Tak |  |  |  |
|  | Ultrasonograf wyposażony w: - głowicę convex do badań jamy brzusznej, - głowicę liniową szerokopasmową do badań małych narządów, naczyń i układu mięśniowo-szkieletowego, - głowicę liniową do badań naczyń położonych głębiej, - videoprinter czarno-biały. Aparat gotowy do pracy po dostawie, instalacji i uruchomieniu – wszystkie funkcje i tryby wymagane w niniejszej specyfikacji dostępne w oferowanej konfiguracji i ujęte w cenie oferty. | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim. Obsługa polskich znaków diakrytycznych w opisach i raportach. | Tak |  |  |  |
|  | Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (wysyłanie badań, pobieranie listy roboczej). Konfiguracja dotyczy tylko dostarczanego aparatu – Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji po stronie systemu PACS. | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego aparatu i głowic. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi, z blokadą co najmniej 2 kół | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary aparatu (szerokość × głębokość × wysokość) [cm] oraz masa aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych [kg] | Podać |  |  |  |
|  | Pulpit operatora (panel sterowania) z regulacją wysokości w zakresie min. 15 cm oraz możliwością obrotu lewo/prawo min. ±30°, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Podać zakres regulacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kolorowy monitor na ruchomym ramieniu, z możliwością regulacji położenia względem pulpitu (co najmniej obrót i pochylenie); przekątna ≥ 24″, rozdzielczość ≥ 1920 × 1080. Technologia wykonania matrycy OLED lub równoważna, tj. zapewniająca: - współczynnik kontrastu statycznego o wartości dążącej do nieskończoności / minimum 1 000 000:1. - emisji światła: każdy piksel stanowi autonomiczne źródło światła (matryca samoemisyjna), umożliwiająca całkowite wyłączenie emisji światła dla każdego piksela niezależnie, w celu uzyskania głębokiej czerni (poziom emisji światła dla koloru czarnego wynoszący 0 cd/m²).” - matryca charakteryzująca się całkowitym brakiem efektu poświaty (tzw. bloomingu) wokół jasnych obiektów wyświetlanych na czarnym tle. | Tak, podać |  | Przekątna ≥ 27″ – 5 pkt. Przekątna < 27″ – 0 pkt. |  |
|  | Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu z regulacją nachylenia; przekątna ≥ 10″ | Tak, podać |  | Przekątna ≥ 14″- 5 pkt. Przekątna < 14″ - 0 pkt. |  |
|  | Interfejs użytkownika: czytelne menu, sterowanie z pulpitu i ekranu dotykowego, możliwość personalizacji przez użytkownika (przypisanie funkcji do przycisków i/lub konfiguracja układu ekranu dotykowego) oraz tworzenie i zapis własnych ustawień (presetów) badań. Opisać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów – sprzętowa lub wyświetlana na ekranie dotykowym. Podać rodzaj | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba aktywnych, równoważnych gniazd głowic obrazowych – min. 3 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyty na głowice po stronie operatora – min. 3 | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu od włączenia zasilania do gotowości do badania max. 120 [s] oraz czas wznowienia pracy ze stanu czuwania max. 30 [s] | Podać |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała małego formatu, sterowana z aparatu | Tak |  |  |  |
|  | Podgrzewacz żelu zamontowany na aparacie i zasilany z aparatu (dopuszcza się podgrzewacz odłączany do czyszczenia) | Tak, podać |  |  |  |
| ## PARAMETRY SYSTEMU I TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |
|  | W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Liczba kanałów przetwarzania wg nomenklatury wytwórcy min. 70 000 000 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia do aparatu obejmujący min. 1–22 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania dostępne na aparacie: - B (2D), M, - Doppler kolorowy (CD), Doppler mocy (PD) w tym z detekcją kierunku przepływu, - Doppler pulsacyjny (PW), - Duplex (B + CD/PD lub B + PW) i Triplex (B + CD/PD + PW) w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
|  | Tryb B: zakres głębokości obrazowania (wartość systemowa) obejmujący min. 2–50 cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 360 [dB] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 4000 [obrazów/s] | Podać |  |  |  |
|  | Tkankowe obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach z dostawy | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe (compound – emisja i odbiór wiązek pod wieloma kątami) w czasie rzeczywistym – dostępne co najmniej na głowicy convex i głowicy liniowej szerokopasmowej z dostawy. Podać wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępne | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja redukcji szumów i plamek (speckle) w obrazie B z regulacją stopnia redukcji | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia strefowego (TGC) – min. 8 stref; cyfrowa na ekranie dotykowym lub suwakami. Funkcja zapamiętywania ustawień. Podać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) obrazów „na żywo”, zatrzymanych i z pamięci CINE. Podać maksymalną krotność powiększenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podział ekranu na min. 2 obrazy (dual), w tym jednoczesne wyświetlanie w czasie rzeczywistym obrazu B oraz obrazu B z Dopplerem kolorowym | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazów (CINE) – min. 20 000 obrazów w trybie B; zapis i odtwarzanie pętli w trybach B i Doppler kolorowy oraz przegląd zapisu (przewijanie) w trybach M i Doppler spektralny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doppler kolorowy: maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min. 680 [obrazów/s] oraz zakres regulacji kąta nachylenia (steering) pola Dopplera kolorowego na głowicy liniowej min. ±30° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznie dostosowująca wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PW): - maksymalna mierzona prędkość przepływu ≥ 6 m/s, - regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym min. 1–20 mm, - korekcja kąta w zakresie min. ±70° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb Dopplera kolorowego i/lub Dopplera mocy o podwyższonej czułości, przeznaczony do obrazowania wolnych przepływów w drobnych naczyniach (mikroprzepływów), wybierany jako odrębny tryb – dostępny na głowicy convex i głowicy liniowej szerokopasmowej z dostawy. Podać nazwę trybu wg nomenklatury wytwórcy oraz wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zaawansowany tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przestrzenna (pseudotrójwymiarowa) prezentacja przepływów w trybie Dopplera kolorowego lub Dopplera mocy | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B oraz spektrum dopplerowskiego uruchamiana dedykowanymi przyciskami | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybie B | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawek (prowadnic) biopsyjnych do głowicy convex i głowicy liniowej szerokopasmowej z dostawy oraz wyświetlanie na ekranie toru wkłucia. Podać modele przystawek dostępnych w ofercie wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora (przystawki nie są przedmiotem dostawy) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany na obrazie zamrożonym i na obrazach z pamięci CINE co najmniej map szarości, a w trybie Dopplera spektralnego – linii bazowej i inwersji widma. Podać pozostałe parametry obrazu możliwe do zmiany po zamrożeniu | Tak, podać |  |  |  |
| ## OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych, - kardiologicznych, - ginekologicznych - położniczych, - mięśniowo-szkieletowych, - pediatrycznych, - małych narządów, - transkranialnych, - urologicznych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiary podstawowe: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość, kąt; możliwość tworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI) na obrazie w czasie rzeczywistym i zamrożonym | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające ocenę zmian ogniskowych tarczycy: automatyczne lub półautomatyczne wyznaczenie obrysu zmiany na obrazie B oraz jej analiza z klasyfikacją według leksykonu TI-RADS, z możliwością przeniesienia wyniku do raportu z badania | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu, ale także naczyń krwionośnych, mięśni, kości, więzadeł. Aplikacja wspierająca pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia podejrzanych zmian w piersi w trakcie wykonywania badania ultrasonogradficznego ("na żywo") - wskazując ich położenie na obrazie 2D. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji służąca do w pełni automatycznej detekcji projekcji echokardiograficznych płodu wraz z automatycznymi pomiarami. Aplikacja ma w sposób automatyczny rozpoznawać badane struktury i przekroje anatomiczne oraz je podpisywać (przekroje anatomiczne serca: 4CV, LVOT, RVOT, 3VV, Ao Arch, Duct Arch, pomiary dla serca płodu dla widoków: m.in. 4CH ( RV Width, LV Width, RA Width, LA Width, RV Length, LV Length, RV Area, LV Area, RA Area, LA Area, TV Annulus, MV Annulus), 3VV (PA Diam, Ao Diam, SVC Diam, Thymus Diam), 3VVPA (MPA Diam, RPA Diam), LVOT (Aorta, AV annulus) itp. Itd. wraz z automatycznym wyliczeniem parametrów z-score. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość tworzenia przez użytkownika protokołów badań – sekwencji kolejnych kroków badania (prowadzących użytkownika krok po kroku), min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. Opisać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów i edycji. Podać formaty eksportu raportu | Tak, podać |  |  |  |
| ## GŁOWICE |  |  |  |  |  |
|  | Parametry głowic (zakres częstotliwości, liczba elementów, kąt i szerokość pola obrazowania) podaje się i ocenia według dokumentów wytwórcy dla danej głowicy (karta katalogowa, instrukcja obsługi lub oświadczenie wytwórcy): - zakres częstotliwości – pasmo częstotliwości pracy głowicy wg specyfikacji wytwórcy; - kąt pola obrazowania (głowica convex) i szerokość pola obrazowania (głowice liniowe) – maksymalna wartość uzyskiwana w trybie B przy wyłączonych funkcjach poszerzania pola widzenia realizowanych przez aparat, w szczególności: pole rozszerzone (np. Wide Angle, Extended FOV), obrazowanie trapezowe, wirtualny convex, sterowanie (ugięcie) wiązki. Jeżeli dokument wytwórcy nie rozróżnia wartości z funkcjami poszerzania pola i bez nich, Wykonawca załącza oświadczenie wytwórcy wskazujące wartość bez tych funkcji; w przeciwnym razie parametr uznaje się za niepotwierdzony. | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna convex szerokopasmowa do badań jamy brzusznej i miednicy, w tym u pacjentów otyłych – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 1–6 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów ≥ 192 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 65° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne, tryb obrazowania mikroprzepływów oraz elastografia fali poprzecznej | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań małych narządów (tarczyca, pierś, jądra), naczyń, układu mięśniowo-szkieletowego i powłok jamy brzusznej – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 5–13 MHz | Tak, podać |  | Liczba elementów ≥ 256 – 5 pkt. |  |
|  | Liczba elementów ≥ 192 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szerokość pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 50 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |  |
|  | Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne, tryb obrazowania mikroprzepływów | Tak |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyń położonych głębiej (m.in. naczyń kończyn dolnych oraz tętnic szyjnych i kręgowych u pacjentów otyłych) – 1 szt. | Tak, podać typ (model) |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 2–9 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba elementów ≥ 190 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szerokość pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 38 mm | Tak, podać |  | Szerokość ≥ 45 mm – 5 pkt. Szerokość < 45 mm – 0 pkt. |  |
|  | Tryby pracy: B, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |  |
| ## ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych na wbudowanym dysku o pojemności ≥ 500 GB. Zapis pętli obrazowych w trakcie badania (prospektywny) i z pamięci CINE (retrospektywny) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Eksport obrazów i pętli obrazowych na pamięci USB w formatach min. JPG, AVI (lub MP4) oraz DICOM; możliwość kopiowania archiwum na zewnętrzne dyski przez gniazdo USB | Tak |  |  |  |
|  | Porty USB – min. 4 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DVI lub DisplayPort) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy Ethernet oraz komunikacja w standardzie DICOM 3.0 – min. Storage (Send), Storage Commitment, Print, Media Storage (zapis na nośniki zewnętrzne – USB lub CD/DVD), Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step (MPPS). Raport strukturalny DICOM SR co najmniej dla badań naczyniowych | Tak |  |  |  |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników (indywidualne logowanie, poziomy uprawnień) – opisać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia systemu (np. ochrona antywirusowa lub kontrola uruchamianych aplikacji, szyfrowanie danych, rejestr zdarzeń) – opisać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
| ## MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych. Podać model i zakres częstotliwości | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową o górnej częstotliwości pasma ≥ 18 MHz, do badań struktur powierzchownych. Podać model i zakres częstotliwości | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię odkształceniową (strain) w czasie rzeczywistym, z kolorową mapą odkształcenia i pomiarem współczynnika odkształcenia dwóch obszarów (strain ratio) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię fali poprzecznej (shear wave) w czasie rzeczywistym, z kolorową mapą sztywności w obszarze zainteresowania (ROI) i pomiarem ilościowym sztywności (kPa i/lub m/s) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących (niski indeks mechaniczny) z analizą krzywych czas–intensywność. Podać nazwę funkcji i głowice, z którymi jest dostępna | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ilościową ocenę stłuszczenia wątroby (indeks wątrobowo-nerkowy i/lub współczynnik tłumienia). Podać nazwę funkcji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję poprawiającą wizualizację igły, dostępną na głowicy liniowej. Podać nazwę funkcji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu ultrasonograficznego z obrazami TK/MR. Podać nazwę funkcji | Podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o małym czole typu „hockey stick”. Podać model i zakres częstotliwości | Podać |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca aparat, wszystkie głowice oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany (aparat lub głowica), bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu (w tym aktualizacje bezpieczeństwa) udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń (w tym papieru do videoprintera) wraz z ich cenami jednostkowymi | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego aparatu z głowicami po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z aparatem | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu i wykonywania badań w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ..

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).