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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/65/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Dotyczy: pakiet 3 - Wózki transportowe z funkcją stołu zabiegowego – 2 szt.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z wiążącą Zamawiającego umową dotacji zakres rzeczowy musi zostać zrealizowany do dnia 18.12.2026 r.

1. Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego leże 4-segmentowe, wypełnione płytami HPL, zmywalnymi i łatwymi do dezynfekcji, bez ostrych krawędzi. Płyty HPL charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak ścieranie, uderzenia i zarysowania, są również odporne na działanie wilgoci, wody, pary wodnej oraz różnych związków chemicznych, ponadto są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie wysokich i niskich temperatur. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego dopuszczalną masę pacjenta 250 kg. Nadmieniamy także, że oferowany wózek posiada całkowite dopuszczalne obciążenie robocze 310 kg.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Prosimy (w pkt. 10) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego leże o szerokości 655 mm. Oferowana szerokość różni się jedynie o 5 mm od wymaganej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego segment pleców regulowany manualnie, ze wspomaganiem sprężyny gazowej, w zakresie 0°–75°?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy Zamawiający uzna spełnienie wymogu w pkt. 16 dla wózka, który posiada elektryczny system napędowy fabrycznie zintegrowany z wózkiem przez jego wytwórcę tj. wózek posiada Deklarację Zgodności UE wystawioną przez wytwórcę wózka na konkretny model wózka posiadający właśnie taki elektryczny system napędowy fabrycznie zintegrowany z wózkiem (nie ma osobnej deklaracji zgodności na system napędowy)?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Nie jest dopuszczalna osobna deklaracja zgodności na system napędowy. Wózek jako gotowy produkt z napędem elektrycznym ma posiadać jedną deklarację zgodności UE.

1. Prosimy (w pkt. 26) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system hamulcowy blokujący jednocześnie wszystkie koła, obsługiwany dźwigniami (pedałami) nożnymi dostępnymi przy każdym kole (od strony głowy i nóg pacjenta). Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Piotr Nowakowski
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