Kraków dnia: 2026-11-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej 
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/65/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 8- Napęd do chirurgii urazowej ( piła + wiertarka) Pytanie 1 Dotyczy części II Punktu 5. Czy Zamawiający dopuści napęd - wiertarkę, dla której producent nie określa mocy mechanicznej silnika w watach, zwracamy uwagę, że różni producenci systemów napędów ortopedycznych opisują wydajność swoich urządzeń za pomocą różnych parametrów technicznych, a sama moc silnika wyrażona w Watach nie pozwala na jednoznaczne porównanie parametrów użytkowych urządzeń o odmiennej konstrukcji. W przypadku napędów obrotowych istotnymi parametrami charakteryzującymi pracę urządzenia są między innymi moment obrotowy i prędkość obrotowa. Maksymalny moment obrotowy dla oferowanego napędu w trybie wiertarskim to 3,6 Nm a w trybie rozwiercania 18,0 Nm Moc mechaniczna wynosi około 565 W, jeśli przy 1500 obr./min moment obrotowy wynosi 3,6 Nm. P ≈ 3,6 × 1500 ÷ 9,55 ≈ 565 W. Przy 300 obr./min i momencie 18,6 Nm moc mechaniczna wynosi około 584 W. \(P \approx 18{,}6 \times 300 \div 9{,}55 \approx 584\ \text{W}\). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza napęd, dla którego wytwórca nie określa mocy silnika w watach, i modyfikuje pkt 5 Załącznika nr 1.8 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Silnik bezszczotkowy (komutowany elektronicznie) o mocy ≥ 220 [W]. Jeżeli wytwórca nie określa mocy silnika – podać maksymalny moment obrotowy [Nm] i prędkość obrotową [obr./min] napędu według dokumentów wytwórcy”. Pytanie 2 Dotyczy częśći III Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści napęd – piłę , dla której producent nie określa mocy mechanicznej silnika w watach, lecz określa parametry funkcjonalne charakteryzujące pracę urządzenia, w szczególności częstotliwość oscylacji oraz zakres ruchu ostrza, przy czym zastosowany system zasilania posiada napięcie 9,9 V i ograniczenie prądowe 60 A? Co pozwala obliczyć maksymalną moc elektryczną napędu na poziomie 594 W Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza piłę, dla której wytwórca nie określa mocy silnika w watach, i modyfikuje pkt 12 Załącznika nr 1.8 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Silnik bezszczotkowy (komutowany elektronicznie) o mocy ≥ 220 [W]. Jeżeli wytwórca nie określa mocy silnika – podać częstotliwość oscylacji [osc./min] i kąt wychylenia brzeszczotu [°] według dokumentów wytwórcy”. Pytanie nr 4 Dotyczy części V Punkt 27 Czy zamawiający uzna parametr za spełniony w przypadku dedykowanego pojemnika dla akumulatora niesterylnego ponieważ zastosowanie takiego rozwiązania w przypadku zbrudzenia pojemnika daj możliwość jego wymiany i dalszej pracy napędęm w którym miał być zamontowany? Przy rozwiązaniu umieszczania niesterylnego akumulatora bezpośrednio w sterylnej obudowie istnieje ryzyko zabrudzenia i potrzebę wymiany całej rękojeści. Rozwiązanie z dodatkowym pojemnikiem zwiększa ergonomię rękojeści. Odpowiedź: Nie. Rozwiązanie z dedykowanym sterylnym pojemnikiem (obudową) akumulatora jest dopuszczone w pkt 26 Załącznika nr 1.8 do SWZ i nie powoduje odrzucenia oferty. Pkt 27 jest parametrem punktowanym – za rozwiązanie z pojemnikiem przyznaje się 0 pkt. Zamawiający nie zmienia pkt 27. Pytanie 5 Dotyczy części VII Punkt 33 Czy zamawiający dopuści obudowę rękojeści i piły wykonane z lekkich stopów metali nierdzewnej ( anodyzowane aluminium), dostosowana do mycia również w środkach aklaliczynch, dzięki pokryciu powłoką MICRALOX zapewniającą trwałą, praktycznie niezniszczalną powierzchnię i gwarantującą znacznie lepszą odporność na chemikalia i korozję oraz eliminację blaknięcia spowodowane procesami mycia i sterylizacji ? Dodatkowo napęd jest zabezpieczony przez zalaniem strugą wody w klasie IPX9. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowy rękojeści z anodyzowanego stopu aluminium z powłoką ochronną, pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 31 i 32 – mycie maszynowe, w tym z użyciem alkalicznych środków myjących, oraz sterylizacja parowa w 134 °C dopuszczone przez wytwórcę. Pytanie 6 Dotyczy części VIII Punkt 35. Czy zamawiający odstąpi od wymogu pełnej gwarancji obejmującej wszystkie elementy zestawu, z wyłaczeniem brzeszczotów na rzecz zapisu gwarancja objmująca wszystkie elementy nie wynikająca z winy leżącej po stronie użytkownika, nie obuje uszkodzeń mechanicznych? Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia pkt 35 Załącznika nr 1.8 do SWZ i wyjaśnia, że: – gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem, uderzeniem lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, jeżeli Wykonawca wykaże taką przyczynę w protokole serwisowym; – gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne niezawinione przez użytkownika, w tym wynikające z wad materiałowych lub konstrukcyjnych. Pytanie 7 Dotyczy części VIII Punkt 39 Czy zamawiający dopuści maksymalny czas naprawy – 5 dni. Wymóg naprawy w ciągu 3 dni jest nimożliwy do spełnienia biorąc pod uwagę naprawę w autoryzowanym serwisie i czas potrzebny na logistykę ( przesłanie napędu do serwisu, przyjęcie zlecenia do realizacji, naprawa w tym czas potrzebny na skompletowanie cześci zamiennych oraz odesłanie naprawionego sprzętu). Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmienia pkt 39 Załącznika nr 1.8 do SWZ – maksymalny czas naprawy wynosi 3 dni robocze od zgłoszenia. Pytanie 8 Dotyczy części VIII Punkt 39 Czy zamawiający dopuści zapis gwarantowany maksymalny czas naprawy 3 dni robocze lub sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 41 Załącznika nr 1.8 do SWZ w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt zastępczy, który musi zostać dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu. Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca dotrzyma terminu dostarczenia sprzętu zastępczego to nie będą naliczane kary umowne za naprawę w dłuższym terminie niż wymagane w pkt. 39.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski